## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | ORL vyšetřovací jednotky pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | ORL-U | Vyšetřovací ORL jednotka | 2
| Odsávací systém | Odsávací systém | Odsávací systém
| Nastavitelný v rozmezí min. 0 až -0,7 bar | Nastavitelný v rozmezí min. 0 až -0,7 bar | Nastavitelný v rozmezí min. 0 až -0,7 bar
| Výkon min. 40 l / min | Výkon min. 40 l / min | Výkon min. 40 l / min
| Automatické zapnutí / vypnutí, přepínání pomocí rukojeti | Automatické zapnutí / vypnutí, přepínání pomocí rukojeti | Automatické zapnutí / vypnutí, přepínání pomocí rukojeti
| Automatické navíjení hadice, snap-in zámek | Automatické navíjení hadice, snap-in zámek | Automatické navíjení hadice, snap-in zámek
| Skleněná nádoba na sekret o objemu 2 l | Skleněná nádoba na sekret o objemu 2 l | Skleněná nádoba na sekret o objemu 2 l
| Automatické vyprazdňování a čištění nádoby na sekret | Automatické vyprazdňování a čištění nádoby na sekret | Automatické vyprazdňování a čištění nádoby na sekret
| Jednotka připojitelná k odpadu | Jednotka připojitelná k odpadu | Jednotka připojitelná k odpadu
| Vodní systém | Vodní systém | Vodní systém
| Elektronická regulace teploty vody (37 -37,5 ° C) | Elektronická regulace teploty vody (37 -37,5 ° C) | Elektronická regulace teploty vody (37 -37,5 ° C)
| Jemně nastavitelná rukojeť s odnímatelnou kanylou a lapači nečistot, průtok 0 - 700 ml / min (3 bar tlaku vody) | Jemně nastavitelná rukojeť s odnímatelnou kanylou a lapači nečistot, průtok 0 - 700 ml / min (3 bar tlaku vody) | Jemně nastavitelná rukojeť s odnímatelnou kanylou a lapači nečistot, průtok 0 - 700 ml / min (3 bar tlaku vody)
| Ušní nálevka s odsáváním oplachové vody | Ušní nálevka s odsáváním oplachové vody | Ušní nálevka s odsáváním oplachové vody
| Připojený na vodovodní řád | Připojený na vodovodní řád | Připojený na vodovodní řád
| Tlakový vzduch | Tlakový vzduch | Tlakový vzduch
| Nastavení tlaku v rozmezí min. 0 - 1,8 baru | Nastavení tlaku v rozmezí min. 0 - 1,8 baru | Nastavení tlaku v rozmezí min. 0 - 1,8 baru
| Jemně nastavitelný pomocí ručního ovladače | Jemně nastavitelný pomocí ručního ovladače | Jemně nastavitelný pomocí ručního ovladače
| Automatické navíjení hadice | Automatické navíjení hadice | Automatické navíjení hadice
| Základní sada Politzer oliv | Základní sada Politzer oliv | Základní sada Politzer oliv
| Endoskopické centrum | Endoskopické centrum | Endoskopické centrum
| 1 předehřívaný držák pro laryngoskop, automatické zapínání/vypínání zdroje světla | 1 předehřívaný držák pro laryngoskop, automatické zapínání/vypínání zdroje světla | 1 předehřívaný držák pro laryngoskop, automatické zapínání/vypínání zdroje světla
| 2 předehřívané držáky pro nosní endoskopy | 2 předehřívané držáky pro nosní endoskopy | 2 předehřívané držáky pro nosní endoskopy
| 2 toulce pro desinfekční roztok | 2 toulce pro desinfekční roztok | 2 toulce pro desinfekční roztok
| 1 toulec pro neutralizační roztok - Integrovaný LED zdroj světla 3x (v základu 2x LED zdroj světla) - 3 medicínské rozprašovače na otočném rameni | 1 toulec pro neutralizační roztok - Integrovaný LED zdroj světla 3x (v základu 2x LED zdroj světla) - 3 medicínské rozprašovače na otočném rameni | 1 toulec pro neutralizační roztok - Integrovaný LED zdroj světla 3x (v základu 2x LED zdroj světla) - 3 medicínské rozprašovače na otočném rameni
| Nástrojový kabinet | Nástrojový kabinet | Nástrojový kabinet
| Dvouúrovňová nástrojová přihrádka, spodní výsuvná, interní LED podsvícení, s ocelovým podnosem, akrylové krycí víko, vrchní s předehřevem | Dvouúrovňová nástrojová přihrádka, spodní výsuvná, interní LED podsvícení, s ocelovým podnosem, akrylové krycí víko, vrchní s předehřevem | Dvouúrovňová nástrojová přihrádka, spodní výsuvná, interní LED podsvícení, s ocelovým podnosem, akrylové krycí víko, vrchní s předehřevem
| Výsuvná zásuvka pro použité nástroje, odnímatelný a autoklávovatelný podnos, tlumený doraz | Výsuvná zásuvka pro použité nástroje, odnímatelný a autoklávovatelný podnos, tlumený doraz | Výsuvná zásuvka pro použité nástroje, odnímatelný a autoklávovatelný podnos, tlumený doraz
| Výsuvná zásuvka pro použitý materiál, odnímatelný a autoklávovatelný podnos, tlumený doraz, nožní ovládání | Výsuvná zásuvka pro použitý materiál, odnímatelný a autoklávovatelný podnos, tlumený doraz, nožní ovládání | Výsuvná zásuvka pro použitý materiál, odnímatelný a autoklávovatelný podnos, tlumený doraz, nožní ovládání
| Výsuvná pracovní deska s možností aretace, ocel | Výsuvná pracovní deska s možností aretace, ocel | Výsuvná pracovní deska s možností aretace, ocel
| 3 výsuvné zásuvky, tlumený doraz | 3 výsuvné zásuvky, tlumený doraz | 3 výsuvné zásuvky, tlumený doraz
| Integrované rozšíření pracovní plochy o přídavnou polici na přístroje nad horní plochou | Integrované rozšíření pracovní plochy o přídavnou polici na přístroje nad horní plochou | Integrované rozšíření pracovní plochy o přídavnou polici na přístroje nad horní plochou
| Rozměry: šířka 1200 mm x hloubka 500 mm x výška 950 mm | Rozměry | Rozměry
| Instalační sada pro připojení na vodovodní řad | Instalační sada pro připojení na vodovodní řad | Instalační sada pro připojení na vodovodní řad
| Varevné provedení dle vzorníku a výběru uživatele | Varevné provedení dle vzorníku a výběru uživatele | Varevné provedení dle vzorníku a výběru uživatele
| Jednotka pojízdná na kolečkách | Jednotka pojízdná na kolečkách | Jednotka pojízdná na kolečkách
| Otočné rameno monitoru uchycené na stojanu mikroskopu | Otočné rameno monitoru uchycené na stojanu mikroskopu | Otočné rameno monitoru uchycené na stojanu mikroskopu
| Monitor LCD 22‘‘ HD 1920 x 1080 | Monitor LCD 22‘‘ HD 1920 x 1080 | Monitor LCD 22‘‘ HD 1920 x 1080
| Stojan mikroskopu bezpečně uchycený ke konstrukci jednotky | Stojan mikroskopu bezpečně uchycený ke konstrukci jednotky | Stojan mikroskopu bezpečně uchycený ke konstrukci jednotky
| Mikroskop | Mikroskop | Mikroskop
| na pohyblivém rameni s mechanickými brzdami | na pohyblivém rameni s mechanickými brzdami | na pohyblivém rameni s mechanickými brzdami
| Zvětšení v pěti krocích | Zvětšení v pěti krocích | Zvětšení v pěti krocích
| Integrovaný zelený filtr | Integrovaný zelený filtr | Integrovaný zelený filtr
| Integrovaný LED světelný zdroj | Integrovaný LED světelný zdroj | Integrovaný LED světelný zdroj
| Čočkové okuláry s 10násobným zvětšením | Čočkové okuláry s 10násobným zvětšením | Čočkové okuláry s 10násobným zvětšením
| Pracovní vzdálenost 200 (250 mm) | Pracovní vzdálenost 200 (250 mm) | Pracovní vzdálenost 200 (250 mm)
| Vysokofrekvenční generátor s příslušenstvím (může být nahrazen radiofrekvenčním generátorem s příslušenstvím pro objemové redukce tkání nosní skořepy, měkkého patra) | Vysokofrekvenční generátor s příslušenstvím (může být nahrazen radiofrekvenčním generátorem s příslušenstvím pro objemové redukce tkání nosní skořepy, měkkého patra) | Vysokofrekvenční generátor s příslušenstvím (může být nahrazen radiofrekvenčním generátorem s příslušenstvím pro objemové redukce tkání nosní skořepy, měkkého patra)
| Nastavení výkonu minimálně v režimech: čistý řez, řez/koagulace, povrchová koagulace, hluboká koagulace bez nekrózy a koagulace BIPOLAR | nastavení výkonu minimálně v režimech: čistý řez, řez/koagulace, povrchová koagulace, hluboká koagulace bez nekrózy a koagulace BIPOLAR | nastavení výkonu minimálně v režimech: čistý řez, řez/koagulace, povrchová koagulace, hluboká koagulace bez nekrózy a koagulace BIPOLAR
| Digitální zobrazení dodané energie a sledování jednotlivých funkcí mikroprocesorem | Digitální zobrazení dodané energie a sledování jednotlivých funkcí mikroprocesorem | Digitální zobrazení dodané energie a sledování jednotlivých funkcí mikroprocesorem
| S ručním i nožním ovládáním. Monopolární ručka, bipolární kabel, bipolární adaptér, sada monopolárních elektrod, kabel neutrální elektrody. | S ručním i nožním ovládáním. Monopolární ručka, bipolární kabel, bipolární adaptér, sada monopolárních elektrod, kabel neutrální elektrody. | S ručním i nožním ovládáním. Monopolární ručka, bipolární kabel, bipolární adaptér, sada monopolárních elektrod, kabel neutrální elektrody.
| Vyšetřovací pacientské křeslo s elektrickým zdvihem | Vyšetřovací pacientské křeslo s elektrickým zdvihem | Vyšetřovací pacientské křeslo s elektrickým zdvihem
| Pojízdné provedení s brzděnými kolečky Ø 75 mm | Pojízdné provedení s brzděnými kolečky Ø 75 mm | Pojízdné provedení s brzděnými kolečky Ø 75 mm
| Čtyřdílná pracovní plocha s šířkou min. 470 mm potažena bezešvou koženkou | Čtyřdílná pracovní plocha s šířkou min. 470 mm potažena bezešvou koženkou | Čtyřdílná pracovní plocha s šířkou min. 470 mm potažena bezešvou koženkou
| Hlavový segment nastavitelný manuálně | Hlavový segment nastavitelný manuálně | Hlavový segment nastavitelný manuálně
| nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže | nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže | nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže
| Možnost rotace křesla s pacientem ± 90° | Možnost rotace křesla s pacientem ± 90° | Možnost rotace křesla s pacientem ± 90°
| jednoduchá aretace ve třech pozicích | jednoduchá aretace ve třech pozicích | jednoduchá aretace ve třech pozicích
| Ovládání elektropohonů je ručním ovladačem a nožní šlapkou | Ovládání elektropohonů je ručním ovladačem a nožní šlapkou | Ovládání elektropohonů je ručním ovladačem a nožní šlapkou
| LED bateriová čelní lampa | LED bateriová čelní lampa | LED bateriová čelní lampa
| Diagnostické a operační čelní světlo | Diagnostické a operační čelní světlo | Diagnostické a operační čelní světlo
| Bez světlovodného kabelu | Bez světlovodného kabelu | Bez světlovodného kabelu
| Dvě dobíjitelné Li-Ion baterie upevněné po stranách čelenky světla, nabíječka baterií | Dvě dobíjitelné Li-Ion baterie upevněné po stranách čelenky světla, nabíječka baterií | Dvě dobíjitelné Li-Ion baterie upevněné po stranách čelenky světla, nabíječka baterií
| Možnost provozu s nabíječkou zapojenou do elektrické sítě | Možnost provozu s nabíječkou zapojenou do elektrické sítě | Možnost provozu s nabíječkou zapojenou do elektrické sítě
| LED technologie s vysokou intenzitou světla a dlouhou životností | LED technologie s vysokou intenzitou světla a dlouhou životností | LED technologie s vysokou intenzitou světla a dlouhou životností
| Fokusovatelné, s velmi ostrými okraji osvětleného pole | Fokusovatelné, s velmi ostrými okraji osvětleného pole | Fokusovatelné, s velmi ostrými okraji osvětleného pole
| Možnost nastavení usazení ve dvou bodech (obvod a výška) | Možnost nastavení usazení ve dvou bodech (obvod a výška) | Možnost nastavení usazení ve dvou bodech (obvod a výška)
| Lehké max.380 g, s kvalitním polstrováním | Lehké max.380 g, s kvalitním polstrováním | Lehké max.380 g, s kvalitním polstrováním
| Provozní doba při úplném nabití baterií min. 3,5 hodiny (kontinuální svícení) | Provozní doba při úplném nabití baterií min. 3,5 hodiny (kontinuální svícení) | Provozní doba při úplném nabití baterií min. 3,5 hodiny (kontinuální svícení)
| Doba nabíjení max. 4,5 hodiny | Doba nabíjení max. 4,5 hodiny | Doba nabíjení max. 4,5 hodiny
| Průměr světelného bodu Pracovní vzdálenost cca. 11 – 44 mm 20 cm cca. 13 – 63 mm 30 cm cca. 25 – 130 mm 40 cm | Průměr světelného bodu Pracovní vzdálenost | Průměr světelného bodu Pracovní vzdálenost
| Rigidní endoskop | Rigidní endoskop | Rigidní endoskop
| Rigidní endoskop průměru 2,7 mm, pracovní délky 140 mm a úhlu pohledu 30°. Kompatibilní se všemi koncovkami světlovodných kabelů a kamerovými hlavami | Rigidní endoskop průměru 2,7 mm, pracovní délky 140 mm a úhlu pohledu 30°. Kompatibilní se všemi koncovkami světlovodných kabelů a kamerovými hlavami | Rigidní endoskop průměru 2,7 mm, pracovní délky 140 mm a úhlu pohledu 30°. Kompatibilní se všemi koncovkami světlovodných kabelů a kamerovými hlavami
| Provedení laserem svařované, nelepené. Tříplášťový tubus, distální konec a okulár kryty safírovými skly. Konektor pro připojení světlovodného kabelu obsahuje skleněný kužel | Provedení laserem svařované, nelepené. Tříplášťový tubus, distální konec a okulár kryty safírovými skly. Konektor pro připojení světlovodného kabelu obsahuje skleněný kužel | Provedení laserem svařované, nelepené. Tříplášťový tubus, distální konec a okulár kryty safírovými skly. Konektor pro připojení světlovodného kabelu obsahuje skleněný kužel
| Rigidní laryngoskopy | Rigidní laryngoskopy | Rigidní laryngoskopy
| Rigidní laryngoskop průměru 10 mm, pracovní délky 160 mm a úhlu pohledu 70°. Kompatibilní se všemi koncovkami světlovodných kabelů a kamerovými hlavami | Rigidní laryngoskop průměru 10 mm, pracovní délky 160 mm a úhlu pohledu 70°. Kompatibilní se všemi koncovkami světlovodných kabelů a kamerovými hlavami | Rigidní laryngoskop průměru 10 mm, pracovní délky 160 mm a úhlu pohledu 70°. Kompatibilní se všemi koncovkami světlovodných kabelů a kamerovými hlavami
| Provedení laserem svařované, nelepené. Tříplášťový tubus, distální konec a okulár kryty safírovými skly. Konektor pro připojení světlovodného kabelu obsahuje skleněný kužel | Provedení laserem svařované, nelepené. Tříplášťový tubus, distální konec a okulár kryty safírovými skly. Konektor pro připojení světlovodného kabelu obsahuje skleněný kužel | Provedení laserem svařované, nelepené. Tříplášťový tubus, distální konec a okulár kryty safírovými skly. Konektor pro připojení světlovodného kabelu obsahuje skleněný kužel