## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Sterilizátory a svářečky sterilizačních obalů pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-1155 | svářečka sterilizačních obalů | 3
| svářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem | vářečka obalového materiálu pro sterilizaci zejména papír/fólie, tyvek/fólie, nebo papírové obaly se speciální zónou s lepidlem
| průběžná svářečka | průběžná svářečka | průběžná svářečka
| kontinuální monitoring parametrů svařování – teplota, přítlak, rychlost | kontinuální monitoring parametrů svařování – teplota, přítlak, rychlost | kontinuální monitoring parametrů svařování – teplota, přítlak, rychlost
| sledování parametrů na LCD displeji, varovný signál a zastavení chodu | sledování parametrů na LCD displeji, varovný signál a zastavení chodu | sledování parametrů na LCD displeji, varovný signál a zastavení chodu
| mikroprocesové řízení | mikroprocesové řízení | mikroprocesové řízení
| plochý bariérový svár min. 13 mm | plochý bariérový svár min. 13 mm | plochý bariérový svár min. 13 mm
| přesnost nastavené teploty +/- 1 % | přesnost nastavené teploty +/- 1% | přesnost nastavené teploty +/- 1%
| signalizace dosažení teploty | signalizace dosažení teploty | signalizace dosažení teploty
| automatický start | automatický start | automatický start
| zpětný chod | zpětný chod | zpětný chod
| počítadlo se signalizací | počítadlo se signalizací | počítadlo se signalizací
| připojení k počítači | připojení k počítači | připojení k počítači
| přípojka na tiskárnu čárového kódu | přípojka na tiskárnu čárového kódu | přípojka na tiskárnu čárového kódu
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-3925 | sterilizátor parní, objem cca 25 litrů | 1
| rozměr komory: min Ø 25 cm x 44 cm délka | rozměr komory: min Ø 25 cm x 44 cm délka | rozměr komory: min Ø 25 cm x 44 cm délka
| rozsah teploty: od 105 °C do 134 °C | rozsah teploty: od 105 °C do 134 °C | rozsah teploty: od 105 °C do 134 °C
| vlastní samostatný plnohodnotný vyvíječ páry | vlastní samostatný plnohodnotný vyvíječ páry | vlastní samostatný plnohodnotný vyvíječ páry
| výkonná vývěva – dokonalé sušení | výkonná vývěva – dokonalé sušení | výkonná vývěva – dokonalé sušení
| dvouprocesorové řízení (Master-Slave) | dvouprocesorové řízení (Master-Slave) | dvouprocesorové řízení (Master-Slave)
| dotyková obrazovka pro komfortní ovládání | dotyková obrazovka pro komfortní ovládání | dotyková obrazovka pro komfortní ovládání
| min. 5 uživatelských programů | min. 5 uživatelských programů | min. 5 uživatelských programů
| oddělený systém řízení a registrace cyklů | oddělený systém řízení a registrace cyklů | oddělený systém řízení a registrace cyklů
| autonomní provedení | autonomní provedení | autonomní provedení
| oddělené zásobníky destilované a použité vody | oddělené zásobníky destilované a použité vody | oddělené zásobníky destilované a použité vody
| umožňuje zkoušky a validace podle EN ISO 17665-1:06 | umožňuje zkoušky a validace podle EN ISO 17665-1:06 | umožňuje zkoušky a validace podle EN ISO 17665-1:06
| automatické ovládání dveří | automatické ovládání dveří | automatické ovládání dveří
| dotyková obrazovka nabízí nejvyšší komfort ovládání přístroje a poskytuje ucelené informace o každé fázi probíhajícího procesu | dotyková obrazovka nabízí nejvyšší komfort ovládání přístroje a poskytuje ucelené informace o každé fázi probíhajícího procesu | dotyková obrazovka nabízí nejvyšší komfort ovládání přístroje a poskytuje ucelené informace o každé fázi probíhajícího procesu
| Možnost připojení grafické tiskárny nebo počítače pro vyhodnocení, tisk a archivaci detailního protokolu každého sterilizačního cyklu | Možnost připojení grafické tiskárny nebo počítače pro vyhodnocení, tisk a archivaci detailního protokolu každého sterilizačního cyklu | Možnost připojení grafické tiskárny nebo počítače pro vyhodnocení, tisk a archivaci detailního protokolu každého sterilizačního cyklu
| Vnitřní vestavba s nastavitelnými úrovněmi | Vnitřní vestavba s nastavitelnými úrovněmi | Vnitřní vestavba s nastavitelnými úrovněmi
| 4 ks miska nerezová, děrovaná | 4 ks miska nerezová, děrovaná | 4 ks miska nerezová, děrovaná
| 1 ks držák pro vyjímání misek a sít | 1 ks držák pro vyjímání misek a sít | 1 ks držák pro vyjímání misek a sít
| splňující požadavky normy ČSN EN 13060 pro třídu B | splňující požadavky normy ČSN EN 13060 pro třídu B | splňující požadavky normy ČSN EN 13060 pro třídu B
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-3907 | čistička ultrazvuková | 1
| Čistička UZV s proplachem nerez, rozměr vany min 630 x 300 x 140 mm, cca 26 l, víko, koš + 7 portů | Čistička UZV s proplachem nerez, rozměr vany min 630 x 300 x 140 mm, cca 26 l, víko, koš+7portů | Čistička UZV s proplachem nerez, rozměr vany min 630 x 300 x 140 mm, cca 26 l, víko, koš+7portů
| S časovačem, termostatem, s digitálním zobrazovacím a ovládacím panelem. | S časovačem, termostatem, s digitálním zobrazovacím a ovládacím panelem. | S časovačem, termostatem, s digitálním zobrazovacím a ovládacím panelem.
| ultrazvukový výkon 400 W | ultrazvukový výkon 400 W | ultrazvukový výkon 400 W
| nastavitelný čas | nastavitelný čas | nastavitelný čas
| teplota až 90°C | teplota až 90°C | teplota až 90°C
| rovnoměrné rozložení UZV výkonu | rovnoměrné rozložení UZV výkonu | rovnoměrné rozložení UZV výkonu
| frekvence cca 35 kHz | frekvence cca 35 kHz | frekvence cca 35 kHz
| elektronické ovládání, tepelná ochrana spirál | elektronické ovládání, tepelná ochrana spirál | elektronické ovládání, tepelná ochrana spirál
| koš a nástavec pro připojení hadic, trokarů a součástí endoskopů | koš a nástavec pro připojení hadic, trokarů a součástí endoskopů | koš a nástavec pro připojení hadic, trokarů a součástí endoskopů
| adaptéry pro napojení silikonové hadice, spojky, rychlospojky a krytky | adaptéry pro napojení silikonové hadice, spojky, rychlospojky a krytky | adaptéry pro napojení silikonové hadice, spojky, rychlospojky a krytky
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-4401 | pistole tlaková vzduchová | 8
pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí
sada nástavců 9 ks
bezpečnostní kónus pistole
možnost jemného regulování tlaku vzduchu
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | T-4403 | pistole tlaková mycí | 2
| pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí | pistole s vodícím kónusem a cca 1,5m hadicí
| sada nástavců 8 ks | sada nástavců 8 ks | sada nástavců 8 ks
| bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole | bezpečnostní kónus pistole
| možnost jemného regulování tlaku vody | možnost jemného regulování tlaku vody | možnost jemného regulování tlaku vody
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
6 | T-5131 | sterilizátor horkovzdušný, stolní cca 55l | 1
horkovzdušný sterilizátor - splňuje kritéria zdravotnického prostředku
objem komory cca 55 litrů
Vnitřní rozměry (Š x V x H) 400 x 370 x 350 mm (tolerance 10 %)
teplotní rozsah od +20 °C nad okolí do 250 °C
systémem nuceného proudění vzduchu v komoře pomocí vestavěného ventilátoru, který eliminuje vznik oblasti „studeného vzduchu“
vysoký komfort obsluhy, přesná regulace teploty a času, min. tři pevně nastavené sterilizační programy
provedení s mikroprocesorovým řídicím systémem informace o procesu zobrazovány na LED displeji
výstup pro připojení tiskárny nebo PC