## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Ultrazvuky na bloky pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0305 | ultrazvuk na bloky | 3
| Základní vlastnosti systému: | Základní vlastnosti systému: | Základní vlastnosti systému:
| přenosný ultrazvukový systém typu notebook | přenosný ultrazvukový systém typu notebook | přenosný ultrazvukový systém typu notebook
| hmotnost systému včetně baterie max. 5 kg | hmotnost systému včetně baterie max. 5 kg | hmotnost systému včetně baterie max. 5 kg
| integrované madlo pro bezpečný transport systému | integrované madlo pro bezpečný transport systému | integrované madlo pro bezpečný transport systému
| start systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s | start systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s | start systému do plné funkce max. 90 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s
| ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky | ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky
| kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu | kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu | kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu
| snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku) | snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku) | snadné ovládání přístroje přes standardní trackball (kuličku)
| možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě
| práce systému na baterie min. 30 min. | práce systému na baterie min. 30 min. | práce systému na baterie min. 30 min.
| integrovaný širokoúhlý min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem | integrovaný širokoúhlý min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem | integrovaný širokoúhlý min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem
| manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů | manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů | manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů
| možnost výměny sond za provozu | možnost výměny sond za provozu | možnost výměny sond za provozu
| minimální vstupy/výstupy: 3x USB, LAN, HDMI | minimální vstupy/výstupy: 3x USB, LAN, HDMI | minimální vstupy/výstupy: 3x USB, LAN, HDMI
| min. 3 uživatelská tlačítka, funkce nastavitelná uživatelem | min. 3 uživatelská tlačítka, funkce nastavitelná uživatelem | min. 3 uživatelská tlačítka, funkce nastavitelná uživatelem
| Základní funkce systému: | Základní funkce systému: | Základní funkce systému:
| uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
| frekvenční rozsah přístroje min. 2 – 18 MHz | frekvenční rozsah přístroje min. 2 – 18 MHz | frekvenční rozsah přístroje min. 2 – 18 MHz
| automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, PW Doppler | automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, PW Doppler | automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, PW Doppler
| archivace pacientských dat na interní SSD HDD, min. 256 GB, možnost budoucího rozšíření na SSD HDD o kapacitě 1 TB) | archivace pacientských dat na interní SSD HDD, min. 256 GB, možnost budoucího rozšíření na SSD HDD o kapacitě 1 TB) | archivace pacientských dat na interní SSD HDD, min. 256 GB, možnost budoucího rozšíření na SSD HDD o kapacitě 1 TB)
| interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě | interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě | interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě
| možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)
| funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
| funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách
| možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
| interní paměťová smyčka pro minimálně 2000 snímků | interní paměťová smyčka pro minimálně 2000 snímků | interní paměťová smyčka pro minimálně 2000 snímků
| maximálně jednoduchá obsluha | maximálně jednoduchá obsluha | maximálně jednoduchá obsluha
| možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
| software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech | software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech | software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech
| Kalkulace: | Kalkulace: | Kalkulace:
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
| kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW | kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW | kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min. GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
| volitelné horké klávesy pro nastavená měření | volitelné horké klávesy pro nastavená měření | volitelné horké klávesy pro nastavená měření
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
| Zobrazovací módy: | Zobrazovací módy: | Zobrazovací módy:
| velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu
| M-mód, barevný M-mód , možné budoucího rozšíření o anatomický M-mód | M-mód, barevný M-mód , možné budoucího rozšíření o anatomický M-mód | M-mód, barevný M-mód , možné budoucího rozšíření o anatomický M-mód
| barevný směrový rychlostní Doppler (CFM) | barevný směrový rychlostní Doppler (CFM) | barevný směrový rychlostní Doppler (CFM)
| citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. rozlišení směru toku | citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. rozlišení směru toku | citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. rozlišení směru toku
| možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe | možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe | možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe
| spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace | spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace | spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace
| harmonické zobrazení na všech sondách | harmonické zobrazení na všech sondách | harmonické zobrazení na všech sondách
| zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních
| compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních | compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních | compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních
| funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly
| Sondy: | Sondy: | Sondy:
| lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači | lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači | lineární multifrekvenční sonda min. 4,2 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení, sonda s min. 192 krystaly ve snímači
| Příslušenství: | Příslušenství: | Příslušenství:
| originální mobilní výškově stavitelný transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství | originální mobilní výškově stavitelný transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství | originální mobilní výškově stavitelný transportní vozík pro přístroj a připojené sondy a příslušenství