## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Anesteziologický přístroj a monitor vitálních funkcí k magnetické rezonanci pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0185 | přístroj anesteziologický MR kompatibilní | 1
| Anesteziologický přístroj pro pacienty věkových skupin – děti a dospělí | Anesteziologický přístroj pro pacienty věkových skupin – děti a dospělí | Anesteziologický přístroj pro pacienty věkových skupin – děti a dospělí
| Barevný displej ventilátoru min. 6“ | Barevný displej ventilátoru Min. 6“ | Barevný displej ventilátoru Min. 6“
| Zobrazení min. 1 křivky | Zobrazení min. 1 křivky | Zobrazení min. 1 křivky
| Požadované ventilační režimy - VC, PC, PSV, MAN/SPONT | Požadované ventilační režimy - VC, PC, PSV, MAN/SPONT | Požadované ventilační režimy - VC, PC, PSV, MAN/SPONT
| Elektronicky řízený ventilátor | Elektronicky řízený ventilátor | Elektronicky řízený ventilátor
| Nastavení PEEP min. 1-20 cm H2O | Nastavení PEEP min. 1-20 cm H2O | Nastavení PEEP min. 1-20 cm H2O
| Inspirační tlaky min. 10-65 cm H2O | Inspirační tlaky min. 10-65 cm H2O | Inspirační tlaky min. 10-65 cm H2O
| Dechový objem 20-1400 ml | Dechový objem 20-1400 ml | Dechový objem 20-1400 ml
| Nastavitelná frekvence min. 5-40 min | Nastavitelná frekvence min. 5-40 min | Nastavitelná frekvence min. 5-40 min
| FiO2 v rozsahu min. 21-100 % | FiO2 v rozsahu min. 21-100 % | FiO2 v rozsahu min. 21-100 %
| Flow trigger min. 2 -15 l/min | Flow trigger min. 2 -15 l/min | Flow trigger min. 2 -15 l/min
| Nastaven průtoku čerstvé směsi elektronickými rotametry pro každý plyn zvlášť min. 0,2 – 10 l/min | Nastaven průtoku čerstvé směsi elektronickými rotametry pro každý plyn zvlášť min. 0,2 – 10 l/min | Nastaven průtoku čerstvé směsi elektronickými rotametry pro každý plyn zvlášť min. 0,2 – 10 l/min
| Pozice pro umístění alespoň dvou odpařovačů | Pozice pro umístění alespoň dvou odpařovačů | Pozice pro umístění alespoň dvou odpařovačů
| Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu | Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu | Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu
| Možnost monitorace FiO2 na ventilátoru | Možnost monitorace FiO2 na ventilátoru | Možnost monitorace FiO2 na ventilátoru
| Monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty | Monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty | Monitorace ventilačních parametrů – objemové a tlakové hodnoty
| Přesné dodání dechového objemu zejména při nízkém průtoky čerstvé směsi (Low-flow a Minimal-flow). | Přesné dodání dechového objemu zejména při nízkém průtoky čerstvé směsi (Low-flow a Minimal-flow). | Přesné dodání dechového objemu zejména při nízkém průtoky čerstvé směsi (Low-flow a Minimal-flow).
| Možnost urgentního uvedení přístroje do provozu včetně možnosti ventilace pacienta i při vypnutém přístroji. | Možnost urgentního uvedení přístroje do provozu včetně možnosti ventilace pacienta i při vypnutém přístroji. | Možnost urgentního uvedení přístroje do provozu včetně možnosti ventilace pacienta i při vypnutém přístroji.
| Nízký objem systému pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směsi | Nízký objem systému pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směsi | Nízký objem systému pro rychlou reakci na změnu nastavení čerstvé směsi
| Detekce vysoké intenzity magnetického pole | Detekce vysoké intenzity magnetického pole | Detekce vysoké intenzity magnetického pole
| Integrovaná odsávačka bronchů včetně příslušenství | Integrovaná odsávačka bronchů včetně příslušenství | Integrovaná odsávačka bronchů včetně příslušenství
| Akustické a optické alarmy chybových stavů | Akustické a optické alarmy chybových stavů | Akustické a optické alarmy chybových stavů
| Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu | Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu | Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu
| Aktivní ohřev ventilačního systému nebo obdobné řešení eliminace kondenzace | Aktivní ohřev ventilačního systému nebo obdobné řešení eliminace kondenzace | Aktivní ohřev ventilačního systému nebo obdobné řešení eliminace kondenzace
| SW, ovládání a alarmy v českém jazyce | SW, ovládání a alarmy v českém jazyce | SW, ovládání a alarmy v českém jazyce
| Standby funkce | Standby funkce | Standby funkce
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů O2, AIR, N2O | Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů O2, AIR, N2O | Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů O2, AIR, N2O
| Možnost umístění tlakových lahví na přístroji | Možnost umístění tlakových lahví na přístroji | Možnost umístění tlakových lahví na přístroji
| Záložní napájecí zdroj min. 45 min | Záložní napájecí zdroj min. 45 min. | Záložní napájecí zdroj min. 45 min.
| Plocha pro psaní záznamů | Plocha pro psaní záznamů | Plocha pro psaní záznamů
| Centrální brzda | Centrální brzda | Centrální brzda
| Certifikace pro provoz v magnetickém poli 3,0T | Certifikace pro provoz v magnetickém poli 3,0T | Certifikace pro provoz v magnetickém poli 3,0T
| Kompletní příslušenství pro provoz | Kompletní příslušenství pro provoz | Kompletní příslušenství pro provoz
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0187 | monitor vitálních funkcí MR kompatibilní | 1
| Monitor modulární konstrukce, kompatibilní do MRI 3,0T bez jakýchkoliv omezení | Monitor modulární konstrukce, kompatibilní do MRI 3,0T bez jakýchkoliv omezení | Monitor modulární konstrukce, kompatibilní do MRI 3,0T bez jakýchkoliv omezení
| Monitorace pacientů všech věkových kategorií | Monitorace pacientů všech věkových kategorií | Monitorace pacientů všech věkových kategorií
| Barevný dotykový LCD displej min 15“ | Barevný dotykový LCD displej min 15“ | Barevný dotykový LCD displej min 15“
| Bezdrátová komunikace | Bezdrátová komunikace | Bezdrátová komunikace
| Automatická identifikace použitého anestetika | Automatická identifikace použitého anestetika | Automatická identifikace použitého anestetika
| Kompletní plynová analýza (inspiračně i expirační) | Kompletní plynová analýza (inspiračně i expirační) | Kompletní plynová analýza (inspiračně i expirační)
| Akustické a optické alarmy rozdělené do min 3 skupin (akusticky i vizuálně) dle priorit | Akustické a optické alarmy rozdělené do min 3 skupin (akusticky i vizuálně) dle priorit | Akustické a optické alarmy rozdělené do min 3 skupin (akusticky i vizuálně) dle priorit
| Bezdrátové EKG 2 kanály a SpO2 | Bezdrátové EKG 2 kanály a SpO2 | Bezdrátové EKG 2 kanály a SpO2
| Možnost měření NIBP, ETCO2, 2x IBP, měření koncentrace anestetik vč. kyslíku, srdeční frekvence, resp. teplota | Možnost měření NIBP, ETCO2, 2x IBP, měření koncentrace anestetik vč. kyslíku, srdeční frekvence, resp., teplota | Možnost měření NIBP, ETCO2, 2x IBP, měření koncentrace anestetik vč. kyslíku, srdeční frekvence, resp., teplota
| Možnost síťového napájení | Možnost síťového napájení | Možnost síťového napájení
| Integrovaná baterie min. na 8 hodin provozu s automatickým dobíjením ze sítě | Integrovaná baterie min. na 8 hodin provozu s automatickým dobíjením ze sítě | Integrovaná baterie min. na 8 hodin provozu s automatickým dobíjením ze sítě
| Součástí je dodávka kompletního příslušenství pro všechny uvedené parametry | Součástí je dodávka kompletního příslušenství pro všechny uvedené parametry | Součástí je dodávka kompletního příslušenství pro všechny uvedené parametry
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-1199 | laryngoskop MR kompatibilní | 1
| certifikace do 3T | certifikace do 3T | certifikace do 3T
| lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel. č. 1, 2, 3, 4 | lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel.č.1,2,3,4 | lžíce McIntosh s vláknovou optikou vel.č.1,2,3,4
| rukojeť s akumulátorem vč. žárovky | rukojeť s akumulátorem vč. žárovky | rukojeť s akumulátorem vč. žárovky
| nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů | Nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů. | Nabíjecí stanice pro nabíjení akumulátorů.