## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Plicní ventilátory (ARO) a resuscitační vaky pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-1101 | Ventilátor plicní (ARO) | 6
Přístroj určený pro nejzávažnější pacienty na oddělení ARO
Plicní ventilátor s vestavěnou turbínou s vysokým průtokem minimálně 180 l/min (akceptuje se i přístroj s připojením na centrální rozvody medicinálních plynů při dodržení výkonových parametrů průtoku)
Ventilační režimy:
CMV, PCV, SIMV, P-SIMV, NIV, Tlaková podpora, BiPAP, APRV, HFNO, Objemová podpora
Automatický režim pro aktivní i pasivní pacienty, upravující inspirační tlaky, dechový objem a frekvenci na základě měření ventilačních parametrů (akceptuje se i obdobné technické řešení formou speciálních ventilačních režimů, které zajistí pacienta obdobným způsobem)
Základní nastavitelné parametry:
Dechový objem 20-2000 ml
PEEP min 50 cm H2O
Pinsp až 100 cm H2O
FiO2 min. 21 až 100 % - plynule nastavitelné
Frekvence minimálně 80 dech/min
Doba trvání nebulizace minimálně 5–30 min., možno nastavit i nepřetržitě
Alarmy ve více stupních dle priority, akustické i vizuální
Základní monitorované parametry:
Tlak v dýchacích cestách, špičkový, střední, ΔP
Objem vdechovaný, vydechovaný, vdechovaný spontánní aktivitou
Průtok inspirační, exspirační
Možnosti zobrazení:
Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
Plicní mechanika – compliance, rezistence, expirační časová konstanta, autoPEEP, automatické měření inflekčních bodů
- Speciální grafika pro weening pacienta
- Číselné hodnoty měřených parametrů
- Zmražení křivek, referenční smyčka
Speciální funkce:
Monitorace transpulmonálního tlaku
P/V manévr pro zjištění statické compliance a recruitment plic
Řízení tlaku v obturační manžetě, automatika nebo manuální nastavení (akceptuje se i manuální nastavení tlaku v balónku a manuální nebo automatické měření jeho tlaku na ventilátoru)
Inspirační a exspirační hold manévr
Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální roury
Obohacení na 100% O2, manuální ventilace, manévr pro odsávání, měření okluzního tlaku
Vlastnosti přístroje:
Ovládání a sledování pomocí dotykové obrazovky min. 15“ nebo otočným kolečkem
Provoz na elektrickou síť, při výpadku na vestavěný akumulátor minimálně 60 min.
Připojení na medicinální kyslík
Přístroj je umístěn na vozíku s brzditelnými kolečky
Ovládání v českém jazyce
Součástí dodávky je 1 ks elektronického nebulizátoru (pohonná jednotka, nebulizační hlavice, příslušenství pro zapojení do dýchacího systému) na bázi technologie tzv. elektronické mikropumpy pro podávání aerosolu léčiv do dýchacích cest pacienta ke každému přístroji , možnost ovládání nebulizátoru z ventilátoru
Aktivní parní zvlhčovač (zvlhčování odpařováním z povrchu kapaliny) s funkcí vyhřívání inspirační i exspirační větve pacientských dýchacích hadic,
Možnost rozšířit o měření etCO2 a SpO2
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-1105 | Vak pro pulmonální resuscitaci dospělých a dětí s tělesnou hmotností více než 15 kg | 38
Pro opakované použití, neobsahuje latex.
Minimální objem: cca 1200 ml
Hmotnost resuscitátoru (s pacientským ventilem bez kyslíkového rezervoáru a masky): max. 500 g
Objem rezervoáru: min. 1400 ml
Transparentní silikonová maska pro dospělé autoklávovatelná při 134°
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-1106 | Dětský resuscitační vak | 6
Pulmonární resuscitace novorozenců, kojenců a dětí s tělesnou hmotností do 20 kg (4-5 let)
Pro opakované použití, neobsahuje latex.
Maximální objem vaku je 310 ml
Hmotnost resuscitátoru (včetně ventilu, bez rezervoáru a masky) max. 200 g
Transparentní silikonová maska pro děti autoklávovatelná při 134°
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-1107 | Kyslíkový rezervoár kompatibilní s vakem pro dospělé i děti | 44
Kyslíkový rezervoár může být napojen přímo na pacientský ventil a tak vytvořena inhalační jednotka k inhalaci až 100% kyslíku.
Rezervoár může být autoklávován při 134°