## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Sady vrtaček na velké kosti pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-2021 | sada vrtaček - systém pro velké kosti | 1 soubor
| Modulární systém vhodný pro všechny ortopedické výkony - kompatibilata se stávajícím systémem DeSoutter (nástavce, baterie, nabíječky) | Modulární systém vhodný pro všechny ortopedické výkony - kompatibilata se stávajícím systémem DeSoutter (nástavce, baterie, nabíječky) | Modulární systém vhodný pro všechny ortopedické výkony - kompatibilata se stávajícím systémem DeSoutter (nástavce, baterie, nabíječky)
| Ergonomická rukojeť vhodná pro ovládání pravou i levou rukou | Ergonomická rukojeť vhodná pro ovládání pravou i levou rukou | Ergonomická rukojeť vhodná pro ovládání pravou i levou rukou
| Dvouspoušťová rukojeť s funkcemi: Pravý, levý chod, oscilace, příklep | Dvouspoušťová rukojeť s funkcemi: Pravý, levý chod, oscilace, příklep | Dvouspoušťová rukojeť s funkcemi: Pravý, levý chod, oscilace, příklep
| pojistka proti nechtěnému spuštění | pojistka proti nechtěnému spuštění | pojistka proti nechtěnému spuštění
| Vysokorychlostní bezuhlíkový motor hermeticky uzavřený v rukojeti | Vysokorychlostní bezuhlíkový motor hermeticky uzavřený v rukojeti | Vysokorychlostní bezuhlíkový motor hermeticky uzavřený v rukojeti
| Tepelná pojistka přehřátí systému | Tepelná pojistka přehřátí systému | Tepelná pojistka přehřátí systému
| Povrch rukojeti z odolného kovového materiálu | Povrch rukojeti z odolného kovového materiálu | Povrch rukojeti z odolného kovového materiálu
| Bezúdržbový (bez nutnosti olejování), plně autoklávovatelný systém při teplotě 134°C | Bezúdržbový (bez nutnosti olejování), plně autoklávovatelný systém při teplotě 134°C | Bezúdržbový (bez nutnosti olejování), plně autoklávovatelný systém při teplotě 134°C
| Možnost připojení nástavců min. pro: K-dráty, vrtání, frézování, sagitální i reciproční pilu, radiolucentní nástavec | Možnost připojení nástavců min. pro: K-dráty, vrtání, frézování, sagitální i reciproční pilu, radiolucentní nástavec | Možnost připojení nástavců min. pro: K-dráty, vrtání, frézování, sagitální i reciproční pilu, radiolucentní nástavec
| Kryt baterie s LED ukazatelem aktuálního stavu nabití baterei alespoň v 5-ti stupních | Kryt baterie s LED ukazatelem aktuálního stavu nabití baterei alespoň v 5-ti stupních | Kryt baterie s LED ukazatelem aktuálního stavu nabití baterei alespoň v 5-ti stupních
| Maximální výstupní výkon min.: 255 W | Maximální výstupní výkon min.: 255W | Maximální výstupní výkon min.: 255W
| Rychlost vrtání min. v rozsahu 0-1350 ot/min | Rychlost vrtání min. v rozsahu 0-1350 ot/min | Rychlost vrtání min. v rozsahu 0-1350 ot/min
| Rychlost frézování min. v rozsahu 0-330 ot/min | Rychlost frézování min. v rozsahu 0-330ot/min | Rychlost frézování min. v rozsahu 0-330ot/min
| Rychlost sagitální/reciproční pily v rozsahu min. 0-13500 osc/min | Rychlost sagitální/reciproční pily v rozsahu min. 0-13500 osc/min | Rychlost sagitální/reciproční pily v rozsahu min. 0-13500 osc/min
| Maximální točivý moment pro frézování min. v rozsahu 0-16.5 Nm | Maximální točivý moment pro frézování min. v rozsahu 0-16.5 Nm | Maximální točivý moment pro frézování min. v rozsahu 0-16.5 Nm
| Maximální točivý moment pro vrtání min. v rozsahu 0-4 Nm | Maximální točivý moment pro vrtání min. v rozsahu 0-4 Nm | Maximální točivý moment pro vrtání min. v rozsahu 0-4 Nm
| Kanylace min. 4,4 mm | Kanylace min. 4,4mm | Kanylace min. 4,4mm
| Maximální hlučnost 64 dB | Maximální hlučnost 64dB | Maximální hlučnost 64dB
| Maximální váha rukojeti s baterií 1,2 kg | Maximální váha rukojeti s baterií 1,2kg | Maximální váha rukojeti s baterií 1,2kg
| Li-Ion dobíjecí baterie s min. kapacitou 2000 mAh, s ukazatelem stupně nabití | Li-Ion dobíjecí baterie s min. kapacitou 2000mAh, s ukazatelem stupně nabití | Li-Ion dobíjecí baterie s min. kapacitou 2000mAh, s ukazatelem stupně nabití
| Nabíjecí stanice min. pro 4 ks baterie, s možností automatické i manuální diagnostiky, s možností výměny modulů pro různé typy baterií | Nabíjecí stanice min. pro 4ks baterie, s možností automatické i manuální diagnostiky, s možností výměny modulů pro různé typy baterií | Nabíjecí stanice min. pro 4ks baterie, s možností automatické i manuální diagnostiky, s možností výměny modulů pro různé typy baterií
| Kompatibilita sytému se stávajícím vybavením operačních sálů (požadovaná kopatibilita současných nástavců i baterií) – systém DeSoutter | Kompatibilita sytému se stávajícím vybavením operačních sálů (požadovaná kopatibilita současných nástavců i baterií) – systém DeSoutter | Kompatibilita sytému se stávajícím vybavením operačních sálů (požadovaná kopatibilita současných nástavců i baterií) – systém DeSoutter
| Položky plnění - 1 soubor obsahuje: | Položky plnění | Položky plnění
| Rukojeť |  | (celkem 4 ks)
| Kryt baterie |  | (celkem 4 ks)
| Podavač pro sterilní výměnu baterie |  | (celkem 8 ks)
| Li-lon baterie s napětím min. 14V |  | (celkem 8 ks)
| Nástavec na K-dráty 0,7-4,0 mm |  | (celkem 4 ks)
| Nástavec sagitální pily |  | (celkem 4 ks)
| Vrtací nástavec Jacobs s klíčem 0,5-7,4mm |  | (celkem 4 ks)
| Vrtací nástavec rychlospojka A.O. |  | (celkem 4 ks)
| Frézovací nástavec A.O. Synthes |  | (celkem 4 ks)
| Frézovací nástavec Hudson |  | (celkem 4 ks)
| Drátěný koš s víkem a držákem pro rukojeť, kryty baterie i nástavce |  | (celkem 4 ks)
| Sterilizační kontejner s opakovaně použitelnou mikrobiální bariérou. Zadavatel nebude akceptovat nabídku na sterilizační kontejnery s jakýmkoli systémem, který využívá spotřebního materiálu či je třeba provádět pravidelné kontroly filtračního/uzavíracího systému nebo sledování počtu proběhlých sterilizačních cyklů. Kontejner bude v zavřeném stavu umožňovat kontrolu obsahu úpomocí RFID čtečky. |  | (celkem 4 ks)
| nabíjecí stanice pro min. 4 ks baterie - požadovaná kompatibilita s dodávanými i stávajícími bateriemi |  | (celkem 2 ks)
| zahnutý radiolucentní vrtací nástavec včetně adaptéru |  | (celkem 2 ks)
| nástavec reciproční pily - požadovaná kompatibilita s dodávaným i stávajícím systémem |  | (celkem 1 ks)
| radiolucentní vrták s přechodkou |  | (celkem 1 ks)
| sterilní pilové listy pro nástavec sagitální pily dle výběru |  | (celkem 5 ks)
| sterilní pilové listy pro nástavec reciproční pily dle výběru |  | (celkem 5 ks)