## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Ohřev pacienta pro Oblastní nemocnici Náchod II.
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství
1 | T-6218 | ohřev pacienta (systém s 8 ks řídících jednotek) | 1 soubor
Systém ohřevu pacienta se skládá z řídicích jednotek a opětovně použitelných ohřívacích zařízení (ohřívacích přikrývek a ohřívacích matrací)
Všechny součásti systému jsou certifikovány jako zdravotnický prostředek třídy IIb pro použití na operačním sále
| Řídicí jednotka |  | (celkem 8 ks)
umístění řídicí jednotky - možnost postavit na plochém povrchu nebo připevnění držákem k infuznímu stojanu
obsahuje min. tři samostatně regulovatelné výstupy pro současné připojení min. 1 matrace a 2 přikrývek
je vybavena primárním a sekundárním alarmem a automatickým přerušením ohřevu při přehřátí o 1˚C +/- 0,5°C nad max. nastavitelnou teplotu
zobrazuje stavové hodnoty na displeji
alarmy - při automatickém vypnutí ohřevu, při poruše matrace nebo přikrývky, kabelu či řídicí jednotky
napájení 230V, 50 Hz
| Ohřívací matrace krátká (cca 50 x 82 cm) |  | (celkem 6 ks)
| Ohřívací matrace dlouhá (cca 50 x 127 cm) |  | (celkem 2 ks)
rozsah teplot ohřevu min. 35–39 ˚C
elektronická regulace teploty pomocí řídící jednotky s mikroprocesorem a zobrazením nastavených pararmetrů na displeji.
konstrukce matrací: Rovnoměrný ohřev tkaným vodivým polymerem konstruovaným pro těsný kontakt s tělem pacienta
elektrický induktivní (bezprašný) ohřev bezpečným napětím max. 50 V
složení matrace: obsahuje pěnu zmírňující tlak, tloušťka cca 2 cm
stabilní, snadno omyvatelné a dizinfikovatelné provedení, RTG transparentní, vodotěsné vyvedení kabelu z podložky proti vniknutí tekutin
povrchový materiál medicínský plast PUR s antimikrobiální funkcí a nepropustnými spoji
| Ohřívací přikrývka pro dolní část těla (cca 75 x 98 cm) |  | (celkem 1 ks)
| Ohřívací přikrývka multifunkční dvoupanelová (cca 51 x 91 cm) |  | (celkem 5 ks)
| Ohřívací přikrývka na trup/"torzo" (cca 97 x 55 cm) |  | (celkem 4 ks)
rozsah teplot min. 37–43˚C
elektronická regulace teploty pomocí řídící jednotky s mikroprocesorem a zobrazením nastavených pararmetrů na displeji.
konstrukce přikrývek: Rovnoměrný ohřev tkaným vodivým polymerem konstruovaným pro těsný kontakt s tělem pacienta
elektrický induktivní (bezprašný) ohřev bezpečným napětím max. 50 V
stabilní, snadno omyvatelné a dizinfikovatelné provedení, RTG transparentní, vodotěsné vyvedení kabelu z přikrývky proti vniknutí tekutin
povrchový materiál medicínský plast PUR s antimikrobiální funkcí a nepropustnými spoji
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství
2 | T-6220 | ohřev pacienta (systém s 4 ks řídících jednotek) | 1 soubor
Systém ohřevu pacienta se skládá z řídicích jednotek a opětovně použitelných ohřívacích zařízení (ohřívacích přikrývek a ohřívacích matrací)
Všechny součásti systému jsou certifikovány jako zdravotnický prostředek třídy IIb pro použití na operačním sále
| Řídicí jednotka |  | (celkem 4 ks)
umístění řídicí jednotky - možnost postavit na plochém povrchu nebo připevnění držákem k infuznímu stojanu
obsahuje min. tři samostatně regulovatelné výstupy pro současné připojení min. 1 matrace a 2 přikrývek
je vybavena primárním a sekundárním alarmem a automatickým přerušením ohřevu při přehřátí o 1˚C +/- 0,5°C nad max. nastavitelnou teplotu
zobrazuje stavové hodnoty na displeji
alarmy - při automatickém vypnutí ohřevu, při poruše matrace nebo přikrývky, kabelu či řídicí jednotky
napájení 230V, 50 Hz
| Ohřívací matrace krátká (cca 50 x 82 cm) |  | (celkem 4 ks)
| Ohřívací matrace dlouhá (cca 50 x 127 cm) |  | (celkem 4 ks)
rozsah teplot ohřevu min. 35–39 ˚C
elektronická regulace teploty pomocí řídící jednotky s mikroprocesorem a zobrazením nastavených pararmetrů na displeji.
konstrukce matrací: Rovnoměrný ohřev tkaným vodivým polymerem konstruovaným pro těsný kontakt s tělem pacienta
elektrický induktivní (bezprašný) ohřev bezpečným napětím max. 50 V
složení matrace: obsahuje pěnu zmírňující tlak, tloušťka cca 2 cm
stabilní, snadno omyvatelné a dizinfikovatelné provedení, RTG transparentní, vodotěsné vyvedení kabelu z podložky proti vniknutí tekutin
povrchový materiál medicínský plast PUR s antimikrobiální funkcí a nepropustnými spoji
| Ohřívací přikrývka multifunkční dvoupanelová (cca 51 x 91 cm) |  | (celkem 4 ks)
| Ohřívací přikrývka na trup/"torzo" (cca 97 x 55 cm) |  | (celkem 4 ks)
rozsah teplot min. 37–43˚C
elektronická regulace teploty pomocí řídící jednotky s mikroprocesorem a zobrazením nastavených pararmetrů na displeji.
konstrukce přikrývek: Rovnoměrný ohřev tkaným vodivým polymerem konstruovaným pro těsný kontakt s tělem pacienta
elektrický induktivní (bezprašný) ohřev bezpečným napětím max. 50 V
stabilní, snadno omyvatelné a dizinfikovatelné provedení, RTG transparentní, vodotěsné vyvedení kabelu z přikrývky proti vniknutí tekutin
povrchový materiál medicínský plast PUR s antimikrobiální funkcí a nepropustnými spoji