## List1
Příloha č. 6 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - 10 ks odběrových křesel (hematologicko-transfuzní oddělení) | str.1
Upozornění
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Základní požadavky
Odběrové křeslo určené pro dárce, kterým je odebírána tzv. plná krev, dále krevní plazma nebo trombocyty. Tato odběrová křesla budou využita pro dárce jednotlivých krevních složek. Zadavatel proto klade důraz na bezpečnost a komfortní provedení křesel.
Požadované vlastnosti a parametry
Pojízdné provedení se všemi brzděnými kolečky o průměru min. 75 mm
Elektromotory pro nastavení polohy trupu, sedací a nožní části.
Výška křesla nastavitelná pomocí elektropohonu prostřednictvím ručního ovladače
Polohování nožního (lýtkového) segmentu pomocí elektropohonu prostřednictvím ručního ovladače
Nastavení Trendelenburgovy polohy prostřednictvím jednoho tlačítka na ručním ovladači
Potah ložné plochy křesel snadno čistitelný a dezinfikovatelný
Omyvatelné podpěry rukou s možností nastavení sklonu a směru
Podhlavník půlkulatý, snadno čistitelný a dezinfikovatelný
Držák role papíru
nástupní výška min 550 mm
nástupní výška max 700 mm
Bezpečné zatížení/nosnost min 200 kg
Maximální hmotnost odběrového křesla 65 kg
El.příkon jednoho křesla max do 150 kW
Napájení z el. zásuvky 230V/50 Hz
Délka přípojného el.kabelu u 9 ks min. 2 m
Délka přípojného el.kabelu u 1 ks min. 5 m
Součásti dodávky
.- demontáž, vystěhování a likvidace současných 10 ks odběrových křesel
.- doprava a nastěhování na místo plnění (průchod dveřmi šířky 800 mm)
.- instalace, provedení potřebných zkoušek a uvedení do provozu
.- návod v ČJ minimálně v elektronické podobě
.- příslušné certifikáty či atesty a prohlášení o shodě
.- zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o proškolení
.- bezplatný servis v trvání 60 měsíců