## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Sady vrtaček na malé kosti pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-2022 | sada vrtaček - systém pro malé kosti | 1 soubor
| Universální bateriový systém, kompadibilita rukojetí, akumulátorů se systémem Colibri II | Universální bateriový systém, kompadibilita rukojetí, akumulátorů se systémem Colibri II | Universální bateriový systém, kompadibilita rukojetí, akumulátorů se systémem Colibri II
| Využití při operacích v dospělé i dětské ortopedii a traumatologii | využití při operacích v dospělé i dětské ortopedii a traumatologii | využití při operacích v dospělé i dětské ortopedii a traumatologii
| Modulární systém umožňující: | Modulární systém umožňující: | Modulární systém umožňující:
| Vrtání | Vrtání | Vrtání
| Frézování | Frézování | Frézování
| Oscilační pilování | Oscilační pilování | Oscilační pilování
| Oscilační vrtání | Oscilační vrtání | Oscilační vrtání
| Zavádění K drátů v rozsahu minimálně 0,7 – 3,1 mm | zavádění K drátů v rozsahu minimálně 0,7 – 3,1 mm | zavádění K drátů v rozsahu minimálně 0,7 – 3,1 mm
| Plynulá regulace otáček | plynulá regulace otáček | plynulá regulace otáček
| Výstupní výkon minimálně 80 W | výstupní výkon minimálně 80W | výstupní výkon minimálně 80W
| Maximální rychlost vrtání minimálně 1250 ot/min | Maximální rychlost vrtání minimálně 1400ot/min | Maximální rychlost vrtání minimálně 1400ot/min
| Oscilace pilového nástavce min. 17.500 osc/min | Oscilace pilového nástavce min 19000 osc/min | Oscilace pilového nástavce min 19000 osc/min
| Kanylace vrtačky min. 3 mm | Kanylace vrtačky min 3mm | Kanylace vrtačky min 3mm
| Akumulátory: | Akumulátory: | Akumulátory:
| Li-Ion, nesterilizovatelné | Li-Ion, nesterilizovatelné | Li-Ion, nesterilizovatelné
| Napětí minimálně 14 V | Napětí minimálně 14V | Napětí minimálně 14V
| Kapacita min 16 Wh | Kapacita min 16 Wh | Kapacita min 16 Wh
| Průměrná doba nabíjení cca 30 min | Průměrná doba nabíjení cca 30 min | Průměrná doba nabíjení cca 30 min
| Kompatibilita s dobíjecí stanicí | Kompatibilita s dobíjecí stanicí | Kompatibilita s dobíjecí stanicí
| Položky plnění - 1 soubor obsahuje: | Položky plnění | Položky plnění
| Rukojeť | Rukojeť | (celkem 2 ks)
| Akumulátor | Akumulátor | (celkem 3 ks)
| Bateriové pouzdro se zámkem víka | Bateriové pouzdro se zámkem víka | (celkem 2 ks)
| Rychlospojka AO/ASIF | Rychlospojka AO/ASIF | (celkem 2 ks)
| Sklíčidlo (rychlost pro vrtání), sklíčem, upínaci rozsah Ø 7,3 mm | Sklíčidlo (rychlost pro vrtání), sklíčem, upínaci rozsah Ø 7.3 mm | (celkem 2 ks)
| Rychlospojka pro dráty Kirschnerovy Ø 0,6 - 3,2 mm | Rychlospojka pro dráty KirschnerovyØ 0.6 do 3.2 mm | (celkem 2 ks)
| Nástavec pilový oscilační | Nástavec pilový oscilační | (celkem 2 ks)
| Dobíječka univerzální | Dobíječka univerzální | (celkem 1 ks)