## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Analyzátor k odhalení hypoxie plodu pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0201 | analyzátor k odhalení hypoxie plodu | 1
| systém spojující intrapartální kardiotokograf a analyzátor ST úseku fetálního EKG | systém spojující intrapartální kardiotokograf a analyzátor ST úseku fetálního EKG | systém spojující intrapartální kardiotokograf a analyzátor ST úseku fetálního EKG
| včasná identifikace hrozící hypoxie plodu | včasná identifikace hrozící hypoxie plodu | včasná identifikace hrozící hypoxie plodu
| kontinuální snímání fetálního EKG a srdeční frekvence pomocí skalpové elektrody | kontinuální snímání fetálního EKG a srdeční frekvence pomocí skalpové elektrody | kontinuální snímání fetálního EKG a srdeční frekvence pomocí skalpové elektrody
| automatické vyhodnocování změn ST úseku fetálního EKG | automatické vyhodnocování změn ST úseku fetálního EKG | automatické vyhodnocování změn ST úseku fetálního EKG
| možnost zevního snímání srdeční frekvence plodu pomocí ultrazvukové sondy | možnost zevního snímání srdeční frekvence plodu pomocí ultrazvukové sondy | možnost zevního snímání srdeční frekvence plodu pomocí ultrazvukové sondy
| možnost monitorace dvojčat a trojčat | možnost monitorace dvojčat a trojčat | možnost monitorace dvojčat a trojčat
| monitorace děložní aktivity externím TOCO snímačem nebo interním snímačem intrauterinního tlaku (IUP) | monitorace děložní aktivity externím TOCO snímačem nebo interním snímačem intrauterinního tlaku (IUP) | monitorace děložní aktivity externím TOCO snímačem nebo interním snímačem intrauterinního tlaku (IUP)
| možnost volby mezi tiskem záznamu laserovou tiskárnou nebo „on-line“ pomocí tepelného zapisovače | možnost volby mezi tiskem záznamu laserovou tiskárnou nebo „on-line“ pomocí tepelného zapisovače | možnost volby mezi tiskem záznamu laserovou tiskárnou nebo „on-line“ pomocí tepelného zapisovače
| možnost vkládání pacientských dat (jméno, rodné číslo) a dalších údajů a jejich tisku společně se záznamem | možnost vkládání pacientských dat (jméno, rodné číslo) a dalších údajů a jejich tisku společně se záznamem | možnost vkládání pacientských dat (jméno, rodné číslo) a dalších údajů a jejich tisku společně se záznamem
| Parametry | Parametry | Parametry
| min. 12” barevný LCD dotykový display | min. 12” barevný LCD dotykový display | min. 12” barevný LCD dotykový display
| simultnánní digitální a grafické zobrazení | simultnánní digitální a grafické zobrazení | simultnánní digitální a grafické zobrazení
| zabudovaný modul CTG analýzy | zabudovaný modul CTG analýzy | zabudovaný modul CTG analýzy
| automatické/manuální sledování pohybů plodu | automatické/manuální sledování pohybů plodu | automatické/manuální sledování pohybů plodu
| maternální paramatry NIPB, SPO2, PR, ECG | maternální paramatry NIPB,SPO2,PR,ECG | maternální paramatry NIPB,SPO2,PR,ECG
| termální tiskárna s vysokým rozlišením | termální tiskárna s vysokým rozlišením | termální tiskárna s vysokým rozlišením
| zpětné prohlížení záznamů | zpětné prohlížení záznamů | zpětné prohlížení záznamů
| zabudovaný RS-485 ethernet a wireless modul k napojení na centrálu | zabudovaný RS-485 ethernet a wireless modul k napojení na centrálu | zabudovaný RS-485 ethernet a wireless modul k napojení na centrálu
| ST analýza | ST analýza | ST analýza
| telemetrie | telemetrie | telemetrie
| FHR1 ultrazvukový převodník wireless | FHR1 ultrazvukový převodník wireless | FHR1 ultrazvukový převodník wireless
| TOCO ultrazvukový převodník wireless | TOCO ultrazvukový převodník wireless | TOCO ultrazvukový převodník wireless
| FHR2 ultrazvukový převodník wireless | FHR2 ultrazvukový převodník wireless | FHR2 ultrazvukový převodník wireless
| pacientský marker wireless | pacientský marker wireless | pacientský marker wireless
| podvozek s příslušenstvím | podvozek s příslušenstvím | podvozek s příslušenstvím
| ultrazvukový převodník Ethernet | ultrazvukový převodník Ethernet | ultrazvukový převodník Ethernet
| Elektroda skalpová 20 ks | Elektroda skalpová 20ks | Elektroda skalpová 20ks
| převodníkový pás | převodníkový pás | převodníkový pás
| papír do tiskárny | papír do tiskárny | papír do tiskárny
| 3 svodový kabel MECG | 3 svodový kabel MECG | 3 svodový kabel MECG
| jednorázové ECG elektrody | jednorázové ECG elektrody | jednorázové ECG elektrody
| NIBP manžeta 25-35 cm | NIBP manžeta 25-35cm | NIBP manžeta 25-35cm
| NIBP manžeta 33-47 cm | NIBP manžeta 33-47cm | NIBP manžeta 33-47cm
| prodlužovací prvek NIBP manžety | prodlužovací prvek NIBP manžety | prodlužovací prvek NIBP manžety
| převodník maternální SPO2 | řevodník maternální SPO2 | řevodník maternální SPO2
| síťová šňůra | síťová šňůra | síťová šňůra
| Český návod k použití | Český návod k použití | Český návod k použití