## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Elektrické odsávačky pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0920a | odsávačka elektrická vč. mobilního stojanu | 19
| bezúdržbový pístový (nebo membránový) motor | ezúdržbový pístový motor | ezúdržbový pístový motor
| napájení 230 V / 50 Hz | napájení 230 V/50 Hz | napájení 230 V/50 Hz
| dle ISO 10079-1 vysoké vakuum / vysoký průtok | dle ISO 10079-1 vysoké vakuum/vysoký průtok | dle ISO 10079-1 vysoké vakuum/vysoký průtok
| určena pro nepřetržitý provoz | určena pro nepřetržitý provoz | určena pro nepřetržitý provoz
| včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem | včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem | včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem
| se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2x2 l | se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x 2 l | se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x 2 l
| pojízdné provedení | pojízdné provedení | pojízdné provedení
| jednorázové odsávací vaky 2000 ml | jednorázové odsávací vaky 2000 ml | jednorázové odsávací vaky 2000 ml
| pneumatický nožní ovladač | pneumatický nožní ovladač | pneumatický nožní ovladač
| elektronický (nebo mechanický) přepínač lahví | elektronický přepínač lahví | elektronický přepínač lahví
| maximální podtlak min. 90 kPa | maximální podtlak min. 90 kPa | maximální podtlak min. 90 kPa
| sací výkon min. 50 l/min | sací výkon min. 50 l/min | sací výkon min. 50 l/min
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0920b | odsávačka elektrická vč. mobilního stojanu | 13
| bezúdržbový pístový (nebo membránový) motor | ezúdržbový pístový motor | ezúdržbový pístový motor
| napájení 230 V / 50 Hz | napájení 230 V/50 Hz | napájení 230 V/50 Hz
| dle ISO 10079-1 vysoké vakuum / vysoký průtok | dle ISO 10079-1 vysoké vakuum/vysoký průtok | dle ISO 10079-1 vysoké vakuum/vysoký průtok
| určena pro nepřetržitý provoz | určena pro nepřetržitý provoz | určena pro nepřetržitý provoz
| včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem | včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem | včetně kompletního odsávacího okruhu se sacím antibakteriálním / hydrofobním filtrem
| se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2x2 l | se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x 2 l | se dvěma polykarbonátovými lahvemi 2 x 2 l
| pojízdné provedení | pojízdné provedení | pojízdné provedení
| jednorázové odsávací vaky 2000 ml | jednorázové odsávací vaky 2000 ml | jednorázové odsávací vaky 2000 ml
| elektronický (nebo mechanický) přepínač lahví | elektronický přepínač lahví | elektronický přepínač lahví
| maximální podtlak min. 90 kPa | maximální podtlak min. 90 kPa | maximální podtlak min. 90 kPa
| sací výkon min. 30 l/min | sací výkon min. 50 l/min | sací výkon min. 50 l/min