## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Artroskopická věž pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0850 | endoskopická věž artroskopická vč. příslušenství | 1
Hlavní Full HD monitor
Úhlopříčka min. 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 18 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Jas min. 650 nits
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA
Hliníkové krytí s odolností min. IP65
Podpora PIP a PBP
Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
MDE certifikace a DIN6868-157
Kamerová jednotka
4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 2160p60
Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky na USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p nebo pomocí externího zařízení (součástí dodávky)
Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 Mb/s
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
Součástí kamerové jednotky je integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji případně 4LED řešení)
a. Kamerová jednotka musí umožnit nastavení individuálních uživatelských módů pro filtraci barevných spekter na celé barevné škále VIS a musí obsahovat přednastavené programy a to min. 1 program pro vyrovnání přeexponovaných a podexponovaných míst v obraze, min. 2 programy pro úpravu kontrastu a min. 3 módy pro úpravu barevného spektra a kontrastu pro zvýraznění tkáňových struktur (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji)
b. Pro větší bezpečnost je v módu filtrace barevných spekter zobrazena ikona v rohu monitoru (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji případně 4LED řešení)
c. Aktivace pomocí jednoho stisku tlačítka na kamerové hlavě (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji případně 4LED řešení)
Min. 2 nezávislé výstupy ve Full HD
Ovládání kamerové jednotky pomocí barevného dotykového displeje na předním panelu jednotky
Uložení min. 20 uživatelských nastavení
Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
Kamerová hlava
Nativní Full HD rozlišení 1080p60
3 čipová technologie
Objektiv s optickým ZOOM
Min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku
Autoklávovatelná do 134 °C
Zdroj světla (jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky)
LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce
Životnost lampy min. 10 000 hod v případě LED
Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou pomocí datového kabelu
Plynulá regulace intenzity světla
Shaverová jednotka včetně ovládacího pedálu a motoru
Mikroprocesorem řízená motorová jednotka - samostatný přístroj pro maximální variabilitu v případě poruchy
Ovládání pomocí dotykového displeje
Propojení s artropumpou pomocí datového kabelu (zadavatel nepřipouští propojení pomocí indukčního senzoru z důvodu bezpečnosti pacienta), automatické zvýšení průtoku pumpy v případě spuštění shaveru
Resterilizovatelné i jednorázové frézy s registrací u VZP
Možnost připojení dvou nástrojů současně – min. 2 univerzální konektory pro ruční nástroje
Řídící jednotka musí podporovat koncovky pro shaver, mini-shaver pro malé klouby a vrtačku se standardním sklíčidlem
Automatická registrace frézek a nastavení příslušných parametrů
Optická a akustická signalizace
Možnost ovládání pomocí pedálu a ovládacích tlačítek na ručním nástroji
možnost rotace oběma směry a oscilace
možnost nastavení startovní pozice frézky pro maximální bezpečnost pacienta
Ruční nástroj 2 ks
Universální nástroj pro shaverovací frézy, možnost připojení sklíčidla pro standardní vrtáky
min. 500 - 12 000 otáček/min.
min. 500 - 2500 oscilací/min.
Odsávání regulovatelné na nástroji
Ovládání přímo na ručním nástroji
Sklíčidlo pro standardní vrtáky součástí dodávky (případně dodání vrtacího ručního nástavce se standardním sklíčidlem)
Možnost připojení fréz min. 3,5 - 6 mm
Artroskopická oplachová pumpa
Kombinovaná pumpa pro oplach a odsávání - samostatný přístroj pro maximální variabilitu v případě poruchy
Řízená mikroprocesorem - řízený průtok i odtok roztoku
Možnost použití pumpy pouze pro oplach bez nutnosti řízeného odsávání pro maximální ekonomiku provozu
Automatická identifikace hadicového setu pro maximální bezpečnost pacienta
Standardní měření tlaku tlakovým senzorem
Měření pravého tlaku u endoskopu pro větší bezpečnost pacienta - přívod roztoku k pumpě pomocí hadice s balónovým systémem
Tlak regulovatelný min. 10 – 150 mmHg s omezením dle módu na max. 20/30/40/70 mmHg ±10 %
Průtok regulovatelný dle nastaveného módu 50/150/300 ml/min. ±10 %
Sání regulovatelné dle módu 500/850/1200 ml/min. ±10 %
Maximální flow rate 2 500 ml/min.
Režim Wash – zvýšený průtok na krátký časový úsek pro vyčištění operačního pole
Ovládání pomocí pedálu a dotykového displeje/tlačítek
Přednastavené programy min. pro koleno, rameno kyčel a malé klouby s omezením průtoku a tlaku pro max. bezpečnost pacienta
Automatické přizpůsobení průtoku podle nastaveného tlaku
Autoklávovatelné, denní a jednorázové hadicové sety
Ochrana proti vysokému tlaku, zvuková signalizace
Propojení se shaverem pomocí datového kabelu - zvýšení průtoku v případě spuštění shaveru
Dálkové ovládání
5 ks denních setů
Bipolární přístroj pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky
Pro artroskopické výkony, princip radiofrekvenční ablace
Koagulace a vaporizace měkkých tkání
Práce ve fyziologickém roztoku
Výkon monopolární a bipolární min. 400 W v obou režimech
Manuální nastavení parametrů pouze pomocí efektu
Monitorace teploty pomocí teplotního čidla na distálním konci elektrody – nastavení max. teplotního prahu
Mikroprocesorově řízená jednotka
Možnost ovládání z ručního nástroje i nožního ovladače
Možnost rozšíření o bezdrátový nožní ovladač
Akustické a vizuální alarmy
Ochrana proti poškození při kontaktu s jiným nástrojem
Možnost použití elektrod s odsáváním
Bipolární ruční nástroje s odsáváním min. 30°, 50° a 90°
Bipolární nástroje s odsáváním s výkonem min. 400 W 90°,
Bipolární nástroje s emitací plazmy pomocí výstupků na distálním konci
Ruční nástroje s ovládáním se třemi tlačítky s volbou koagulace, ablace a nastavení výkonu
2x elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii
Nožní pedál
Endoskopický vozík
Oddělovací transformátor
Napájení 100-240 V
Min. 4 police, nastavitelné
4 kolečka, min. 2 bržděná
Centrální vypínač
Šuplík na klávesnici
Držák kamerové hlavy
Flexibilní rameno pro hlavní monitor
Zabudovaný konektor v zadních dveřích pro připojení k videomanagementu