## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Endoskopická věž (ORL) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0849 | endoskopická věž pro ORL | 1
Kompletní laparoskopická sestava pracující se zobrazením v rozlišení 4K UHD, která současně využívá technologií úzkopásmového zobrazení pro podporu včasné diagnostiky a záchyt časných stádií onemocnění bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta.
4K UHD hlavní monitor 1 ks
Úhlopříčka min. 32“
Kontrast min. 1000:1
Odezva max. 18 ms
Pozorovací úhel min. 178°/178°
Jas min. 650 nits
Rozlišení min. 3840 x 2160 px
Umístění monitoru na endoskopickém vozíku na flexibilním rameni s možností polohování do všech směrů
Vstupy min. Display Port 1.2, HDMI 2.0, VGA
Hliníkové krytí s odolností min. IP65
Podpora PIP a PBP
Výrobcem přednastavené standardy pro min. BT2020 a REC.709
MDE certifikace a DIN6868-157
Kamerová jednotka 1 ks
4K kamerová jednotka, výstupní rozlišení min. 2160p60
Možnost nahrávání videa a fotografií přímo do kamerové jednotky na USB disk v min. Full HD rozlišení 1080p nebo pomocí externího zařízení
Součástí dodávky 1TB SSD USB 3.1 disk pro ukládání videa a fotografií, čtení min. 450 Mb/s
Min. 2 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě pro ovládání min. 4 funkcí
Možnost zadávání pacientských dat přes klávesnici (klávesnice součástí dodávky)
Součástí kamerové jednotky je integrovaný systém pro filtraci barevných spekter pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy nezávislý na světelném zdroji (zadavatel alternativně připouští řešení pomocí skleněných filtrů ve světelném zdroji nebo 4LED řešení)
Min. 2 nezávislé výstupy ve 4K a 2 nezávislé výstupy ve Full HD (celkem 4 video výstupy)
Video výstupy ve 4K a Full HD musí být vedeny pomocí HDMI 2.0 nebo 4x 3G-SDI
Uložení min. 20 uživatelských nastavení
Propojení se světelným zdrojem pomocí datového kabelu – automatická regulace jasu
UHD kamerová hlava 1 ks
UHD CMOS kamerová hlava
Nativní rozlišení čipu min. 2160p60 px, sub-sampling min. 4:2:0
Min. 2 programovatelná tlačítka pro ovládání min. 4 funkcí pomocí dlouhého a krátkého stisku
Objektiv pro optiky min. od 2,7 mm do 4 mm
Podpora úzkopásmového zobrazení
Zdroj světla 1 ks (jako samostatný přístroj nebo jako součást kamerové jednotky)
LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce
Životnost lampy min. 10 000 hod
Karusel pro světlovodné kabely výrobců min. Wolf, Storz, Olympus, ACMI nebo řešení pomocí přechodek (součástí dodávky)
Automatická regulace jasu – propojení s kamerovou jednotkou pomocí datového kabelu
Automatická clona při vytažení světlovodného kabelu
Plynulá regulace intenzity světla
Endoskopický vozík
Oddělovací transformátor
Napájení 100-240 V
Min. 4 police, nastavitelné
4 kolečka, min. 2 bržděná
Centrální vypínač
Šuplík na klávesnici
Držák kamerové hlavy
Flexibilní rameno pro hlavní monitor, s krytím kabelů uvnitř ramene, rameno určené pro použití na OS s prokázanou antibakteriální ochranou ve všech částech ramene včetně kloubů
Zabudovaný konektor v zadních dveřích nebo na předním panelu pro připojení k videomanagementu (HDMI/4x SDI)