## List1
Příloha č. 6.2 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Barvící automat mikroskopických preparátů pro diagnostiku tuberkulózy | str.1
Přístroj pro laboratorní stanovení přítomnosti a určení druhů mikroorganismů ve vzorcích barvícím postupem pro zjištění TBC (ZN nebo fluorescenční barvení) - vertikální nástřik barvících přípravků na mikroskopická sklíčka pomocí trysek s kontrolovaným množstvím dávky a času přisoučasné rotaci sklíček
Upozornění
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Obecné požadavky
plně automatizovaný uzavřený systém pro barvení
dosahování přesných a standardizovaných výsledků pro všechny typy vzorků
eliminace křížové kontaminace
homogenní kvalita preparátů
intuitivní dotyková ovládací obrazovka
Základní parametry
kapacita karuselu 12 nebo 30 pozic
napájení 230 V, 50-60 Hz
váha přístroje max. 18 kg (stolní verze)
manuální vkládání vzorků bez nutnosti ID
volitelná odpadní nádoba s detekcí hladiny
volitelná 5l nádoba na vodu
Výpočetní a softwarové vybavení
SW řízené sprejování barev na preparáty
možnost tvorby programů
historie zpracování sklíček
Instalační práce a služby
doprava, umístění předmětu plnění na místo plnění
instalace a uvedení do rutinního provozu klin. pracoviště
provedení funkční zkoušky a vstupní validace systému
zaškolení obsluhy vyhovující požadavkům zákona č. 268/2014Sb o zdravotnických prostředcích
dodání potřebné dokumentace: prohlášení o shodě, návod k obsluze v ČJ (elektronicky i papírově), předávací protokol, instalační/ validační protokol, vyplnění protokolu zadavatele o uvedení zařízení do provozu, certifikace dodavatele
aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje
Příloha č. 6.2 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Barvící automat mikroskopických preparátů pro diagnostiku tuberkulózy | str.2
Součástí nabídky bude
návod k obsluze v českém jazyce
doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.
doklad osvědčující způsobilost servisních techniků k servisním a kontrolním zásahům na zařízení
požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií