Parní sterilizátor

1.	Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají shodné nebo vyšší vlastnosti a splňují medicínský účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2.	Specifikace:

- Stručný popis stanovení výzkumného účelu a využití:

- tekuté živné půdy;

- roztoky používané ke kultivaci mikrobů.

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

| Požadované parametry technologie | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Splnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru nabízená účastníkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Komora | objem cca 55 - 65 litrů |  |  |
| Sterilizace vysokých nádob | Ehrlenovy baňky (25 cm vysoké) |  |  |
| Plnění komory | horizontální |  |  |
| Čidlo | 2 (dvě) flexibilní čidla pro roztoky |  |  |
| Pracovní tlak | 0 - 325 kPa |  |  |
| Pracovní teplota | 105 - 137 °C |  |  |
| Chlazení | vzduchové |  |  |
| Programy | celkem minimálně 12, některé přednastavené |  |  |
| Ovládání | dvoubarevný nebo barevný ovládací displej v českém menu |  |  |
| Paměť | Elektronický (digitální) přenos a archivace dat (cyklů) pomocí např. USB a Ethernet port, paměť na posledních min. 100 cyklů s možností dokumentace (USB flash) - dokumentace v elektronické podobě – ne v papírové podobě |  |  |
| Příslušenství | koš nerez perforovaný (drátěný) 2 ks za sebe (pokud se vejdou, 2 ks nad sebe) |  |  |
| Příslušenství | koš celo prostorový perforovaný 1 ks |  |  |
| Servis a záruka |  |  |  |
| Rychlost servisního zásahu | do 48 hodin |  |  |
| Servisní podmínky | instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu a výchozí revize tlakové nádoby v ceně |  |  |
| Záruka na servis | 6 měsíců |  |  |
| Záruka na dodané náhradní díly | 12 měsíců |  |  |

Datum: ……………………

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |