Příloha č.6 ZD - Technická specifikace - Videokolonoskop

Videokolonoskop s HDTV rozlišením obrazu pro diagnostiku a terapii, který umožňuje zobrazování v módu NBI (Narrow Band Imaging) a slouží k odhalení zánětlivých chorob a novotvarů.

Po použití ovládacího tlačítka je možnost pozorování povrchu sliznice v jejím detailu od 2 mm až po 100mm v kombinaci s HDTV obrazem, NBI nebo v bílém světle.

Zobrazovací systém endoskopu představuje barevný CCD čip s rozlišením HDTV.

technologie tubusu

- Innoflex - nastavitelná rigidita tubusu ve třech stupních

připojení k endoskopické věži

  - One-Touch konektor - umožňuje připojení endoskopu k videořetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor je vodotěsný bez nutnosti použití vodotěsného krytu

optický systém

  - zorné pole  – 140°

  - směr pohledu – přímý pohled

  - hloubka ostrosti – 2 -100 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost – 2 mm od distálního konce

zaváděcí tubus

  - zevní průměr distálního konce – 12,8 mm

  - zevní průměr tubusu – 12,8 mm

  - pracovní délka – 1680 mm

  - celková délka – 2005 mm

pracovní kanál – vnitřní průměr – 3,7 mm

ohybová část – rozsah angulace

  - nahoru 180°

  - dolů 180°

  - doprava 160°

  - doleva 160°

přídavný oplachový kanál – ano

kompatibilita – zachování kompatibility se stávajícím zařízením gastroenterologické ordinace, která je kompletně vybavena zařízeními výrobce Olympus.