## List1
Příloha č. 2 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a dodávka diagnostik pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s. | str.1
Upozornění
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvoduvymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele
Předpokládané počty měření jsou uvedeny v př. č. 7 ZD
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Základní požadavky
.- bezplatná výpůjčka, instalace a servis 2 ks identických analyzátorů, včetně veškerého potřebného příslušenství, k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu na dobu 48 měsíců
.- oba analyzátory nové, dosud nepoužité výrobky
.- jeden analyzátor s nátěrovým automatem s automatizovanou digitální morfologií
.- dodávka diagnostik s CE značkou, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu po dobu 48 měsíců
.- instalace zařízení do prostor laboratoří bez nutnosti stavebních úprav (rozměrové dispozice přioženy, prohlídka místa plnění možná)
.- jednoduchá obsluha
.- jednoduchá údržba s minimálními požadavky na její denní a týdenní provádění
.- servisní zásah do 24 hod od nahlášení
Požadované vlastnosti a parametry
.- minimální kapacita vyšetření 80 vzorků/hod u každého přístroje
.- automatický podavač zkumavek pro každý přístroj
.- možnost vyšetřování vzorků v otevřeném i uzavřeném systému (manuální a automatický mód)
.- aspirační objem maximálně 230 mikrolitrů v otevřeném módu a maximálně 230 mikrolitrů v uzavřeném módu s automatickým podavačem
.- krevní obraz + pětipopulační diferenciální rozpočet leukocytů + zobrazení histogramů
.- možnost měření retikulocytů na obou analyzátorech
.- vysoká linearita měření, horní hranice pro parametr:
Hgb min 250 g/l
PLT min 3 000 x 10⁹/l
Leuko min 240 x 10⁹/l
.- je požadována schopnost vyšetření vzorků při kontrole kvality transfúzních přípravků (vzorky plazmy, trombocytů a erytrocytárních koncentrátů)
.- komunikace s laboratorními informačními systémy Hemo a O-LIMS
.- archivace výsledků, možnost ukládání výsledků na médium
.- 3 hladiny kontrolního materiálu
.- statistika opakovatelnosti u kontrolního materiálu (Levey-Jennings grafy)
Příloha č. 2 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a dodávka diagnostik pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s. | str.2
Součásti dodávky
.- záložní zdroj (UPS) pro každý přístroj
.- doprava na místo plnění
.- instalace, provedení potřebných zkoušek a uvedení systémů do provozu
.- návod v ČJ minimálně v elektronické podobě
.- příslušné certifikáty či atesty a prohlášení o shodě
.- zaškolení obsluhy, včetně vystavení protokolu o proškolení
.- bezplatný servis v trvání 48 měsíců
.- analyzátory umožňují "vzdálenou zprávu" - servisní podpora, kotrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele
.- bezplatná firemní externí kontrola kvality pro firmení porovnání ve stejné skupině analyzátorů
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka