## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Ultrazvukové přístroje pro echokardiografii (ARO) a přenosný (MJIP) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0301c | ultrazvukový přístroj (ARO) vyšší třídy pro echokardiografii | 1
| Základní požadavky | Základní požadavky | Základní požadavky
| Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) | Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) | Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI)
| Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji)
| Podpora pokročilých zobrazovacích modalit pomocí softwarového tvarování UZ obrazu ve všech zobrazovacích modalitách | Podpora pokročilých zobrazovacích modalit pomocí softwarového tvarování UZ obrazu ve všech zobrazovacích modalitách | Podpora pokročilých zobrazovacích modalit pomocí softwarového tvarování UZ obrazu ve všech zobrazovacích modalitách
| Zobrazení | Zobrazení | Zobrazení
| 2D, 3D/4D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách | 2D, 3D/4D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách | 2D, 3D/4D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách
| M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód) | M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód) | M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód)
| PW dopler, včetně HPRF módu (alespoň 10 m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | PW dopler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | PW dopler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce
| CW doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě) | CW doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě) | CW doppler na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě)
| Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power doppler) | Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power doppler) | Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power doppler)
| Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření | Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření | Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření
| Nedopplerovské zobrazení krevního toku (bez použití kontrastních látek)(B flow imaging), včetně modalit umožňujících kombinace tohoto typu zobrazení s konvenčním barevným dopplerovským mapováním. | Nedopplerovské zobrazení krevního toku (bez použití kontrastních látek)(B flow imaging), včetně modalit umožňujících kombinace tohoto typu zobrazení s konvenčním barevným dopplerovským mapováním. | Nedopplerovské zobrazení krevního toku (bez použití kontrastních látek)(B flow imaging), včetně modalit umožňujících kombinace tohoto typu zobrazení s konvenčním barevným dopplerovským mapováním.
| Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě); PW tkáňový doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D sondě) | Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě); PW tkáňový doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D sondě) | Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách (i na 3D/4D sondě); PW tkáňový doppler na všech kardio sondách - (i na 3D/4D sondě)
| Kompaundní zobrazení na všech sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle | Kompaundní zobrazení na všech sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle | Kompaundní zobrazení na všech sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle
| Barevné parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek. | Barevné parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek. | Barevné parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.
| SW pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu. | SW pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu. | SW pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu.
| SW pro 4D hodnocení mitrální chlopně založený na analýze 4D datasetu | SW pro 4D hodnocení mitrální chlopně založený na analýze 4D datasetu | SW pro 4D hodnocení mitrální chlopně založený na analýze 4D datasetu
| SW pro 4D hodnocení aortální chlopně založený na analýze 4D datasetu | SW pro 4D hodnocení aortální chlopně založený na analýze 4D datasetu | SW pro 4D hodnocení aortální chlopně založený na analýze 4D datasetu
| Sondy | Sondy | Sondy
| 4D sektorová sonda typu matrix s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách, kmitočtový rozsah cca 1,5 – 4,5 MHz vhodný pro dospělou echokardiografii, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI) , 3D/4D sektorová sonda, kmitočtový rozsah cca 1-5MHz | 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah cca 1,5 – 4,5 MHz vhodný pro dospělou echokardiografii použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI) , 3D/4D sektorová sonda, kmitočtový rozsah cca 1-5MHz | 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah cca 1,5 – 4,5 MHz vhodný pro dospělou echokardiografii použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI) , 3D/4D sektorová sonda, kmitočtový rozsah cca 1-5MHz
| 2D lineární sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem cca 2,4-10 MHz harmonické zobrazení | 2D lineární sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem cca 2,4-10 MHz harmonické zobrazení | 2D lineární sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem cca 2,4-10 MHz harmonické zobrazení
| 2D konvexní sonda pro abdominální aplikace s kmitočtovým rozsahem cca 1,4-6 MHz harmonické zobrazení | 2D konvexní sonda pro abdominální aplikace s kmitočtovým rozsahem cca 1,4-6 MHz harmonické zobrazení | 2D konvexní sonda pro abdominální aplikace s kmitočtovým rozsahem cca 1,4-6 MHz harmonické zobrazení
| 4D jícnová sonda typu matrix pro dospělou TEE echokardiografii, frekvenční rozsah cca 3-8 MH, možnost harmonických frekvencí, vícenásobné aktivní fokusace, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI) | 2D jícnová sonda, frekvenční rozsah cca 3-8 MH, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI) | 2D jícnová sonda, frekvenční rozsah cca 3-8 MH, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM,AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI)
| Postprocessing | Postprocessing | Postprocessing
| Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologická a celotělová měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry. | Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologická a celotělová měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry. | Možnost měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologická a celotělová měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry.
| Měřicí sada s možností editace a uživatelských parametrů a programování vlastních vzorců a výpočtů uživatelem. | Měřicí sada s možností editace a uživatelských parametrů a programování vlastních vzorců a výpočtů uživatelem. | Měřicí sada s možností editace a uživatelských parametrů a programování vlastních vzorců a výpočtů uživatelem.
| Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky) | Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky) | Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 3D/4D nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky)
| Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici | Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici | Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici
| Technické vlastnosti | Technické vlastnosti | Technické vlastnosti
| elektronicky nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech | elektronicky nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech | elektronicky nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech
| min. 4 aktivní konektory pro připojení sond | min 4 aktivní konektory pro připojení sond | min 4 aktivní konektory pro připojení sond
| hlavní (zobrazovací) monitor minimálně 22“ s technologií OLED | hlavní (zobrazovací) monitor minimálně 22“ s technologií OLED | hlavní (zobrazovací) monitor minimálně 22“ s technologií OLED
| LCD pomocná dotyková obrazovka,minimálně 12“ tabletového typu | LCD pomocná dotyková obrazovka,minimálně 12“ tabletového typu | LCD pomocná dotyková obrazovka,minimálně 12“ tabletového typu
| Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace
| Přímý výstup exportu na USB disková média. | Přímý výstup exportu na USB disková média. | Přímý výstup exportu na USB disková média.
| Plná DICOM 3 kompatibilita. (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | Plná DICOM 3 kompatibilita. (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | Plná DICOM 3 kompatibilita. (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0301d | ultrazvukový přístroj (MJIP) přenosný + vozík | 1
| Základní požadavky | Základní požadavky | Základní požadavky
| přenosný ultrazvukový systém s vozíkem pro fixaci a převoz a muliportem pro současné připojení min. 3 sond | přenosný ultrazvukový systém | přenosný ultrazvukový systém
| možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur | možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur | možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur
| možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě
| možnost výměny sond za provozu | možnost výměny sond za provozu | možnost výměny sond za provozu
| současné připojení min. 3 ultrazvukových sond | současné připojení min. 3 ultrazvukových sond | současné připojení min. 3 ultrazvukových sond
| uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
| automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler | automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler | automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler
| funkce zvětšení (ZOOM), posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze | funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
| možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
| interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření | interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření | interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření
| možnost připojení matrixové jícnové sondy | možnost připojení jícnové sondy | možnost připojení jícnové sondy
| Zobrazení | Zobrazení | Zobrazení
| velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu | velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu | velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu
| M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód | M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód | M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód
| barevný směrový rychlostní Doppler | barevný směrový rychlostní Doppler | barevný směrový rychlostní Doppler
| citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler | citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler | citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler
| spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra, tkáňový Doppler (TDI) | spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra | spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra
| harmonické zobrazení na všech sondách | harmonické zobrazení na všech sondách | harmonické zobrazení na všech sondách
| nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích | nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích | nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích
| mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze | mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze | mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
| panoramatické zobrazení | panoramatické zobrazení | panoramatické zobrazení
| porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem | porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem | porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem
| Postprocessing | Postprocessing | Postprocessing
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace
| Sondy | Sondy | Sondy
| konvexní multifrekvenční sonda s monokrystalovou technologií elementů, frekvenční rozsah min. 1,5–5,0 MHz, | konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 1,5 - 5 MHz, min. 192 krystalů ve snímači | konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 1,5 - 5 MHz, min. 192 krystalů ve snímači
| sektorová multifrekvenční kardiologická sonda s monokrystalovou technologií elementů, frekvenční rozsah 1,5–4,5 MHz | sektorová multifrekvenční kardiologická sonda s technologií polarizovaných krystalů, frekvenční rozsah 1,5 – 4,5 MHz, úhel zobrazení min. 120° | sektorová multifrekvenční kardiologická sonda s technologií polarizovaných krystalů, frekvenční rozsah 1,5 – 4,5 MHz, úhel zobrazení min. 120°
| lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3–12 MHz, velikost aktivní plochy cca 40 mm | lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3 – 20 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu, atd.) jednotlivým tlačítkům | lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3 – 20 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu, atd.) jednotlivým tlačítkům
| matrixová jícnová sonda s monokrystalovou technologií elementů, s min. 2400 elementy, frekvenční rozsah min. 2–8 MHz | jícnová TEE sonda, frekvenční rozsah min. 2 - 8 MHz | jícnová TEE sonda, frekvenční rozsah min. 2 - 8 MHz
| Technické vlastnosti | Technické vlastnosti | Technické vlastnosti
| minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI | minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI | minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI
| archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB) | archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB) | archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB)
| možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
| připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0 | připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0 | připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0
možnostWi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN
| mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu | mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu | mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu
| Možné rozšíření | Možné rozšíření | Možné rozšíření
| možnost rozšíření o Live 3D zobrazení na nabízené matrixové TEE sondě | možnost připojení vysokofrekvenční lineární sondy typu „hokejka“ pro snadné provádění intervenčních zákroků v blízkých polích, frekvenční rozsah 8 - 18 MHz | možnost připojení vysokofrekvenční lineární sondy typu „hokejka“ pro snadné provádění intervenčních zákroků v blízkých polích, frekvenční rozsah 8 - 18 MHz
| možnost rozšíření o ICE | možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie, frekvenční rozsah 4 - 16 MHz, počet elementů v sondě větší než 1000 | možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie, frekvenční rozsah 4 - 16 MHz, počet elementů v sondě větší než 1000