## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Ultrazvukové přístroje pro pediatrii a radiologii pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0301e | ultrazvukový přístroj (pediatrie) přenosný + vozík | 1
| Základní požadavky | Základní požadavky | Základní požadavky
| přenosný ultrazvukový systém | přenosný ultrazvukový systém | přenosný ultrazvukový systém
| frekvenční rozsah přístroje 1,1–22 MHz | frekvenční rozsah přístroje 1,1 – 22 MHz | frekvenční rozsah přístroje 1,1 – 22 MHz
| uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)
| automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler | automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler | automatická optimalizace obrazu pro B-mód, PW a CW Doppler
| interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze | interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze | interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze
| funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
| možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.)
| interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření | interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření | interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření
| maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu | maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu | maximálně jednoduchá obsluha pomocí multidotykového panelu
| možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor | možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor | možnost zvětšit diagnostický obraz na celý monitor
| nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm | nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm | nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm
| možnost připojení jícnové sondy | možnost připojení jícnové sondy | možnost připojení jícnové sondy
| Zobrazení | Zobrazení | Zobrazení
| velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu | velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu | velmi kvalitní B-mód s automatickou optimalizací obrazu
| M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód | M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód | M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód
| barevný směrový rychlostní Doppler | barevný směrový rychlostní Doppler | barevný směrový rychlostní Doppler
| citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler | citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler | citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler
| spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra | spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra | spektrální PW a CW Doppler s automatickou optimalizací spektra
| harmonické zobrazení na všech sondách | harmonické zobrazení na všech sondách | harmonické zobrazení na všech sondách
| nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích | nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích | nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích
| nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích | nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích | nastavitelné compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) ve více jak dvou krocích
| mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze | mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze | mód pro pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
| tkáňový Doppler (TDI) | tkáňový Doppler (TDI) | tkáňový Doppler (TDI)
| zobrazení střední osy lineární sondy | zobrazení střední osy lineární sondy | zobrazení střední osy lineární sondy
| panoramatické zobrazení | panoramatické zobrazení | panoramatické zobrazení
| porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem | porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem | porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem
| Postprocessing | Postprocessing | Postprocessing
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace
| plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output) | plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output) | plně automatický výpočet VTI (velocity time integral) a SV (stroke volume), po zadání velikosti LVOT (left ventricular outflow tract) dále automatický výpočet CO (cardiac output)
| záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu | záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu | záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
| plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta | plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta | plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta
| plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření | plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření | plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
| integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu | integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu | integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
| Sondy | Sondy | Sondy
| konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 1,5–6,0 MHz, min. 192 krystalů ve snímači | konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 1,5 - 6 MHz, min. 192 krystalů ve snímači | konvexní multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah 1,5 - 6 MHz, min. 192 krystalů ve snímači
multifrekvenční mikrokonvexní sonda, frekvenční rozsah min. 4 - 10 MHz,
| sektorová multifrekvenční kardiologická sonda pro vyšetření dětí, frekvenční rozsah 2–8 MHz, úhel zobrazení min. 115° | sektorová multifrekvenční kardiologická sonda pro vyšetření dětí, frekvenční rozsah 2 – 8 MHz, úhel zobrazení min. 115° | sektorová multifrekvenční kardiologická sonda pro vyšetření dětí, frekvenční rozsah 2 – 8 MHz, úhel zobrazení min. 115°
| lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3–20 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu, atd.) jednotlivým tlačítkům | lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3 – 20 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu, atd.) jednotlivým tlačítkům | lineární multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3 – 20 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů – CF, PDI, uložení obrazu, atd.) jednotlivým tlačítkům
| Technické vlastnosti | Technické vlastnosti | Technické vlastnosti
| hmotnost systému včetně baterie max. 7 kg | hmotnost systému včetně baterie max. 7 kg | hmotnost systému včetně baterie max. 7 kg
| start systému do plné funkce max. 60 s, ze Sleep (Standby) módu do 10 s | start systému do plné funkce max. 45 s, ze Sleep (Standby) módu do 7 s | start systému do plné funkce max. 45 s, ze Sleep (Standby) módu do 7 s
| ovládání přístroje přes dotykový ovládací panel o velikosti min. 15“ | ovládání přístroje přes dotykový ovládací panel o velikosti min. 15“ | ovládání přístroje přes dotykový ovládací panel o velikosti min. 15“
| dezinfikovatelný ovládací panel | dezinfikovatelný ovládací panel | dezinfikovatelný ovládací panel
| možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur | možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur | možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur
| intuitivní multidotykové ovládání přístroje | intuitivní multidotykové ovládání přístroje | intuitivní multidotykové ovládání přístroje
| možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě | možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě
| plná práce systému na integrovanou baterii, min. 2 hod. | plná práce systému na integrovanou baterii, min. 2 hod. | plná práce systému na integrovanou baterii, min. 2 hod.
| Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (ne jen ve Stand-by) | Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (ne jen ve Stand-by) | Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie i při úplném vypnutí přístroje (ne jen ve Stand-by)
| snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování | snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování | snadno dostupný indikátor nabití baterie zobrazující zbývající čas skenování
| možnost výměny sond za provozu | možnost výměny sond za provozu | možnost výměny sond za provozu
| současné připojení min. 3 ultrazvukových sond | současné připojení min. 3 ultrazvukových sond | současné připojení min. 3 ultrazvukových sond
| sondy umístěné ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku | sondy umístěné ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku | sondy umístěné ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku
| archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB) | archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB) | archivace pacientských dat na interní SSD HDD (min. 120 GB)
| možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) | možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
| minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI | minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI | minimální vstupy/výstupy: 3x USB 3.0, LAN, HDMI
| připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0 | připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0 | připojení do PACS - kompletní DICOM 3.0
| možnostWi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN | možnostWi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN | možnostWi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN
| mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu | mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu | mobilní výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu
| Možné rozšíření | Možné rozšíření | Možné rozšíření
| možnost připojení vysokofrekvenční lineární sondy typu „hokejka“ pro snadné provádění intervenčních zákroků v blízkých polích, frekvenční rozsah min. 8–18 MHz | možnost připojení vysokofrekvenční lineární sondy typu „hokejka“ pro snadné provádění intervenčních zákroků v blízkých polích, frekvenční rozsah 8 - 18 MHz | možnost připojení vysokofrekvenční lineární sondy typu „hokejka“ pro snadné provádění intervenčních zákroků v blízkých polích, frekvenční rozsah 8 - 18 MHz
| možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie, frekvenční rozsah min. 4–16 MHz, počet elementů v sondě větší než 1000 | možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie, frekvenční rozsah 4 - 16 MHz, počet elementů v sondě větší než 1000 | možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie, frekvenční rozsah 4 - 16 MHz, počet elementů v sondě větší než 1000
| možnost připojení jícnové TEE sondy, frekvenční rozsah min. 2–8 MHz | možnost připojení jícnové TEE sondy, frekvenční rozsah 2 - 8 MHz | možnost připojení jícnové TEE sondy, frekvenční rozsah 2 - 8 MHz
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0301f | ultrazvukový přístroj (radiologie) přenosný + vozík | 1
| Základní požadavky | Základní požadavky | Základní požadavky
| Optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | Optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | Optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v obecné UZ diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v obecné UZ diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v obecné UZ diagnostice
| Zobrazení | Zobrazení | Zobrazení
| B-mode na základních i harmonických frekvencích | B-mode na základních i harmonických frekvencích | B-mode na základních i harmonických frekvencích
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení | Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení | Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení
| Pulzní dopplerovské zobrazení (PW doppler) s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 15°) | Pulzní dopplerovské zobrazení (PW doppler) s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 15°) | Pulzní dopplerovské zobrazení (PW doppler) s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 15°)
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)
| Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
| Triplexní zobrazení při současném automatickém trasování a kvantifikací dopplerovské křivky | Triplexní zobrazení při současném automatickém trasování a kvantifikací dopplerovské křivky | Triplexní zobrazení při současném automatickém trasování a kvantifikací dopplerovské křivky
| Trapezoidní zobrazení na lineární sondě | Trapezoidní zobrazení na lineární sondě | Trapezoidní zobrazení na lineární sondě
| Automatické měření parametru IMT | Automatické měření parametru IMT | Automatické měření parametru IMT
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, Vs, Vd, S/D, HR) | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, Vs, Vd, S/D, HR) | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean, Vs, Vd, S/D, HR)
| Sondy | Sondy | Sondy
| Konvexní sonda v rozsahu min. 2–7 MHz | Konvexní sonda v rozsahu min. 2 - 7 MHz | Konvexní sonda v rozsahu min. 2 - 7 MHz
| Lineární sonda v rozsahu 4–15 MHz | Lineární sonda v rozsahu 4 - 15 MHz | Lineární sonda v rozsahu 4 - 15 MHz
| Lineární sonda v rozsahu min. 7–18MHz | Lineární sonda v rozsahu min. 7 – 18MHz | Lineární sonda v rozsahu min. 7 – 18MHz
| Technické vlastnosti | Technické vlastnosti | Technické vlastnosti
| Min. 15“ LCD monitor (display) | Min. 15“ LCD monitor (display) | Min. 15“ LCD monitor (display)
| Frekvenční rozsah min. 1,5–18,0 MHz | Frekvenční rozsah min. 1.5 - 18 MHz | Frekvenční rozsah min. 1.5 - 18 MHz
| Nastavitelná hloubka vyšetření min. do 30 cm | Nastavitelná hloubka vyšetření min. do 30 cm | Nastavitelná hloubka vyšetření min. do 30 cm
| Napájení z integrované baterie a z elektrické sítě | Napájení z integrované baterie a z elektrické sítě | Napájení z integrované baterie a z elektrické sítě
| Teleskopický držák ultrazvukové sondy | Teleskopický držák ultrazvukové sondy | Teleskopický držák ultrazvukové sondy
| Provoz na baterii po dobu min. 60 min. | Provoz na baterii po dobu min. 60 min. | Provoz na baterii po dobu min. 60 min.
| Rychlý start systému do 10 sec. ze stand-by režimu | Rychlý start systému do 10 sec. ze stand-by režimu | Rychlý start systému do 10 sec. ze stand-by režimu
| Hmotnost UZ přístroje notebookového typu vč. baterie max. 8 kg | Hmotnost UZ přístroje notebookového typu vč. baterie max. 8 kg | Hmotnost UZ přístroje notebookového typu vč. baterie max. 8 kg
| Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond | Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond
| Ukládání dat na SSD disk s kapacitou min. 128 GB | Ukládání dat na SSD disk s kapacitou min. 128GB | Ukládání dat na SSD disk s kapacitou min. 128GB
| DICOM 3.0 komunikace s PACS | DICOM 3.0 komunikace s PACS | DICOM 3.0 komunikace s PACS
| Uložení UZ obrazů a videosmyček ve formátu BMP/JPEG/TIFF/AVI na interní i externí paměťová média | Uložení UZ obrazů a videosmyček ve formátu BMP/JPEG/TIFF/AVI na interní i externí paměťová média | Uložení UZ obrazů a videosmyček ve formátu BMP/JPEG/TIFF/AVI na interní i externí paměťová média
| Alespoň 2 x USB 3.0 výstup pro připojení periferních zařízení | Alespoň 2 x USB 3.0 výstup pro připojení periferních zařízení | Alespoň 2 x USB 3.0 výstup pro připojení periferních zařízení
| B/W tiskárna s digitálním vstupem | B/W tiskárna s digitálním vstupem | B/W tiskárna s digitálním vstupem