## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Ultrazvukové přístroje pro gynekologii a porodnici pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0301a | UTZ přístroj (GYN-POR) pojízdný pro ambulance | 2
| Základní požadavky | Základní požadavky | Základní požadavky
| Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření | Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření | Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
| Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
| Monitor s úhlopříčkou min. 21“ typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080 | Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080 | Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
| Požadavky na obslužný panel: | Požadavky na obslužný panel: | Požadavky na obslužný panel:
| výškově a stranově stavitelný | výškově a stranově stavitelný | výškově a stranově stavitelný
| vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
| nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům | nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům | nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům
| součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 10“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů | součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů | součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů
| Integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu) | Integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu) | Integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu)
| Bateriový provoz | Přístroj musí umožnit připojení elektronických matrixových sond | Přístroj musí umožnit připojení elektronických matrixových sond
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz | Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz | Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz
| Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0 – 40 cm | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0 – 50 cm | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0 – 50 cm
| 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond | 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond
| Zobrazení | Zobrazení | Zobrazení
| B-mode na základních frekvencích | B-mode na základních frekvencích | B-mode na základních frekvencích
| B-mode na harmonických frekvencích | B-mode na harmonických frekvencích | B-mode na harmonických frekvencích
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách | Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách | Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách
| PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° | PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° | PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
| Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v reálném čase
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
| Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu nebo grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
| Měření v živém i ve zmrazeném obraze | Měření v živém i ve zmrazeném obraze | Měření v živém i ve zmrazeném obraze
| Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Automatické zamražení sond při nečinnosti po nastavené době
Lupa pro přesné založení caliperu při všech typech měření
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
| Postprocessing | Postprocessing | Postprocessing
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 180 sec. | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 180 sec. | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 180 sec.
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
| Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu se zvýšeným počtem elementů v jedné řadě (více než 250) (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem 18 MHz a vyšším | Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem 18 MHz a vyšším | Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem 18 MHz a vyšším
| Kompletní a rozsáhle programové vybavení pro gynekologicko – porodnické aplikace | Kompletní a rozsáhle programové vybavení pro gynekologicko – porodnické aplikace | Kompletní a rozsáhle programové vybavení pro gynekologicko – porodnické aplikace
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
Možnost rekalkulace naměřených parametrů na v minulosti uložených obrazech
| Technické vlastnosti | Technické vlastnosti | Technické vlastnosti
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
| Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 95 kg, šířka přístroje do max. 55 cm | Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 95 kg, šířka přístroje do max. 55 cm | Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 95 kg, šířka přístroje do max. 55 cm
| Přístroj musí být vybaven alespoň 2 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | Přístroj musí být vybaven alespoň 3 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
| Rychlý start systému – studený start do 90 sec., stand-by režim start do 30 sec. | Rychlý start systému – studený start do 50 sec., stand-by režim start do 20 sec. | Rychlý start systému – studený start do 50 sec., stand-by režim start do 20 sec.
| B/W printer s digitálním vstupem | B/W printer s digitálním vstupem | B/W printer s digitálním vstupem
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
| Sondy | Sondy | Sondy
| Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2–8 MHz | Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz | Konvexní sonda s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 8 MHz
| Transvaginální sonda v rozsahu min. 4–9 MHz | Transvaginální sonda v rozsahu min. 3 – 11 MHz | Transvaginální sonda v rozsahu min. 3 – 11 MHz
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0301b | UTZ přístroj (GYN-POR) vyšší třídy s modulem 3D/4D | 1
| Základní požadavky | Základní požadavky | Základní požadavky
| Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření | Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření | Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření
| Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku | Nový přístroj, plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
| Monitor s úhlopříčkou min. 23“ typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080 | Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080 | Monitor s úhlopříčkou min. 23“typu LED s HD rozlišením 1920 x 1080
| Požadavky na obslužný panel: | Požadavky na obslužný panel: | Požadavky na obslužný panel:
| výškově a stranově stavitelný, výšková stavitelnost bude zajištěna elektrickým motorizovaným zdvihem | výškově a stranově stavitelný, výšková stavitelnost bude zajištěna elektrickým motorizovaným zdvihem | výškově a stranově stavitelný, výšková stavitelnost bude zajištěna elektrickým motorizovaným zdvihem
| vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu) | vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
| nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům | nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům | nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům
| součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů | součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů | součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí) nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů
| Integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu) | Integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu) | Integrovaný ohřívač gelu (umístěný do hlavního ovládacího panelu)
| Přístroj musí umožnit připojení elektronických matrixových (víceřadý systém vysílacích a příjímacích elementů) sond, nebo sond s technologií single crystal | Přístroj musí umožnit připojení elektronických matrixových (víceřadý systém vysílacích a příjímacích elementů) sond, nebo sond s technologií single crystal | Přístroj musí umožnit připojení elektronických matrixových (víceřadý systém vysílacích a příjímacích elementů) sond, nebo sond s technologií single crystal
| Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz | Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18MHz | Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18MHz
| Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0 – 40cm | Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0 – 40cm
| 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D/3D/4D zobrazovacích sond | 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D/3D/4D zobrazovacích sond | 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D/3D/4D zobrazovacích sond
| Automatické zamrazení sond při nečinnosti po nastavené době | Automatické zamrazení sond při nečinnosti po nastavené době | Automatické zamrazení sond při nečinnosti po nastavené době
| Zobrazení | Zobrazení | Zobrazení
| B-mode na základních frekvencích | B-mode na základních frekvencích | B-mode na základních frekvencích
| B-mode na harmonických frekvencích | B-mode na harmonických frekvencích | B-mode na harmonických frekvencích
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách | Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách | Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách
| PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° | PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° | PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler), včetně simulace 3D barevného zobrazení krevního toku na všech sondách | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler), včetně simulace 3D barevného zobrazení krevního toku na všech sondách | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler), včetně simulace 3D barevného zobrazení krevního toku na všech sondách
Nedopplerovské barevné zobrazení krevního toku
| Lupa pro přesné založení měřicího caliperu (pro všechna měření) | Lupa pro přesné založení měřicího caliperu (pro všechna měření) | Lupa pro přesné založení měřicího caliperu (pro všechna měření)
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist | Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření | Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice | Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
| Nastavení STC křivky grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | Nastavení STC křivky grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce | Nastavení STC křivky grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce
| Měření v živém i ve zmrazeném obraze | Měření v živém i ve zmrazeném obraze | Měření v živém i ve zmrazeném obraze
| Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) | Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
| Postprocessing | Postprocessing | Postprocessing
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení min. 10 000 snímků
| Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 180 sec. | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 180 sec. | Požadujeme rozsáhlou paměťovou smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 180 sec.
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)
| Možnost dodatečného měření a rekalkulace včetně dopplera na již uložených obrazových vyšetřeních | Možnost dodatečného měření a rekalkulace včetně dopplera na již uložených obrazových vyšetřeních | Možnost dodatečného měření a rekalkulace včetně dopplera na již uložených obrazových vyšetřeních
| Kompletní a rozsáhle programové vybavení pro gynekologicko – porodnické aplikace včetně 3D/4D (automatická měření biometrických rozměrů, fotorealistické 3D/4D zobrazení plodu, rozsáhlé možnosti 3D/4D zobrazení) | Kompletní a rozsáhle programové vybavení pro gynekologicko – porodnické aplikace včetně 3D/4D (automatická měření biometrických rozměrů, fotorealistické 3D/4D zobrazení plodu, rozsáhlé možnosti 3D/4D zobrazení) | Kompletní a rozsáhle programové vybavení pro gynekologicko – porodnické aplikace včetně 3D/4D (automatická měření biometrických rozměrů, fotorealistické 3D/4D zobrazení plodu, rozsáhlé možnosti 3D/4D zobrazení)
| Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu se zvýšeným počtem elementů v jedné řadě (více než 250) (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem 18 MHz a vyšším | Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem 18 MHz a vyšším | Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem 18 MHz a vyšším
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1 TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM | Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM
| Technické vlastnosti | Technické vlastnosti | Technické vlastnosti
| Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 160 kg, šířka přístroje do max. 65 cm | Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 150 kg, šířka přístroje do max. 65 cm | Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max 150 kg, šířka přístroje do max. 65 cm
| odkládací držáky na min. 5 uzv. sond | odkládací držáky na min. 5 uzv. sond | odkládací držáky na min. 5 uzv. sond
| Přístroj musí být vybaven alespoň 2 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | Přístroj musí být vybaven alespoň 4 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení | Přístroj musí být vybaven alespoň 4 x USB 3.0 výstupem pro připojení externích záznamových zařízení
| Rychlý start systému – studený start do 90 sec., stand-by režim start do 30sec. | Rychlý start systému – studený start do 90 sec., stand-by režim start do 30sec. | Rychlý start systému – studený start do 90 sec., stand-by režim start do 30sec.
| B/W printer s digitálním vstupem | B/W printer s digitálním vstupem | B/W printer s digitálním vstupem
| Sondy | Sondy | Sondy
| Vysokofrekvenční matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda nebo sonda s technologií single crystal pro vyšetření v I. trimestru v rozsahu min. 3–10 MHz | Vysokofrekvenční matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda nebo sonda s technologií single crystal pro vyšetření v I. Trimestru v rozsahu min. 3– 10 MHz | Vysokofrekvenční matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda nebo sonda s technologií single crystal pro vyšetření v I. Trimestru v rozsahu min. 3– 10 MHz
| Transvaginální sonda v rozsahu min. 3–11 MHz | Transvaginální sonda v rozsahu min. 3 – 11 MHz | Transvaginální sonda v rozsahu min. 3 – 11 MHz
| 3D/4D konvexní sonda typu single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-8 MHz | 3D/4D konvexní sonda typu single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-8 MHz | 3D/4D konvexní sonda typu single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-8 MHz