## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Monitorovací systém (centralizace) kardiotokografů pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | CTG-SYS | Monitorovací, dokumentační a archivační kardiotokografický systém pro porodnici | 1
| Monitorovací, dokumentační a archivační kardiotokografický systém pro sledování parametrů plodů v těle matky a vitálních funkcí matky umožňující připojení 12 kardiotokografů typu Philips Avalon, používanými na oddělení | Monitorovací, dokumentační a archivační kardiotokografický systém pro sledování parametrů plodů v těle matky a vitálních funkcí matky umožňující připojení 12 kardiotokografů typu Philips Avalon, používanými na oddělení | Monitorovací, dokumentační a archivační kardiotokografický systém pro sledování parametrů plodů v těle matky a vitálních funkcí matky umožňující připojení 12 kardiotokografů typu Philips Avalon, používanými na oddělení
| Z důvodu kompatibility se stávajícím doménovém prostředím Microsoft Windows zadavatel požaduje, aby operační systémy PC byly aktuální verze MS Windows Professional. Zadavatel požaduje využití stávajících PC uživatele (jako klienti vzdálené plochy), OS bude plně pod správou uživatele. | Z důvodu kompatibility se stávajícím doménovém prostředím Microsoft Windows zadavatel požaduje, aby operační systémy PC byly aktuální verze MS Windows Professional. Zadavatel požaduje využití stávajících PC uživatele (jako klienti vzdálené plochy), OS bude plně pod správou uživatele. | Z důvodu kompatibility se stávajícím doménovém prostředím Microsoft Windows zadavatel požaduje, aby operační systémy PC byly aktuální verze MS Windows Professional. Zadavatel požaduje využití stávajících PC uživatele (jako klienti vzdálené plochy), OS bude plně pod správou uživatele.
| Server bude umístěn ve stávající virtuální infrastruktuře uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Uživatel zajistí pro dodavatele virtuální server o parametrech: | Server bude umístěn ve stávající virtuální infrastruktuře uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Uživatel zajistí pro dodavatele virtuální server o parametrech: | Server bude umístěn ve stávající virtuální infrastruktuře uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Uživatel zajistí pro dodavatele virtuální server o parametrech:
| 1. Nainstalovaný a licencovaný OS Windows 2019_64bit_En . Provozuje-li dodavatel dodávaný systém na jiném OS než Windows, pak musí zajistit jeho instalaci včetně dodávky potřebných licencí. | 1. Nainstalovaný a licencovaný OS Windows 2019_64bit_En . Provozuje-li dodavatel dodávaný systém na jiném OS než Windows, pak musí zajistit jeho instalaci včetně dodávky potřebných licencí. | 1. Nainstalovaný a licencovaný OS Windows 2019_64bit_En . Provozuje-li dodavatel dodávaný systém na jiném OS než Windows, pak musí zajistit jeho instalaci včetně dodávky potřebných licencí.
| 2. Počet VCPU: 4 (4 cores@2.4GHz) | 2. Počet VCPU: 4 (4 cores@2.4GHz) | 2. Počet VCPU: 4 (4 cores@2.4GHz)
| 3. RAM: 16 GB | 3. RAM: 16 GB | 3. RAM: 16 GB
| 4. vHDD1: 64GB, vHDD2: 32GB a network storage pro archiv: 10 GB („full access“ oprávnění pro monitorovací systém). | 4. vHDD1: 64GB, vHDD2: 32GB a network storage pro archiv: 10 GB („full access“ oprávnění pro monitorovací systém). | 4. vHDD1: 64GB, vHDD2: 32GB a network storage pro archiv: 10 GB („full access“ oprávnění pro monitorovací systém).
| Server bude zaregistrován do stávající domény NN.loc a budou na něj aplikovány bezpečnostní politiky uživatele v souladu s požadavky výrobce monitorovacího systému. | Server bude zaregistrován do stávající domény NN.loc a budou na něj aplikovány bezpečnostní politiky uživatele v souladu s požadavky výrobce monitorovacího systému. | Server bude zaregistrován do stávající domény NN.loc a budou na něj aplikovány bezpečnostní politiky uživatele v souladu s požadavky výrobce monitorovacího systému.
| Dodavatel dodá veškeré SW vybavení výrobce nutné pro instalaci a provoz systému. Potřebné Microsoft licence poskytne zadavatel. | Dodavatel dodá veškeré SW vybavení výrobce nutné pro instalaci a provoz systému. Potřebné Microsoft licence poskytne zadavatel. | Dodavatel dodá veškeré SW vybavení výrobce nutné pro instalaci a provoz systému. Potřebné Microsoft licence poskytne zadavatel.
| Systém musí umožnit přístup z lokálních PC uživatele pomocí Remote Desktop Services. | Systém musí umožnit přístup z lokálních PC uživatele pomocí Remote Desktop Services. | Systém musí umožnit přístup z lokálních PC uživatele pomocí Remote Desktop Services.
| Zadavatel poskytne dodavateli vzdálený přístup k monitorovacímu systému na úrovni VMware (pouze omezená oprávnění pro restart virt. serveru a spuštění VMRC) a na úrovni OS MS Windows Sever2019 (administrátorské oprávnění). | Zadavatel poskytne dodavateli vzdálený přístup k monitorovacímu systému na úrovni VMware (pouze omezená oprávnění pro restart virt. serveru a spuštění VMRC) a na úrovni OS MS Windows Sever2019 (administrátorské oprávnění). | Zadavatel poskytne dodavateli vzdálený přístup k monitorovacímu systému na úrovni VMware (pouze omezená oprávnění pro restart virt. serveru a spuštění VMRC) a na úrovni OS MS Windows Sever2019 (administrátorské oprávnění).
| Termíny součinnosti s útvarem ICT uživatele musí být domlouvány s minimálním předstihem 5 pracovních dnů. | Termíny součinnosti s útvarem ICT uživatele musí být domlouvány s minimálním předstihem 5 pracovních dnů. | Termíny součinnosti s útvarem ICT uživatele musí být domlouvány s minimálním předstihem 5 pracovních dnů.
| Další požadavky: | Další požadavky: | Další požadavky:
| Nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a až 3 plodů na každém připojeném kardiotokografu společně s možností hodnocení údajů a nastavení alarmů | Nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a až 3 plodů na každém připojeném kardiotokografu společně s možností hodnocení údajů a nastavení alarmů | Nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a až 3 plodů na každém připojeném kardiotokografu společně s možností hodnocení údajů a nastavení alarmů
| Konfigurovatelné audiovizuální upozornění a zobrazení alarmů jak na centrální stanici, tak i případně na klientských stanicích i tehdy, nebyl-li daný parametr na dané stanici průběžně zobrazován | Konfigurovatelné audiovizuální upozornění a zobrazení alarmů jak na centrální stanici, tak i případně na klientských stanicích i tehdy, nebyl-li daný parametr na dané stanici průběžně zobrazován | Konfigurovatelné audiovizuální upozornění a zobrazení alarmů jak na centrální stanici, tak i případně na klientských stanicích i tehdy, nebyl-li daný parametr na dané stanici průběžně zobrazován
| Okamžité zobrazení technických alarmů na centrálním pracovišti | Okamžité zobrazení technických alarmů na centrálním pracovišti | Okamžité zobrazení technických alarmů na centrálním pracovišti
| Audiovizuální upozornění technických alarmů, které jsou individuálně nastavitelné (např. ztráta signálu, odpojení sondy atd.) | Audiovizuální upozornění technických alarmů, které jsou individuálně nastavitelné (např. ztráta signálu, odpojení sondy atd.) | Audiovizuální upozornění technických alarmů, které jsou individuálně nastavitelné (např. ztráta signálu, odpojení sondy atd.)
| Možnost analýzy a interpretace CTG záznamů dle kritérií Dawes/Redman | Možnost analýzy a interpretace CTG záznamů dle kritérií Dawes/Redman | Možnost analýzy a interpretace CTG záznamů dle kritérií Dawes/Redman
| Komunikace s připojenými kardiotokografy a vzdálené ovládání: změna měření a limitů alarmů, zahájení a zastavení fyziologických měření (například krevního tlaku), volání pacientky – telemetrie, aktivace pohotovostního režimu Standby u kardiotokografů | Komunikace s připojenými kardiotokografy a vzdálené ovládání: změna měření a limitů alarmů, zahájení a zastavení fyziologických měření (například krevního tlaku), volání pacientky – telemetrie, aktivace pohotovostního režimu Standby u kardiotokografů | Komunikace s připojenými kardiotokografy a vzdálené ovládání: změna měření a limitů alarmů, zahájení a zastavení fyziologických měření (například krevního tlaku), volání pacientky – telemetrie, aktivace pohotovostního režimu Standby u kardiotokografů
| Vedení dokumentace s možností archivace | Vedení dokumentace s možností archivace | Vedení dokumentace s možností archivace
| Archivace pacientských záznamů a možnost jejich externího zálohování na síťovém úložišti zadavatele (předpokládaný objem dat 20GB v časovém rozmezí 10 let) | Archivace pacientských záznamů a možnost jejich externího zálohování na síťovém úložišti zadavatele (předpokládaný objem dat 20GB v časovém rozmezí 10 let) | Archivace pacientských záznamů a možnost jejich externího zálohování na síťovém úložišti zadavatele (předpokládaný objem dat 20GB v časovém rozmezí 10 let)
| Možnost o další budoucí rozšiřování počtu připojených kardiotokografů nebo klientských stanic | Možnost o další budoucí rozšiřování počtu připojených kardiotokografů nebo klientských stanic | Možnost o další budoucí rozšiřování počtu připojených kardiotokografů nebo klientských stanic
| Možnost zobrazení min. 12-ti záznamů na centrálním displeji – s ohledem na omezené prostory zadavatel požaduje typ PC All in One, podrobná technická specifikace: | Možnost zobrazení min. 12-ti záznamů na centrálním displeji – s ohledem na omezené prostory zadavatel požaduje typ PC All in One, podrobná technická specifikace: | Možnost zobrazení min. 12-ti záznamů na centrálním displeji – s ohledem na omezené prostory zadavatel požaduje typ PC All in One, podrobná technická specifikace:
| Úhlopříčka displeje: min. 24" | Úhlopříčka displeje ["]: min. 24 | Úhlopříčka displeje ["]: min. 24
| Rozlišení displeje: min. 1920 x 1080 (Full HD) | Rozlišení displeje: min. 1920 x 1080 (Full HD) | Rozlišení displeje: min. 1920 x 1080 (Full HD)
| Typ displeje: Dotykový, IPS | Typ displeje: Dotykový, IPS | Typ displeje: Dotykový, IPS
| Povrch displeje: matný nebo s antireflexní úpravou | Povrch displeje: matný nebo s antireflexní úpravou | Povrch displeje: matný nebo s antireflexní úpravou
| Procesor: Passmark dle www.cpubenchmark.net min 10000 bodů | Procesor: Passmark dle www.cpubenchmark.net min 10000 bodů | Procesor: Passmark dle www.cpubenchmark.net min 10000 bodů
| Velikost operační paměti: 8 GB | Velikost operační paměti [GB]: 8 | Velikost operační paměti [GB]: 8
| Typ pevného disku: SSD | Typ pevného disku: SSD | Typ pevného disku: SSD
| Kapacita SSD: min. 250 GB | Kapacita SSD [GB]: min. 250 | Kapacita SSD [GB]: min. 250
| Typ síťové karty: GLAN, WLAN | Typ síťové karty: GLAN, WLAN | Typ síťové karty: GLAN, WLAN
| Wi-Fi standardy: ac | Wi-Fi standardy: ac | Wi-Fi standardy: ac
| RJ-45: Ano | RJ-45: Ano | RJ-45: Ano
| USB: min 3x | USB: min 3x | USB: min 3x
| Operační systém: Microsoft Windows 10 Professional 64bit | Operační systém: Microsoft Windows 10 Professional 64bit | Operační systém: Microsoft Windows 10 Professional 64bit
| Montáž na zeď VESA 100x100, fyzickou montáž si zajistí zadavatel | Montáž na zeď VESA 100x100, fyzickou montáž si zajistí zadavatel | Montáž na zeď VESA 100x100, fyzickou montáž si zajistí zadavatel
| Tisk kompletního záznamu sledování rodičky a plodu nebo pouze části záznamu – požadovaná technická specifikace tiskárny: | Tisk kompletního záznamu sledování rodičky a plodu nebo pouze části záznamu – požadovaná technická specifikace tiskárny: | Tisk kompletního záznamu sledování rodičky a plodu nebo pouze části záznamu – požadovaná technická specifikace tiskárny:
| Laserová multifunkční tiskárna barevná - minimální požadavky: | Laserová multifunkční tiskárna barevná - minimální požadavky: | Laserová multifunkční tiskárna barevná - minimální požadavky:
| Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk | Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk | Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk
| Typ tiskárny: Laserová | Typ tiskárny: Laserová | Typ tiskárny: Laserová
| Černobílý i barevný tisk min. 20 str./min | Černobílý i barevný tisk min. 20 str./min | Černobílý i barevný tisk min. 20 str./min
| Rozlišení tisku (DPI): min. 600 | Rozlišení tisku (DPI): min. 600 | Rozlišení tisku (DPI): min. 600
| Rozlišení skeneru (DPI): min. 600 | Rozlišení skeneru (DPI): min. 600 | Rozlišení skeneru (DPI): min. 600
| Rozhraní: RJ-45, USB 2.0 | Rozhraní: RJ-45, USB 2.0 | Rozhraní: RJ-45, USB 2.0
| Displej: Ano | Displej: Ano | Displej: Ano
| Velikost standardní paměti [MB]:min. 256 | Velikost standardní paměti [MB]:min. 256 | Velikost standardní paměti [MB]:min. 256
| Maximální pracovní využití [stran za měsíc]: 40 000 | Maximální pracovní využití [stran za měsíc]: 40 000 | Maximální pracovní využití [stran za měsíc]: 40 000
| Automatický podavač u skeneru (50 listů) umožňující automatické oboustranné skenování (DADF). | Automatický podavač u skeneru (50 listů) umožňující automatické oboustranné skenování (DADF). | Automatický podavač u skeneru (50 listů) umožňující automatické oboustranné skenování (DADF).