## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Infuzní technika (doplnění stavu) pro Oblastní nemocnici Náchod II
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-1010b | Pumpa infuzní - dedikované sety | 39
Kompatibilní s dokovací stanicí Fresenius Link+ Agilia
Infuzní pumpa umožňuje přesné dávkování léčiva a infuzních roztoků u neonatologických i dospělých pacientů.
Infuzní sety bezpečnostní se silikonovým pumpovacím segmentem, s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin.
Možnost použití stejného přístroje pro podání parenterální výživy, transfúze.
Automatická kontrola správnosti vložení infuzního setu.
Přesnost dávkování dle normy ± 5 %.
Detekce vzduchu v systému.
Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů.
Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.
Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 1 – 999 ml/h.
Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozmezí min. 0,1 – 2000 ml.
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času.
Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních.
Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů.
Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva.
Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků.
Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání.
Regulace podsvícení displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu.
Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice.
Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce.
Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu.
Optické a zvukové alarmy různých úrovní.
Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu.
Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce.
Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru.
Kapacita interního akumulátoru min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 25 ml/hod.)
Automatické dobíjení interního akumulátoru.
Dobití vybitého akumulátoru do plné kapacity max. 6 hodiny.
Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V.
Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 268/2014 Sb. minimálně 2 roky.
Hmotnost včetně akumulátoru max. 2,2 kg.
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze.
Pohotovostní režim.
Režim KVO s více rychlostmi.
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při otevření dvířek přístroje.
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti přístroje.
Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje.
Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze (prázdného vaku/lahve).
Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná.
Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi.
V rámci dodávky ke každému přístroji je:
- napájecí šňůra,
- mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje,
- madlo přístroje.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-1015b | Dávkovač lineární - TIVA/TCI | 6
Lineární dávkovač s režimem TIVA/TCI
Kompatibilní s dokovací stanicí Fresenius Link+ Agilia
Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům.
Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech 10, 20, 50/60 ml.
Možnost použití stříkaček min. B.Braun Omnifix, BD Plastipak uvedených v návodu k použití.
Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček.
Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování).
Automatická kontrola správnosti vložení a rozpoznání typu injekční stříkačky.
Zobrazení detekovaného typu injekční stříkačky na displeji.
Přesnost dávkování dle normy ± 2 %.
Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky)
Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů.
Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.
Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h.
Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999,9 ml
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času.
Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních.
Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu.
Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva.
Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků.
Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání.
Regulace podsvícení displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu.
Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice.
Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce.
Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu.
Optické a zvukové alarmy různých úrovní.
Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce.
Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru.
Kapacita interního akumulátoru min. 10 hod. provozu při rychlosti dávkování min. 5ml/hod. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 5ml/hod.)
Automatické dobíjení interního akumulátoru.
Dobití vybitého akumulátoru do plné kapacity max.6 hodiny.
Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V.
Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 268/2014 Sb. minimálně 2 roky.
Hmotnost včetně akumulátoru max. 2,3 kg
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze.
Pohotovostní režim.
Režim KVO s více rychlostmi.
Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu.
Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)
Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi.
V rámci dodávky ke každému přístroji je:
- napájecí šňůra,
- mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje,
- madlo přístroje.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-1015c | Dávkovač lineární | 85
Kompatibilní s dokovací stanicí Fresenius Link+ Agilia
Lineární dávkovač slouží k přesnému dávkování malých objemů léčiva pomocí jednorázových stříkaček neonatologickým i dospělým pacientům.
Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech 10, 20, 50/60 ml.
Možnost použití stříkaček min. B.Braun Omnifix, BD Plastipak uvedených v návodu k použití.
Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček.
Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování).
Automatická kontrola správnosti vložení a rozpoznání typu injekční stříkačky.
Zobrazení detekovaného typu injekční stříkačky na displeji.
Přesnost dávkování dle normy ± 2 %.
Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky)
Přímé zadávání parametrů infuze rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru dávkování při zadání jakýchkoliv dvou parametrů.
Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase.
Nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,1 – 1200 ml/h.
Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999,9 ml
Bolus manuální i s přednastavením objemu/času.
Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních.
Automatická redukce bolusového objemu po okluzi.
Interní paměť na seznam min. 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu.
Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva.
Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků.
Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání.
Regulace podsvícení displeje, noční režim s přednastavením časového rozsahu.
Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice.
Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce.
Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu.
Optické a zvukové alarmy různých úrovní.
Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy. Zastavení dávkování v případě významného alarmu.
Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce.
Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru.
Kapacita interního akumulátoru min. 10 hod. provozu při rychlosti dávkování min. 5ml/hod. (Žádáme o uvedení kapacity vztažené k rychlosti 5ml/hod.)
Automatické dobíjení interního akumulátoru.
Dobití vybitého akumulátoru do plné kapacity max.6 hodiny.
Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo při přechodu z provozu na baterii na provoz ze sítě 230 V.
Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona č. 268/2014 Sb. minimálně 2 roky.
Hmotnost včetně akumulátoru max. 2,3 kg
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze.
Pohotovostní režim.
Režim KVO s více rychlostmi.
Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu.
Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)
Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi.
V rámci dodávky ke každému přístroji je:
- napájecí šňůra,
- mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu jako součást přístroje,
- madlo přístroje.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-1090b | Dokovací stanice s min. 4 pozicemi | 20
Kompatibilní s infuzní technikou Fresenius Agilia
Počet pozic pro lineární dávkovač nebo infuzní pumpu min. 4. (V případě modulárního systému bude nabídka obsahovat i koncové prvky požadovaného modulu.)
Každá pozice dokovací stanice umožňuje vsazení libovolného typu přístroje – infuzní pumpy nebo lineárního dávkovače.
Vyjmutí libovolného přístroje ze stanice bez nutnosti manipulace s ostatními přístroji.
Napájení jednotlivých vložených přístrojů prostřednictvím dokovací stanice.
Přenos dat o stavu připojených přístrojů do centrálního monitorovacího systému a do NIS přes pevnou datovou síť bez nutnosti výměny celé dokovací stanice.
Uchycení dokovací stanice na svislou tyč i na euro lištu.
Napájení stanice pomocí jediného kabelu.
V rámci dodávky ke každé stanici:
- napájecí šňůra,
- mechanismus upevnění na infuzní stojan a eurolištu.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | T-1095b | Softwarová aplikace, která umožňuje vzdálenou distribuci knihoven léčiv a monitoring přístrojového vybavení | 1
Monitoruje stav instalovaných pump a dávkovačů
Zabezpečená distribuce knihovny léčiv
Sběr infuzních data a generace reportů k analýze a zlepšení používání knihovny léčiv a infuzní praxe
Webová aplikace pro bezproblémový přístup k datům z jakékoliv lokace
Export analytických reportů.
Retrospektivní analýzy využívání infuzní techniky
Přehled poměru využívání: Knihovny léčiv, Léku X a základního profilu.
Sledování nevyužité infuzní techniky
Možnost tvorby seznamu léků nastavením názvů léků a kategorií
Nastavení na lék: min 10 fixních nebo rozsahových ředění/koncentrací a min. 20 terapií
Profily na základě výběru nastavení přístroje a/nebo knihovny léčiv.
Monitorace infuzí
Možnost propojení s další aplikací pomocí HL7 standardu
Instalace na jedné pracovní stanici - z prostorových důvodů je požadován PC typu All-in-One.
Nemocnice provozuje své informační systémy (např. klinický a laboratorní informační systém, ekonomický, personální apod.) v doménovém prostředí Microsoft Windows. Z důvodu kompatibility s tímto stávajícím prostředím je třeba, aby operační systémy dodávaných PC byly aktuální verze MS Windows Professional.
Nemocnice provozuje stávající SW Asset Management od firmy ALVAO pro řízení IT techniky. Zadavatel požaduje v rámci dodávky PC rozšíření stávajícího počtu licencí uvedeného SW o počet ks dle celkového počtu dodaných PC a potřebných serverů včetně maintenance výrobce na 3 roky (dle požadované záruky na dodávku). Tímto způsobem bude zajištěna kompatibilita se stávajícím systémem řízení IT techniky v nemocnici.
Jakožto součást systému zajištění kybernetické bezpečnosti na uživatelských stanicích provozuje nemocnice stávající antivirový SW ESET Endpoint Antivirus + File Security s centrální správou. Zadavatel požaduje rozšíření stávajícího počtu licencí uvedeného antivirového systému ESET o počet ks dle celkového počtu dodaných PC a serverů včetně maintenance výrobce na 3 roky (dle požadované záruky na dodávku). Tímto způsobem bude zajištěna kompatibilita se stávajícím systémem řízení kybernetické bezpečnosti v nemocnici.
Veškeré PC stanice budou dodány s předinstalovaným operačním systémem. Licence na ostatní SW budou předány na útvar ICT.
Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.
Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb. Dodávaný SW (IS) musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
Dodavatel ke svému systému dodá veškeré SW vybavení nutné pro instalaci a provoz systému, a to nejen na klientských stanicích, ale i na případných serverech, včetně potřebných databázových licencí.
Na server je požadovaný režim vysoké dostupnosti (HA). ONN požaduje umístění serverů do stávající virtualizační infrastruktury VMware7 s OS licencováním MS server DataCenter 2019 a centrálním zálohovacím systémem Veeam.
ONN netrvá na OS Microsoft, avšak musí splňovat bezpečnostní požadavky ZKB (VKB). Provoz fyzických serverů není z koncepčních a prostorových důvodů přípustný.
V případě nutnosti napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2)
Zapojení všech prvků do LAN a instalaci potřebných SW a HW do infrastruktury ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (e-mail, zápis z jednání).
Případný vzdálený přístup bude realizován pomocí stávajícího systému VPN na bázi aktuální aplikace FortiClient s dvoufaktorovou autentizací (token v SMS zprávě).
Dodavatel dodá útvaru ICT jmenný seznam vzdáleně přistupujících techniků včetně e-mailových adres a čísel mobilních telefonů.
Uživatelské prostředí v českém jazyce
Funkce bezpečných konfigurací na úrovni terapií pro snížení možných chyb
Propojení s dokovacími stanicemi pomocí Ethernet RJ45 kabelu
Výstup na sekundární monitor vč. propojení do 10 m