Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

vyhlašuje

VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

na zakázku malého rozsahu na dodávku (nejedná se o zadávací řízení dle zákona)

„Rehabilitační přístroje a zařízení - RÚ Hostinné“

1.   Základní informace o zadavateli

Název zadavatele:				Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

Sídlo zadavatele:				Procházkova 818, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněná jednat:			Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

IČ:						00195201

DIČ						CZ00195201

Kontaktní osoba:		Miroslav Petera

e-mail		m.petera@soltrutnov.cz

telefon:		731 441 279

3.   Informace o druhu a předmětu zakázky

Předmětem zakázky malého rozsahu je dodávka rehabilitačních přístrojů (celkem 8 ks), a to vč. dopravy na místo plnění, instalace a uvedení do provozu. Místem plnění je Rehabilitační ústav Hostinné. Bližší specifikace a počty jsou uvedeny v Příloze č. 3, která je součástí zadávací dokumentace a této výzvy.

4.   Předpokládaná hodnota, termín a místo plnění zakázky

Předpokládaná maximální hodnota veřejné zakázky: 1315 tis. Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota je zároveň maximální nabídkovou cenou. Její překročení je považováno za nesplnění podmínek zadavatelem.

Termín dodávky: do 6-ti  týdnů od podpisu Kupní smlouvy

Místo plnění: Rehabilitační ústav Hostinné, Husitská 352, 543 71 Hostinné

Záruční lhůta: min. 24 měsíců

5.   Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky uchazeč doručí nejpozději do 2.11.2021 do 10.00 hodin. Nabídku doručte na adresu: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, Procházkova 818, 541 01 Trutnov. Osobní předání nabídek je možné v sídle zadavatele v pracovní dny od 7.30 – 14.30 hod, kancelář technika. V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení.

Uchazeč může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem: „Rehabilitační přístroje a zařízení - RÚ Hostinné“, NEOTVÍRAT. Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče.

Otevírání obálek s nabídkami (neveřejné) se uskuteční dne 2.11.2021 od 10.00 hodin v sídle zadavatele.

6.   Požadavky na prokázání plnění kvalifikace

Pro prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče uchazeč předloží následující dokumentaci:

a. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení, které je uvedeno v příloze.

b. Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- předložením výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii.

- předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, v prosté kopii.

7.   Obchodní podmínky

Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho jménem. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení, které jsou součástí této výzvy (zadávací dokumentace).

Další ustanovení smlouvy:

- Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

- Daňový doklad bude vystaven po vzájemném odsouhlasení dodávky.

- Doba splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

8.   Údaje o hodnotících kritériích

Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

9.   Požadovaný obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat:

- Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) vč. nabídkové ceny za celý předmět zakázky uvedená v ceně bez DPH a s DPH v měně Kč.

- Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků v bodě 6.

- Základní kvalifikační předpoklady

- Profesní kvalifikační předpoklady

Další požadavky na zpracování nabídky:

- nabídka bude předložena v českém jazyce

- nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku

- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

- variantní řešení nabídky nejsou přípustné

10.   Práva zadavatele

- zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy

- zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy

- zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy

- zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením

V Trutnově, 20.10.2021

Ing. Jana Totková, MBA

ředitelka SOL Trutnov

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 3 – Specifikace

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy

PŘÍLOHA Č. 1

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | „Rehabilitační přístroje a zařízení - RÚ Hostinné“ |  |  |  |  |  |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  | Procházkova 818, 541 01 Trutnov |  |  |
| IČ: |  |  |  |  | 00 195 201 |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  | CZ 00 195 201 |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: |  |  |  |  | Ing. Jana Totková, MBA - ředitelka |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  | Miroslav Petera |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  | 731441279 |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  | m.petera@soltrutnov.cz |  |  |
| Uchazeč |  |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bankovní spojení, číslo účtu: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena za celé plnění zakázky v Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH: |  |  |  | Samostatně DPH (sazba 21 %): |  | Cena celkem včetně DPH: |  |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………………………. Podpis ………………………………. Podpis |  |  |  | razítko |

PŘÍLOHA Č. 2

- Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel: ……………………………………….

IČ: ……………., se sídlem/místem podnikání: …………………………………………….

- dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona – nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona – nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona – v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku v platném znění),

- dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona – je v postavení, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona – není v likvidaci,

- dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- dle§ 53 odst. 1 písm. g) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona – dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či

- mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)

- požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů

- dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona -  dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění  veřejných zakázek

- dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona – dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

- V ................................. dne ........................................

- Razítko a podpis uchazeče

- PŘÍLOHA Č. 3

Specifikace: Rehabilitační přístroje a zařízení - RÚ Hostinné

- Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu   (4 ks)

Specifikace

- možnost řízení dálkovým ovladačem s paměťovou kartou pacienta, s možností zaznamenávání léčebných dat – monitoring rehabilitace

- jednoduchý displej s obrázky

- zaručený anatomicky správný pohyb končetiny

- jednoduché nastavení na anatomické rozměry pacienta

- bez nutnosti přestavby pravé / levé končetiny

- protiskluzová podložka

- snadná manipulace – hmotnost max. 12 kg

- podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu

- výška pacientů min. rozsah od 130 do 200 cm

- zpětný chod – bezpečnostní prvek fungující při zvýšeném odporu pacienta proti motodlaze

- hmotnost jedné končetiny min. do 30 kg

- transportní vozík pod motodlahu

Min. rozsah pohybů:

- extenze / flexe koleno  - 10º - 120°

- extenze / flexe kyčel        0° - 7º - 115º

Min. rozsah rychlosti:

- 20º/min - 200°/min

Požadované speciální funkce:

• oscilace

• protažení

• postupné zvyšování rozsahu pohybu – zahřívací program

• bezpečnostní prvek – zpětný chod

• doba trvání terapie – nastavení času cvičení

• pauzy v krajních polohách – obě samostatně volitelné

• nový pacient

• grafické znázornění rehabilitace

• případně další léčebné programy…

- Dynamický vertikalizátor (dynamický stavěcí stůl)   (1 ks)

Přístroj umožňující jak statický, tak dynamický stoj (výkyv) v min. rozmezí 0 – 60 – 120 do všech stran při zachování absolutního bezpečí pro pacienta i fyzioterapeuta.

Dymanický vertikalizátor coby flexibilním přístroje pro všestranné využití a aktivaci svalové hmoty. Možnost individuálního nastavení pro cílený trénink svalstva trupu a nohou, počínaje stojem, nácvikem kroku a přenášení váhy. Požadavek na software, který pacientovi zpříjemní cvičení hrou a terapeutům umožní dokumentovat a monitorovat léčbu. Požadovanou součástí přístroje je mobilní stojan s dotykovou obrazovkou pro vizualizaci. Vertikalizace pacienta pomocí elektrického navijáku a jeho umístění v sedáku.

Možnost okamžitého přerušení vertikalizace pacientem pomocí stop tlačítka.

Požadované efekty a další požadavky:

- podpora stability těla s oporou v bocích a kolenou

- možnost nácviku rovnováhy

- odlehčení hmotnosti

- prevence osteoporózy

- regulace svalového tonu

- stabilizace krevního oběhu

- zlepšené dýchání a vnímání

- lepší vyměšování a trávení

- deska sloužící k opoře pacienta

- odpor proti vychýlení z rovnovážné polohy plně nastavitelný podle požadavků uživatelů min. v 5 stupních

- kyčelní opěrky poskytují přídavnou podporu a umožňují cílené podepření

- kolenní opěrky výškově, hloubkově i šířkově nastavitelné, možnost jejich odejmutí buď jednotlivě, nebo kompletně

Požadované příslušenství:

opěrky kolen

podpěry boků

rychloupínací systém nártů

software k vizualizaci pohybu včetně bezdrátového pohybového senzoru

Požadované technické parametry:

| Šířka: Délka: Výška: Hmotnost: Výška pacienta: Hmotnost pacienta: | max. 80 cm max. 120 cm 90 – 120 cm max. 100 kg 140 – 200 cm min .do 130 kg |
| --- | --- |

- Léčebný pohybový přístroj na dolní a horní končetiny do lůžka  (1 ks)

Léčebný pohybový přístroj do lůžka pro pasivní, asistivní nebo aktivní pohyb horních a dolních končetin. Možnost použití přístroje na lůžku v leže, pololeže nebo vsedě.

Specifikace a požadavky:

- Rychlé a snadné nastavení přístroje na pacienta

- Možnost elektrického nastavení výšky pomocí dálkového ovladače s min. dvou palcovým barevným displejem a Bluetooth vysílačem

- Polstrované botičky včetně fixací

- Možnost spojení s tabletem se softwarem – biofeedback - pohybové hry

- Výměna příslušenství bez nářadí – nástavce na ruce za podložky na nohy

- Stop tlačítko pro bezpečný chod přístroje

- Senzorem kontrolované udržení vzdálenosti mezi pacientem a přístrojem

- Automatické rozpoznání cvičení na nohy nebo ruce

- Zařízení na kontrolu hyperextenze

- Rychlá a snadná hygiena a údržba

- Vysoký bezpečnostní standard – možnost měření vzdálenosti pacienta od přístroje elektronicky

- Automatické omezení síly motoru v závislosti na průběhu cvičení

- Malé nároky na prostor

- Pro lůžka o šířce min. do 115 cm

- Aretovatelná kolečka pro snadný transport

Požadované technické parametry:

Hmotnost pacienta – min. do 180 kg

Elektrický motor: výkon max. 350 wattů, brzdění max. 180 wattů

- Léčebný pohybový přístroj na horní a dolní končetiny s barevným dotykovým displejem a dalším příslušenstvím pro cvičení na židli nebo na vozíku   (2 ks)

Požadované druhy cvičení:

- pasivní cvičení (celková paralýza)

- cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita)

- symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny)

- symetrické cvičení – možnost hraní her – motivace pro pacienta

- aktivní cvičení (jako na rotopedu)

- isokinetické cvičení (trénink se stálou rychlostí, ale s měnícím se odporem)

Požadované funkce přístroje a další technické požadavky:

• Velký dotykový displej min. 10 palců

• Symetrický trénink
• Možnost změny všech důležitých parametrů během cvičení
• Vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace
• Jednoduché START/STOP ovládání na obrazovce
• Biofeedback – pohybové hry  - barevná motivace
• Citlivá detekce křečí – antispazmová kontrola, min. tři úrovně
• Aktivní podpora svalů
• Možnost vypnutí přístroje hlasem
• Min. dvě možnosti nastavení pedálové kliky 
• Plastové, omyvatelné podložky chodidel
• Bezpečnostní madlo – nastavitelný sklon a výška
• Motor min. 200 W

• Software pro skupinový biofeedback – pohybové hry
• Kolečka pro snadný transport

Požadované příslušenství:

Podpěrky lýtek

Fixace nártů

Stabilizace vozíku – fixace vozíku

Požadované léčebné efekty přístroje a možná indikace:
• udržení aktivního a pružného těla
• zlepšení trávení a vylučování moči
• odstranění edémů (vody v nohou)
• zvyšování výkonnosti srdce a krevního oběhu
• celková mobilizace metabolismus
• omezení bolestivých symptomů
• pozitivní působení na duševní rovnováhu, zdravotní stav a spánek

• roztroušená skleróza (MS)
• apoplexie, hemiplegie
• paraplegie, tetraplegie
• Parkinsonova nemoc
• krainocerebrální úrazy
• svalová onemocnění
• a další