## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Kojenecké a osobní váhy pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6601a | váha kojenecká digitální + metr | 6
| metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti | metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti | metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti
| elektronická dvourozsahová kojenecká váha | elektronická dvourozsahová kojenecká váha | elektronická dvourozsahová kojenecká váha
| vážící rozsah do 15 kg | vážící rozsah do 15 kg | vážící rozsah do 15 kg
| Vážení 0 kg do 6 kg s přesností min. 2 g a od 6 kg do 15 kg s přesností min. 6 g. | Vážení 0kg do 6kg s přesností min. 2g a od 6kg do 15kg s přesností min. 6g. | Vážení 0kg do 6kg s přesností min. 2g a od 6kg do 15kg s přesností min. 6g.
| čitelný LCD displej | čitelný LCD displej | čitelný LCD displej
| funkce "hold" zaručující přesné stanovení hmotnosti, i když dítě není v klidu | funkce "hold" zaručující přesné stanovení hmotnosti, i když dítě není v klidu | funkce "hold" zaručující přesné stanovení hmotnosti, i když dítě není v klidu
| omyvatelný materiál, možnost desinfekce | omyvatelný materiál, možnost desinfekce | omyvatelný materiál, možnost desinfekce
| součástí mechanický metr o délce min. 800 mm pro měření výšky kojence | součástí mechanický metr o délce min. 800 mm pro měření výšky kojence | součástí mechanický metr o délce min. 800 mm pro měření výšky kojence
| napájení ze sítě, provoz na baterie včetně síťového adaptéru a dobíjecího akumulátoru | napájení ze sítě, provoz na baterie včetně síťového adaptéru a dobíjecího akumulátoru | napájení ze sítě, provoz na baterie včetně síťového adaptéru a dobíjecího akumulátoru
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6601b | váha kojenecká digitální | 19
| metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti | metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti | metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti
| elektronická dvourozsahová kojenecká váha | elektronická dvourozsahová kojenecká váha | elektronická dvourozsahová kojenecká váha
| vážící rozsah do 15 kg | vážící rozsah do 15 kg | vážící rozsah do 15 kg
| Vážení 0 kg do 6 kg s přesností min. 2 g a od 6 kg do 15 kg s přesností min. 6 g. | Vážení 0kg do 6kg s přesností min. 2g a od 6kg do 15kg s přesností min. 6g. | Vážení 0kg do 6kg s přesností min. 2g a od 6kg do 15kg s přesností min. 6g.
| čitelný LCD displej | čitelný LCD displej | čitelný LCD displej
| funkce "hold" zaručující přesné stanovení hmotnosti, i když dítě není v klidu | funkce "hold" zaručující přesné stanovení hmotnosti, i když dítě není v klidu | funkce "hold" zaručující přesné stanovení hmotnosti, i když dítě není v klidu
| omyvatelný materiál, možnost desinfekce | omyvatelný materiál, možnost desinfekce | omyvatelný materiál, možnost desinfekce
| napájení ze sítě, provoz na baterie včetně síťového adaptéru a dobíjecího akumulátoru | napájení ze sítě, provoz na baterie včetně síťového adaptéru a dobíjecího akumulátoru | napájení ze sítě, provoz na baterie včetně síťového adaptéru a dobíjecího akumulátoru
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-6650 | váha osobní vč. výškoměru | 12
| metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti | metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti | metrologicky ověřena jako stanovené měřidlo pro vážení ve zdravotnictví ve III. třídě přesnosti
| vážící rozsah min. 20-250 kg | vážící rozsah min. 20 - 250 kg | vážící rozsah min. 20 - 250 kg
| Hold funkce zmrazí výsledek měření na displeji | Hold funkce zmrazí výsledek měření na displeji | Hold funkce zmrazí výsledek měření na displeji
| Přesnost min. 100 g | Přesnost min. 100g | Přesnost min. 100g
| Hlavní a zadní displej směrem k lékaři | Hlavní a zadní displej směrem k lékaři | Hlavní a zadní displej směrem k lékaři
| integrovaný výškoměr min. 90-200 cm | integrovaný výškoměr min. 90 - 200 cm | integrovaný výškoměr min. 90 - 200 cm
| napájení ze sítě | napájení ze sítě | napájení ze sítě