Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: Aktivní antidekubitní matrace

Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Počet ks: 10

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního servisu na 10 ks nových, nerepasovaných a nepoužívaných aktivních vzduchových antidekubitních matrací s pěnovým jádrem pro prevenci a léčbu dekubitů, včetně zaškolení personálu |  |  |
| Základní parametry |  |  |
| Nové, nerepasované a nepoužívané aktivní vzduchové antidekubitní matrace s kompresorem pro prevenci a léčbu dekubitů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Velikost matrace 85 x 200 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výška matrace maximálně 16 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost matrace min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní antidekubitní matrace musí být určeny pro prevenci rizika vzniku a léčbu dekubitů minimálně IV. stupně dle EPUAP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní antidekubitní matrace musí mít rozměry odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka, která jsou uvedena výše a s maximální výškou 16 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní antidekubitní matrace musí být plnohodnotnou matrací určenou pro uložení přímo na rošt postele (nikoliv podložka) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní antidekubitní matrace musí být tvořeny horní aktivní vzduchovou vrstvou a spodní vrstvou ze studené pěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aktivní antidekubitní matrace musí mít zcela automatické nastavení hodnot tlaku v matraci bez nutnosti nastavení hmotnosti ležícího pacienta či jiných hodnot obslužným personálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dynamický režim | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost volby délky alternujícího (dynamického) cyklu, přičemž musí mít výběr minimálně ze čtyř různých nastavení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pulzní a střídavý režim | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pulzní režim pro snížení špičkových tlaků v matraci výhodou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Statický režim kontinuálně nízkého tlaku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedu bez nutnosti nastavení funkce obslužným personálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce pro dodatečné odlehčení pat – bez nutnosti zásahu personálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Transportní režim s udržením tlaku v matraci pod dobu až 12 hodin bez možnosti napájení z elektrické sítě. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce zvýšené tvrdosti pro poskytování péče personálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce CPR pomocí konektoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompresor s napájením o bezpečném, nízkém napětí pomocí adaptéru nebo přímo z elektrické sítě 230V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvukový a optický alarm s funkcí odložení / ztlumení výstražného signálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompresor s tichým chodem a bez vibrací, přičemž hlučnost kompresoru z pozice obsluhy musí být maximálně do 20 dB (A) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Musí mít kompresor s polstrovanými závěsnými háky na čelo lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Krycí kapsa na napájecí kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostatně vyměnitelné vzduchové válce (cely) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostatně vyměnitelný potah jako náhradní díl |  |  |
| Musí mít pružný, snímatelný potah, s uzávěrem ze tří stran krytým proti zatečení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Musí být nepropustný kapalinám, voděodolný, prodyšný vodním párám |  |  |
| Musí být pratelný při teplotě minimálně +95°C |  |  |
| Materiál potahu musí být vyroben bez použití PVC |  |  |
| Materiál potahu musí být odolný běžným dezinfekčním prostředkům včetně dezinfekčních přípravků na bázi chlóru s koncentrací do 1% |  |  |
| Minimální garantovaná životnost antidekubitní matrace musí být 8 let |  |  |
| Ostatní |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Garance zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje s odstraněním závad do 5 dnů od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 8 roků		……………. (doplní dodavatel)