Příloha č.7

# FORMULÁŘ – PARAMETRY PŘÍSTROJŮ

DODÁNÍ A INSTALACE PŘÍSTROJŮ PRO IKTOVÉ CENTRUM ON NÁCHOD a.s.

# Část 1 lůžka a matrace

## Lůžko resuscitační 2 kusy

Lůžko vhodné pro resuscitaci, odpovídající danému národnímu standardu a splňující evropskou certifikaci (vyhovující směrnici 93/42/EEC a normám EN 60601-1 a 2). Zlepšení prevence a léčby dekubitů, ventilátorových pneumonií, usnadnění rehabilitace a mobilizace, urychlení weaningu od ventilátoru, usnadnění ošetřovatelské péče, jednodušší a bezpečnější provádění diagnostických a léčebných procedur.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, sloupový. |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm, |  |
| Čtyřdílná ložná plocha 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, |  |
| Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy a Antitrendeleburgovy polohy pomocí elektromotoru, |  |
| Autoregrese zádového dílů minimálně 10 cm, |  |
| Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR), |  |
| Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech, |  |
| Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než 60 mm, |  |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. |  |
| Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm, |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd průměru maximálně 150 mm, |  |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství, |  |
| Držák na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém, |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka, |  |
| Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |
| Potenciálové propojení, |  |
| Plastová polička na psaní, 1kus |  |
| Nosnost minimálně 200 kg, |  |
| 1 kus infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky, |  |
| 2 kusy košíčku na infuzní tyč pro infuzní lahve – nerez, |  |
| 1 kus lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu, |  |
| 1 kus držák sáčku na moč, |  |
| 1 kus koš na bažanta, |  |
| 1 kus jmenovka. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Lůžko JIP 2 kusy

Lůžko vhodné pro intenzivní péči, odpovídající danému národnímu standardu a splňující evropskou certifikaci (vyhovující směrnici 93/42/EEC a normám EN 60601-1 a 2).

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, sloupový. |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm, |  |
| Čtyřdílná ložná plocha 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, |  |
| Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy a Antitrendeleburgovy polohy pomocí elektromotoru, |  |
| Autoregrese zádového dílů minimálně 10 cm, |  |
| Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR), |  |
| Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech, |  |
| Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než 60 mm, |  |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. |  |
| Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm, |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr maximálně 150 mm, |  |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství, |  |
| Držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém, |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka, |  |
| Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |
| Potenciálové propojení, |  |
| Plastová polička na psaní 1 kus, |  |
| Úchyty pro fixační pásy, |  |
| Nosnost minimálně 200 kg, |  |
| 1 kus infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky, |  |
| 2 kusy košíčku na infuzní tyč pro infuzní lahve – nerez, |  |
| 1 kus lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu, |  |
| 1 kus držák sáčku na moč, |  |
| 1 kus koš na bažanta, |  |
| 1 kus jmenovka. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Matrace pro resuscitační a JIP lůžka 4 kusy

Pasivní systém pro efektivní prevenci dekubitů.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách, |  |
| Po celém povrchu jádra vrstva minimálně 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3, |  |
| Zpevněné okraje jádra tužší pěnou, minimálně hustota 40kg/m3, |  |
| Potah snadno snímatelný - zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (minimálně 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, |  |
| Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg maximálně na 2% plochy matrace, |  |
| Rozměr dle lůžka, tloušťka minimálně 12 cm, |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 2 infuzní technika

## Infuzní pumpa pro resuscitační a JIP lůžka 4 kusy

Podávání infuzních roztoku léku do povodí horní či dolní duté žíly nemocného, kontinuální podávání správného množství infuze (léku) ve správném čase.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Intuitivní ovládání, menu v češtině, |  |
| Pracující s běžnými infuzními sety od různých výrobců, |  |
| Nastavení rychlost/objem, čas/objem, rychlost až 999,9 ml/hod, |  |
| Nastavení objemu infúze až 9999,9 ml, |  |
| Předvolba času až 99 hod 59 min, |  |
| Možnost bolusového podávání, |  |
| Přesnost podávání infúze ± 5%, |  |
| Přehledný LCD displej s možností zobrazení rychlosti infúze, množství podaného objemu, času podávání infúze, příčiny alarmu, indikace kapacity interního zdroje proudu, |  |
| Zobrazení názvu podávaného léku na displeji, |  |
| Detektor kapek s možností vypnutí, |  |
| Detekce vzduchu v systému – možnost nastavení objemu jednotlivé vzduchové bubliny a kumulovaného množství vzduchu za 1 hodinu, |  |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku, |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi, |  |
| Režim KVO pro zachování otevřené žíly o více úrovních rychlosti v závislosti na původní rychlosti infúze, |  |
| Automatické uzavření setu při otevření dvířek pumpy, |  |
| Upozornění na blízký konec infúze, |  |
| Napájení 230 V / 50 Hz, z vestavěného akumulátoru, |  |
| Plná funkčnost na záložní akumulátorový zdroj alespoň na 3 hodiny provozu, |  |
| Snadnost a rychlost uvedení do provozu, |  |
| Kryt odolný vůči dezinfekci, |  |
| Vodítko pro krátký stojan infuzní láhve, |  |
| Pohotovostní (Standby) režim se zachováním nastavených hodnot, |  |
| Uchycení na infuzní stojan, eurolištu a případně i do pracovní stanice, |  |
| Potenciálové propojení |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Dávkovač lineární pro resuscitační a JIP lůžka 4 kusy

Podávání infuzních roztoku léku do povodí horní či dolní duté žíly nemocného, kontinuální podávání správného množství infuze (léku) ve správném čase.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Intuitivní ovládání, menu v češtině, |  |
| Použití stříkaček 20 ml a 50/60 ml od různých (běžných) výrobců s automatickou detekcí velikosti stříkačky, |  |
| Přehledný displej s možností zobrazení rychlosti, množství podaného objemu, indikace typu a velikosti stříkačky, indikace kapacity interního zdroje proudu, |  |
| Podání manuálního bolusu bez nutnosti vyjmout stříkačku z dávkovače, |  |
| Uživatelské nastavování okluzního tlaku, |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi, |  |
| Upozornění na blízký konec infúze, |  |
| Napájení 200 – 240 V / 50 Hz, z vestavěné baterie/akumulátoru, |  |
| Indikace kapacity interního zdroje proudu, |  |
| Doba chodu přístroje po odpojení ze sítě min. 8 hod na vlastní zdroj proudu, |  |
| Možnost sestavení několika lineárních dávkovačů do sestavy, |  |
| Snadnost a rychlost uvedení do provozu, |  |
| Malé rozměry, nízká hmotnost, rukojeť, snadné ošetřování – omyvatelnost, |  |
| Pohotovostní (Standby) režim bez časového omezení, |  |
| Uchycení na infúzní stojan, eurolištu |  |
| Potenciálové propojení. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 3 monitory a centrální stanice

## Monitor lůžkový s EEG modulem pro resuscitační a JIP lůžka 4 kusy

Monitoring základních vitálních funkcí pacienta, detekce základní mozkové aktivity registrací EEG záznamu.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Multiparametrový modul: |
| EKG / 5 svodů, základní analýza arytmií/ NIBP, SpO2, 2 x TT, respirace, |  |
| Modulární bedside monitor s možností transportu - 4 kusy, |  |
| Barevný konfigurovatelný displej minimálně 10" |  |
| 6 stop (možnost monitorace až 18 ti parametrů VF), |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 3 hod. provozu, |  |
| Přenos dat v modulu (u všech 4 monitorů), |  |
| Dotyková obrazovka pro zadávání pacientských údajů, |  |
| Ovládání v českém jazyce, |  |
| Možnost sledování alarmů, |  |
| Prohlížení parametrů jiných lůžkových monitorů - tzv. plovoucí centrála, |  |
| 3 úrovně nastavení alarmů, |  |
| Alarmy odlišné zvukově i barevnou signalizací, |  |
| Modul EEG, (u všech 4 monitorů) – 4 kusy, |  |
| Možnost propojení s jinými přístroji (např. ventilátory, pumpy, anesteziologické. přístroje), se zobrazením připojených zařízení jak na monitoru, tak na centrální stanici |  |
| Jednoduchý upgrade SW, |  |
| Možnost interaktivního ovládání, |  |
| Potenciálové propojení, |  |
| EKG kabel 5ti svodový, (4 kusy) |  |
| NIBP hadička dospělá, 4 kusy |  |
| NIBP manžeta pro dospělé, 4 kusy |  |
| SpO2 propojovací kabel, 4 kusy |  |
| SpO2 senzor pro dospělé pro opakované použití, 4 kusy |  |
| SpO2 senzor pro děti pro opakované použití, 4 kusy |  |
| SpO2 ušní senzor pro opakované použití, 4 kusy |  |
| TT adapter - 4 kusy, |  |
| Teplotní sonda - 4 kusy, |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí 1 kus

Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí jako součást monitoračního systému. Sdružuje a uchovává informace z jednotlivých monitorů.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| 8 stop, |  |
| Trendy - grafické a tabulkové, |  |
| Kalkulace vitálních funkcí, |  |
| Lékové kalkulace, |  |
| Interaktivní ovládání, |  |
| Minimálně 19" barevný plochý konfigurovatelný dotykový displej, |  |
| Myš + klávesnice, 1 kus |  |
| Ovládání v českém jazyce, |  |
| Termotiskárna pro tisk (i automatický) alarmových situací, 1 kus |  |
| Možnost numerického a grafického zobrazení všech parametrů a křivek od libovolně zvoleného pacienta, |  |
| Možnost propojení s NIS, |  |
| UPS na minimální 10 minut (eliminace ztráty pacientských dat), |  |
| Síťování 1 lůžko, |  |
| Možnost archivace minimálně 24 hod. a exportu dat, |  |
| Možnost paralelního displeje na lékařský pokoj, |  |
| Možnost zobrazení monitorů z jiných oddělení v rámci sítě, |  |
| Možnost propojení s libovolným počtem centrálních i lůžkových monitorů, |  |
| Potenciálové propojení, |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 4 ventilační technika

## Ventilátor pro resuscitační a JIP lůžka 1 kus

Pro pacienty na JIP, vyžadující umělou plicní ventilaci. Plicní dechová podpora pacientu v intenzivní péči objemově i tlakově řízená. Řízená umělá plicní ventilace pro pacienty bez spontánní dechové aktivity.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Ventilace dospělých pacientů a dětí |  |
| Široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou |  |
| Nastavení PEEP minimálně 0 – 20 cm H2O, inspiračního tlaku minimálně 5 – 50 cm H2O, dechový objem minimálně 20 - 1500ml, FiO2: 21-100%, flow trigger, pressure trigger |  |
| Automatická kompenzace odporu endotracheální rourky |  |
| Monitorování tlaku a průtoku na Y-spojce pacienta |  |
| Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, 2 křivky s 2 smyčkami současně, smyčky, referenční smyčka, trendy |  |
| Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence inspirační i expirační, P01, expirační časová konstanta, automatické měření AutoPEEP, možnost statického měření PV smyčky s možností provedení recruitment manévru s nastavením délky pauzy na konci nádechu a plateau tlaku a určením inflekčních bodů |  |
| Akustické a optické alarmy chybových stavů - minimálně alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízkého a vysokého dechového objemu, nízké a vysoké frekvence, nízkého a vysokého inspiračního tlaku, apnea interval minimálně 15-60s, koncentrace O2, vadná čidla |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů |  |
| Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz minimálně na 60 min.) |  |
| Vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků |  |
| Ovládání a alarmy v českém jazyce |  |
| Standby funkce, funkce uzamčení obrazovky |  |
| Možnost monitorace CO2 |  |
| Potenciálové propojení |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 5 defibrilátor

## Defibrilátor s monitorem a externí funkcí 1 kus

Léčebný přístroj, který využívá elektrický výboj ke zrušení fibrilaci komor nebo komorovou tachykardii, kvůli kterým není srdce schopno plnit svoji funkci, a obnovit tak správný srdeční rytmus.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Bifázická defibrilace /až 360J/, volitelná hladina energie, |  |
| 3-5 svodové EKG, |  |
| Zevní stimulace srdce, |  |
| Synchronizace pro kardioverzi, |  |
| Provoz na baterii na minimálně 5 hodin |  |
| Snadná obsluha, |  |
| LCD barevný displej se zobrazením křivek, |  |
| Výpis kritických událostí, |  |
| Alarmy VF, |  |
| Tiskárna, |  |
| Kompletní příslušenství: |
| EKG kabel, 1 kus |  |
| Propojovací kabely, 1 kus |  |
| Elektrody (defibrilační, stimulační), 1 pár |  |
| Papír do tiskárny, 1 balení |  |
| Potenciálové propojení. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 6 UZ technika

## Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou – 1 kus

Mobilní ultrazvuk pro akutní užití na multioborové JIP s kardiologickým (2D, M mode, Dopler CW, PW, barevný a tkáňový) a angiologickým programem + sektorová sonda a sonda jícnová. Vyšetření magistrálních a intrakraniálních tepen.

Plně digitální ultrazvukový diagnostický systém musí splňovat následující technické požadavky:

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření, |  |
| Mobilní přístroj úsporných rozměrů, |  |
| LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 15“ s vysokou rozlišovací schopností, |  |
| Poloha monitoru musí být nastavitelná ve všech směrech, |  |
| Přístroj musí umožňovat současné zapojení minimálně 3 sond, |  |
| Černobílý doppler (pulzní, PW), |  |
| Barevný doppler (CDI), |  |
| Energetický doppler (CPA, color angio), |  |
| Simultánní zobrazení 2D a 2D+CFM, |  |
| Triplexní zobrazení, |  |
| Automatické trasování dopplerovských křivek, |  |
| Tkáňové harmonické zobrazení, |  |
| Interní paměťová smyčka, |  |
| Zvětšení UZ obrázku v reálném a zmrazeném režimu (ZOOM), |  |
| Paralelní příjem UZ energie, |  |
| Kvadraturní příjem ultrazvukové energie, |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, V mean), |  |
| Software pro obecné UZ aplikace, k provedení všech typů měření používaných v UZ diagnostice, software pro vaskulární vyšetřování s kontrastní láskou, |  |
| Jednotlačítková automatická optimalizace nastavení akvizičních parametrů v dvourozměrném a doplerovském zobrazení, |  |
| Manuální i automatické měření parametrů dopplerovské křivky na zmrazeném i aktivním záznamu s výpočty hodnot Vmax, Vmin., S/D, PI, RI. |  |
| Požadovaná zobrazení: |
| 2D zobrazení (B-mode) v základních frekvencích, |  |
| 2D na harmonických frekvencích na všech sondách (potlačení fundamentální frekvence, zvýšení kontrastní rozlišovací schopnosti), |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách aktivní i v režimech harmonického zobrazení, barevném mapování a v duplexním i triplexním režimu, |  |
| PW pulzní doppler včetně HPRF, |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku CPA-CDE (power doppler, angio doppler), |  |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí, |  |
| Rychlé simultánní duplexní (2D + PW/CW) i živé triplexní zobrazení (2D + CFM+PW/CW) v reálném čase na všech sondách, |  |
| Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase. |  |
| Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: |
| DICOM Verification/Service, |  |
| DICOM Print, |  |
| DICOM Storage, |  |
| DICOM Query/Retrieve, |  |
| DICOM Worklist, |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi nálezů, obrazů a pacientských dat |  |
| Požadovaná dokumentační zařízení: |
| Digitální termotiskárna pro vedení černobílé dokumentace, |  |
| Jednotka DVD/CD-R/RW pro uložení a archivaci informace na DVD/CD, |  |
| Médium (formáty minimálně *avi, *mpeg4, *jpg, *Tiff, *bmp, DICOM), |  |
| USB výstup pro připojení externích paměťových zařízení, |  |
| HDD minimálně 320 GB pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí, |  |
| Přístroj musí obsahovat výkonný počítačový modul pro snadné uložení statických snímků a obrazových sekvencí přímo v UZ přístroji, dále prohlížení a základní běžné operace se snímky a sekvencemi pro jejich další použití v programech pro prezenční a výukovou oblast, |  |
| Přístroj musí obsahovat modul pro zobrazení v režimu angio se současným rozlišením směru krevního toku. |  |
| Ultrazvukové sondy: |
| Elektronická lineární multifrekvenční širokopásmová sonda pro vyšetření malých částí a periferních cév o celkovém minimálním frekvenčním rozsahu 5 - 12 MHz 1 kus |  |
| Elektronická multifrekvenční širokopásmová sektorová sonda pro transkraniální vyšetření o celkovém minimálním frekvenčním rozsahu 1,5 - 4 MHz 1 kus |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 7 odsávací technika

## Odsávačka pro resuscitační a JIP lůžka do centrálního podtlaku 4 kusy

Odsávací agregát pro trvalý provoz v rámci intenzivní péče o pacienta, splňující evropskou certifikaci.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Regulátor centrálního vakua s rychlospojkou, |  |
| Láhev na sekreci 2,5 l, polykarbonátová s víkem - 1 kus, |  |
| Držák plastový na eurolištu 10 - 25 mm pro uchycení příslušenství, |  |
| Stop ventil, |  |
| Hadice silikonová odsávací 7/12 mm, 1 kus |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Odsávačka elektrická pojízdná – 1 ks

Odsávací agregát pro trvalý provoz v rámci intenzivní péče o pacienta, splňující evropskou certifikaci.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Pro dlouhodobé odsávání sekretu, |  |
| Podtlak -85 kPa / -638 mm, |  |
| Rychlost sání 30 l/ min, |  |
| Síťové připojení, |  |
| Membránový regulátor vakua, |  |
| Plynulá regulace podtlaku, |  |
| Manometr pro sledování podtlaku, |  |
| Stop ventil, |  |
| Bakteriologický filtr, |  |
| Tichý chod, |  |
| Možnost zabudování nožního spínače do vozíku. |  |
| Základní vybavení: |
| Agregát, |  |
| Pojízdný stojan, |  |
| Láhev na sekret 2,5 l s víkem a držákem 1 kus, |  |
| Pojistná nádoba proti přesátí, |  |
| Propojovací hadice se 2 spojkami, |  |
| Odsávací silikonový okruh, |  |
| Potenciálové propojení. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 8 rehabilitační přístroje i.

## Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou 1 kus

Přístroj slouží pro rehabilitaci horní končetiny, prstů včetně palce. Je možné individuální nastavení dle potřeb pacienta, použití je pro rehabilitaci pacientů s dysfunkcí horní končetiny a pro všechny fáze neurologické rehabilitace (pasivní), asistovanou i aktivní. Účelem využití těchto přístrojů je obnovení motorických schopností horní končetiny, zlepšení koordinace.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Měření svalové síly: |
| Síla pro válcový (cylindrický) úchop: ON - 1000N, |  |
| Síla pro úchop prstů: ON - 200N, |  |
| ROM rozsah: 0° - 180° (-90° - 90°), |  |
| Připojení: |
| USB |  |
| PC |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou 1 kus

Přístroj slouží pro rehabilitaci horní končetiny, prstů včetně palce. Je možné individuální nastavení dle potřeb pacienta, použití je pro rehabilitaci pacientů s dysfunkcí horní končetiny a pro všechny fáze neurologické rehabilitace (pasivní), asistovanou i aktivní. Účelem využití těchto přístrojů je obnovení motorických schopností horní končetiny, zlepšení koordinace.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Přístroj pro rehabilitaci prstů a ruky, |  |
| Pro všechny fáze neurologické rehabilitace - pasivní, asistovanou i aktivní terapii, |  |
| Individuální nastavení pro různé pacienty, |  |
| Nastavení šířky ruky a rozsahu pohybu pro každý prst zvlášť, |  |
| Použití pro pravou nebo levou ruku bez nutnosti přestavby, |  |
| Podpora předloktí, |  |
| Nastavení obtížnosti nácviku, |  |
| Přístroj umožňuje opakovaný nácvik, |  |
| Simulace úchopové funkce, |  |
| Pohyb všemi prsty současně i jednotlivými prsty nezávisle, |  |
| Databáze pro uložení pacientských nastavení, |  |
| Dokumentace pokroku pacienta, |  |
| Isometrické měření síly a měření rozsahu pohybu. |  |
| CPM terapie: |
| Kontrola rychlosti a síly pro každý prst samostatně, |  |
| Režim pro redukci spasticky, |  |
| Motivační zpětná vazba, |  |
| Asistovaná terapie: |
| Detekce vlastní aktivity pacienta. |  |
| Interaktivní terapie: |
| Různé možnosti terapie pro nácvik pohybových schopností, |  |
| Motivační tréninkové úlohy, |  |
| Kognitivní a koordinační úlohy, |  |
| Zpětná vazba. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a post urografický systém 1 kus

Dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory a posturografickým systémem. Přístroj umožňuje analýzu a nácvik chůze. Je určen pro rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě a s poruchami chůze jiné etiologie. Umožňuje simulaci chůze v terénu a vizuální simulaci pro nácvik symetrie chůze.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Software pro analýzu stoj, |  |
| Nájezdová rampa, |  |
| Nácvik chůze ve virtuálním prostředí, |  |
| Vizuální stimulace pro nácvik chůze. |  |
| Specifikace: |
| Dynamický chodník pro analýzu a nácvik chůze s integrovanými sílovými senzory, |  |
| Analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem, |  |
| Plocha pásu minimálně 150 x 50 cm, |  |
| Rychlost pohybu chodícího pásu 0- 10 km/hod, |  |
| Plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod, |  |
| Sklon pásu nastavitelný v rozsahu 0 - 15% (8,5°), |  |
| Kalibrované silové senzory zabudované v plošině s rozsahem měření 1 - 120 N/cm2, |  |
| Vzorkovací frekvence 120 Hz, |  |
| Plocha se senzory minimálně 110 x 50 cm, minimálně 3400 senzorů, |  |
| Madla po celé délce pásu, |  |
| Nastavitelná výška, šířka a sklon madel, |  |
| Teleskopické prodloužení madel pro bezpečný nástup na chodník, |  |
| Nastavitelná sedátka a opěrky nohou pro terapeuty, |  |
| Bezpečnostní stop tlačítko na ovládacím panelu chodníku, |  |
| Druhé bezpečnostní stop tlačítko přichycené magnetem, |  |
| Řídící PC, |  |
| Databáze pacientů, |  |
| Grafické zobrazení měřených dat v reálném čase, |  |
| Náhled naměřených hodnot, |  |
| Tvorba reportů s možností editace, export do *pdf, |  |
| Software pro analýzu chůze, |  |
| Software pro analýzu stoje, |  |
| Interaktivní nácvik chůze ve virtuálním prostředí s možností editace, |  |
| Projekce stop na pás – vizuální stimulace pro nácvik symetrie chůze, |  |
| Mechanický systém pro odlehčení pacienta s odnímatelným sedákem a výškově nastavitelnými madly. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 9 rehabilitační přístroje ii.

## Vana pro dolní končetiny 1 kus

Rehabilitace dolních končetin prostřednictvím vodní masáže.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Počet trysek pro oblast zad minimálně 6, pro oblast kyčlí min. 4 |  |
| Regulace intenzity vířivé lázně, |  |
| Možnost měnit parametry programu během terapie, |  |
| Sklolaminátový skelet, |  |
| Nízký objem vody, |  |
| Pacient během terapie sedí, |  |
| Jednoduchá údržba, |  |
| Oplachová sprcha, |  |
| Barva opláštění bílá (nejlépe RAL 9003) |  |
| Technické parametry |
| Maximální obsah vany 180 l |  |
| Užitný obsah vany 130 l |  |
| Doba plnění 2 min |  |
| Doba vypouštění 3 min |  |
| Napájení 230 V/50 Hz |  |
| Přívod studené a teplé vody 2 x 1" |  |
| Odpad vody 50 mm |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Vana pro horní končetiny

Rehabilitace horních končetin prostřednictvím vodní masáže.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Ergonomicky tvarovaná vana navržená pro maximální komfort pacienta, |  |
| Jednoduchý a přehledný ovládací pult. |  |
| Základní vlastnosti |
| Vana pro vířivou lázeň horních končetin, |  |
| Počet trysek vířivé lázně minimálně 6, |  |
| Kontinuální a pulzní režim vířivé lázně, |  |
| Regulace intenzity vířivé lázně, |  |
| Možnost měnit parametry programu během terapie, |  |
| Nízký objem vody (ekonomický provoz), |  |
| Jednoduchá údržba, |  |
| Oplachová sprcha, |  |
| Barva opláštění bílá (nejlépe RAL 9003,) |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

# část 10 rehabilitační přístroje iii.

## Přístroj pro trénink pohybu paret. končetin motodlahy, motomed (pro horní dolní končetiny)

## Motodlaha pro koleno kyčel

Rehabilitační přístroje k procvičování HK a DK s motivační zpětnou vazbou, požadováno řízení ovladačem, nastavitelné opěrce, snadná přestavba pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci, speciální programy, manipulace a transport.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Možnost nastavení doby cvičení, |  |
| Rozsah pohybu: extenze/flexe koleno 10° až 120° |  |
| Extenze/flexe kyčel 10° až 75° |  |
| Rychlost: 45°/min až 155°/min |  |
| Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení |  |
| Bezpečností prvek nastavitelný v několika krocích - při nechtěném kontaktu motodlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem musí dojít k zastavení přístroje a následnému pohybu zpět. |  |
| Možnost nastavení rychlosti, intenzity cvičení dle aktuálního stavu pacienta, |  |
| Specifikace: |
| Hmotnost pacienta: do 150 Kg, |  |
| Speciální funkce: |
| Manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta, |  |
| Nastavení základních léčebných parametrů |  |
| Podpěry stehna lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu |  |
| Fixace končetiny pomocí suchého zipu |  |
| Možnost přizpůsobení anatomickým poměrům pacienta |  |
| Zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení, |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů

## Motomed

Přístroj k posílení svalové hmoty horních a dolních končetin. Tohoto přístroje je možno využít i u imobilních pacientů přímo na lůžku.

| PARAMETR | SPLNĚNÍ PARAMETRU |
| --- | --- |
| Stabilní ocelová konstrukce přístroje umožňuje cvičení pacientům přímo na lůžku, |  |
| Jednoduchý transport mezi lůžky s možností uchycení přístroje na pelest lůžka, |  |
| Ovládání přístroje: |
| Pomocí ovladače s LCD grafickým displejem s automatickým bezpečnostním systémem |  |
| Parametry nastavení: |
| Regulace otáček motoru při pasivním tréninku od 0 do 60 otáček za minutu, |  |
| Brzdný odpor pro aktivní práci svalů od zcela lehkého až po zcela těžký, |  |
| Grafické znázornění symetrie dolních končetin automatická detekce vystřelující křeče s následným zastavením přístroje a uvolnění opačným směrem, |  |
| Program pro využití zbytkových sil svalů "servo cvičení", |  |
| Požadované příslušenství: |
| Ocelové desinfikovatelné bezpečnostní podložky, |  |
| Nastavitelné lýtkové upevnění s odtížením kolen. |  |

Zadavatel připouští (+/-) 10 % odchylku od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo medicínských účelů