## List1
pořadí | popis | rozměry | počet | cena | cena s DPH | celkem cena bez DPH | celkem cena s DPH | zobrazení
1 | Postel polohovací elektrická. Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 - doložit patným certifikátem. Minimální nosnost 200 kg, rozměry vnější 210 x 100 cm, s toleranci 5 cm, vnitřní rozměry 88 cm s tolerancí 2 cm. Průběžné dřevěné postranice s pojistkou proti nechtěnému odjištění a manipulaci. Hybridní zvedací mechanismus lůžka s centrálním ovládáním koleček bez spodní lišty s možností podjezdnosti všech typů zvedáků a jídelních stolků. Brzda mechanická s možností elektronického zajištění, odbrždění lůžka v jakékoliv výškové pozici. Kolečka pevná 100 mm v kombinaci s kolečky 75 mm. 3 automatické výškové polohy 25 cm - spánek, 40 cm - mobilizační, 80 cm - pro ošetřovatele. Dvojitá retrakce dílů ložné plochy (11 cm zádový a 6 cm stehenní díl), ložná plocha s demontovatelnými plochami pro lepší čištění. Zádový díl minimálně 80 cm dlouhý. Možnost nouzově díly ložné plochy kdykoliv spustit i bez použití elektřiny. Ergonomický ruční ovladač lůžka opatřen pohybovým senzorem, který podsvítí základní tlačítka při pohybu s ovladačem, zámek ovladače z důvodu zvýšené bezpečnosti elektronický - kombinace tlačítek. Polohy ložné plochy - zádový díl, stehenní díl, oba díly současně, automatická poloha kardiackého křesla a polohy relaxační s možností úplného Trendelemburgu. Čela lůžka u hlavy plné a u nohou s rovným dřevěným madlem, dekor lůžka typ jako Italský dub. Lůžko opatřeno hrazdou s rukojetí s možností výškového nastavení. Další požadavky: možnost o doplnění signalizačního systému sestra - pacient přímo v lůžku. | 2100 x 1000 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | Dodavatel předloží vzorek
2 | Pasivní matrace antidekubitní Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů. Nosnost min. 200 kg. Rozměr odpovídající velikosti ložné plochy lůžka. Výška 14 cm. Jádro složeno ze 2 typů kvalitních pěn - polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ a 50 kg/m³. Antidekubitní průřezy po celé délce vrchní strany matrace. Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu). Potah voděodolný proti vnějším tekutinám, s možností potah vyprat, paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra. Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě. Potah pružný ve všech směrech se zipem minimálně na 3 stranách, madla na jedné straně matrace pro lepší manipulaci. | 200 x 90 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | Dodavatel předloží vzorek
3 | Aktivní matrace antidekubitní s kompresorem Rozměry matrace dle velikosti lůžka šířka 86-90 x délka 200 Výška matrace maximálně 15 cm. Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní matrace). 2 celový systém. Individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů. Možnost vyjmutí a odpojení jedné cely v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace. Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta. Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu. Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR. Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě. Potah paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace, spodní strana se zpevněného materiálu s vyšší kluzností a odloností. Kompresor intuitivní s piktogramy funkcí a s dotykovým ovládáním. Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí. Automatické nastavení tlaku matrace s manuálním donastavením. Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut. Tlak alternující, maximální a statický, možnost připojení sedáku na kompresor. | 200 x 90 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Dodavatel předloží vzorek
4 | Noční stolek z lamina s jídelní deskou z HPL materiálu Korpus vyrobený z laminované dřevotřískové desky (18mm), lepený, ohranění ABS hranou o síle 2 mm. Otvor s plastovou záslepkou v zádech stolku, zásuvky vybaveny výsuvy se zajištěním proti úplnému vysunutí - nutno šuplíky opatřit nábytkovými dojezdy. Vrchní půda stolku s plastovým výliskem pro jednodušší ůdržbu. Uvnitř zásuvek plastová (ABS) vyjímatelná vložka (RAL 2002), velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku (rozteč 305 mm). Dvojitá kolečka s průměrem 50 mm, dvě brzditelná, ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku. Dekor stejný k lůžku | ks | 24 |  | 0 | 0 | 0