Příloha č. 5

# FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI SPLNĚNÍ PARAMETRŮ

DODÁVKA RTG PŘÍSTROJE S C RAMENEM PRO ON NÁCHOD a.s. NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Parametry C ramena:

Dobře ergonomicky vyřešený přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním. Jednoduchá manipulace, snadná přeprava i mezi podlažími pomocí výtahu, možnost odpojení monitorovacího vozíku od přístroje. Dobře vyvážené C rameno, které splňuje následující požadavky:

| Parametr: | Splnění parametru: |
| --- | --- |
| Horizontální pohyb min. 200 mm, |  |
| Boční vyklonění v rozsahu +/- 10°, |  |
| Motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 400 mm, |  |
| Možnost orbitálního otáčení v rozsahu min. 120°, |  |
| Možnost bočního naklápění v rozsahu min. +/- 180°, |  |
| Ohnisková vzdálenost cca. 950 mm, |  |
| Volný prostor mezi zesilovačem a RTG zářičem cca. 750 mm, |  |
| Hloubka C ramena min. 610 mm měřeno od vnitřní hrany C ramena ke středu rentgenky, |  |
| Vysokofrekvenční výkonný generátor min. 2,0 kW |  |
| min. 5 orgánově orientovanými charakteristikami skiaskopie a digitální radiografie, |  |
| Rentgenka s malým ohniskem (max. 0,6 mm) a vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování s ochranou proti přetížení, chlazení rentgenky, pevná, irisová clona pro získání velmi kvalitního obrazu, |  |
| Kontinuální a pulsní skiaskopie se škálou frekvencí 1 – 8 pulsů/sec, možnost digitální radiografie pro získání vyšší kvality obrazu, |  |
| Vstupní pole obrazového zesilovače cca 9“ a možností alespoň 1x zoom, |  |
| Kvalitní zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu a rozlišení 1024 x 1024, |  |
| CCD kamera s vysokým rozlišením s následným plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu kapacitou min. 10 000 obrázků v rozlišení min. 1024 x 1024/12 bitů na pevném disku, |  |
| Postprocesingové digitální zpracování obrazu, softwarové funkce (změna jasu a kontrastu, negace, otáčení obrazu, zvýraznění hran, lupa, anotace apod.), |  |
| Paměť posledního obrazu LIH s možností digitální rotace bez záření +/- 360°a zobrazení pohybu irisových clon na monitoru bez záření, |  |
| Dva neblikající speciální medicínské černobílé monitory o úhlopříčce min 18“ s vysokým kontrastem s možností zobrazení referenčního obrazu na pojízdném monitorovacím vozíku, |  |
| Alfanumerická klávesnice pro zadávání pacientských dat, |  |
| Přímé připojení do počítačové sítě PACS pro export a možnost dalšího zpracování obrázků ve formátu DICOM 3, |  |
| DAP metr zobrazení dávky dle zákona č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, |  |
| Uzemňovací kabel |  |

Datum: ……

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |
| --- | --- |