Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK Část C - resuscitační přístroje |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |

| Resuscitační přístroj pro automatickou srdeční masáž |  |
| --- | --- |
| Výrobce | [doplní dodavatel] |
| Typ | [doplní dodavatel] |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH | [doplní dodavatel] |
| Záruka za jakost (min. 24 měsíců) | [doplní dodavatel] |

- Bateriový pohon s výdrží jedné baterie min. 40 minut a možností rychlé výměny v přístroji

- 2 ks náhradní baterie s maximální dobou nabíjení kratší než 4 hodiny a výdrží min. 40 minut

- Napájecí kabel (měnič/adaptér) 230 V

- Napájecí kabel (měnič/adaptér) 12 V

- Možnost dobíjení baterií externí nabíječkou baterií (není součástí dodávky)

- Variabilita zdrojů energie pro pohon přístroje

- Indikátor stavu baterie na ovládacím panelu

- Možnost změny režimů frekvence srdeční masáže alespoň na nepřerušované komprese 100/min nebo 30:2 se zvukovou signalizací změny režimu

- Garantovaná spolehlivost frekvence kompresí alespoň 100 +/- 5 za minutu

- Funkce komprese a aktivní dekomprese hrudníku při srdeční masáži s přísavným zvonem a tlakovým polštářem omezujícím výskyt resuscitačních poranění

- 1 ks náhradní zvon/přísavka pro kompresi a dekompresi hrudníku

- Poměr komprese/dekomprese 50:50

- Garantovaná hloubka komprese 5 cm

- Možnost uživatelského přednastavení frekvence kompresí a hloubky kompresí

- Schopnost uložení dat o provedené resuscitaci v paměti přístroje a možnost další práce s uloženými daty, zejména schopnost bezdrátového exportu pacientských dat z nabízeného přístroje do softwarové databáze záznamů o provedených KPR na PC.

- Možnost natočení 12svodového EKG záznamu bez nutnosti sejmutí přístroje z hrudníku

- Možnost použití přístroje společně s použitím samolepících defibrilačních elektrod

- Možnost použití přístroje souběžně s umělou plicní ventilací pacienta

- Terapeutické funkce přístroje v souladu s aktuálně platným doporučením ERC pro KPR

- Možnost provádění srdeční masáže během transportu pacienta do zdravotnického zařízení v sanitním vozidle i vrtulníku LZS

- Možnost uchycení rukou pacienta k přístroji pro usnadnění jeho transportu za probíhající resuscitace, např. po schodišti nebo na nosítkách, sadou aretačních pásků

- Zadní opěrná deska pouze pod hrudník pacienta s možností rychlého vložení, uchycení a uvolnění od přístroje

- Možnost obsluhy přístroje jedním zdravotnickým pracovníkem

- Maximální rozměry celého balení přístroje pro uložení v sanitním vozidle nebo vrtulníku LZS 70x35x35 cm

- Maximální hmotnost přístroje do 8 kg včetně baterie

- Možnost dodání držáku přístroje pro umístění do sanitního vozidla (není součástí dodávky)

- Pevný ochranný obal s možností přenášení v rukách a na zádech

- Ochrana IP krytí proti vodě a prachu minimálně IP43

- Minimální rozsah provozní teploty 0 °C až +40 °C

- Minimální rozsah skladovací teploty -20 °C až +70 °C

- Doklad o splnění evropské normy EN 13718-1:2014 prokazující možnost používání přístroje v leteckých ambulancích

- Doklad o splnění evropské normy EN 1789:2007+A2:2014 prokazující možnost používání přístroje v pozemních ambulancích

- Doklad o splnění evropské normy EN 60601-1-2:2015 o elektromagnetickém rušení

- Doklad registrace zdravotnického prostředku v Registru zdravotnických prostředků ČR (SÚKL)

- Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice

- Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce