## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroje intenzivní péče o novorozence
Část 1: Lůžko resuscitační pro novorozence
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 80
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Novorozenecké vyhřívané resuscitační lůžko s integrovaným resuscitačním modulem.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Novorozenecké resuscitační lůžko výhřevné
Počet kusů: 1 (jeden), Porodnice
Vyhřívané novorozenecké lůžko s integrovanou resuscitační jednotkou, ovladatelnou z obou podélných stran lůžka (požadavek na integraci je stanoven nejen z praktických, ale i prostorových důvodů - nedostatek místa na ošetřovně novorozenců)
Umístění na mobilním stojanu se čtyřmi bržděnými kolečky
Výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu výšky ložné plochy od podlahy min. 85-105cm
Oboustranné pedály pro nastavení výšky lůžka
Minimálně mechanický náklon lůžka v rozsahu min. ±12° (Trendelenburg / Antitrendelenburg) s vizuální kontrolou náklonu (integrované vodováhy na obou podélných i jedné kratší straně lůžka)
Min. 1 zásuvka na příslušenství a spotřební materiál, otevíratelná ze dvou stran lůžka
Otočná polička na příslušenství, uživatelsky výškově posuvná bez nutnosti použití nářadí, nosnost min. 6kg
Držák na odsávací nádobu a nádoba na odsávání s filtrem jako součást dodávky
Integrované madlo pro snadnou manipulaci s lůžkem
Možnost rentgenování pacienta - integrovaný držák RTG kazety s přístupem alespoň z jedné strany lůžka
Integrované vyšetřovací světlo, dosažitelná intenzita osvětlení min. 2000 lx, ovládání integrované v lůžku
Horní panel se zabudovaným tepelným zářičem v korpusu lůžka, ergonomicky řešený tak, aby v žádném případě neomezoval ošetřující personál v péči o novorozence, tzn. aby nezasahoval zejména do prostoru hlavy zdravotníků, poskytujících resuscitaci novorozenci; tepelný výkon zářiče musí zajistit rovnoměrnou distribuci tepla po celé ložné ploše lůžka
Všechny bočnice sklopitelné o 180°
Barevná ovládací obrazovka, integrovaná v přístroji, pro snadnější ovládání z obou stran lůžka (centrálně umístěná)
Integrovaný SpO2 modul Masimo® s rozsahem měření min. 30 - 100 % včetně plethysmografické křivky, tepové frekvence a trendů pro možnost zpětné kontroly
Integrovaná funkce monitoringu EKG a srdeční frekvence pomocí hrudních svodů, EKG křivka viditelná na obrazovce lůžka, akustická kontrola tónu tepové frekvence z EKG
Zobrazení doby spuštění EKG monitoringu (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 8 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Integrovaná váha pro vážení novorozence v rozmezí min. 500 - 7000g
Min. dva stupně akustické a optické signalizace alarmů (nízké i vysoké pacientské alarmy) s potlačením alarmů při zahřívací fázi lůžka
Bezdotykové tišení alarmů pro eliminaci možnosti přenosu infekce na novorozence
Integrovaná časomíra na displeji s upozorněním obsluhy na nutnost stanovení Apgar skóre
Zapnutí integrované časomíry pro stanovení Apgar skóre automaticky s přijetím novorozence na lůžko (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 8 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Regulace teploty manuální i automatická
Provozní režim, řízený teplotou novorozence dle kožního senzoru s krokem max. ±0,5°C, aktivace alarmu při rozdílu mezi nastavenou a kožní teplotou novorozence větším než ±0,5°C
Zobrazení aktuálních / nastavených hodnot a trendů při alarmových situacích na ovládací barevné obrazovce
Zobrazení nápovědy při alarmových situacích na ovládací barevné obrazovce (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 8 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Automatický test při zapnutí přístroje i během provozu
Integrovaný resuscitační modul, zahrnující T-kus, směšovač medicinálního vzduchu a kyslíku, manometry a průtokoměry, odsávací jednotku, s minimálními parametry: - možnost přednastavení režimu resuscitace, aktivace stiskem jednoho tlačítka - plynulé nastavení FiO2 v rozsahu min. 21 - 100%, nastavení průtoku v rozsahu min. 0 - 15 l/min plynule, nastavení PIP do min. 45cm H2O s bezpečnostní pojistkou na 30cm H20 - sekundární výstup ze směšovače plynů s nezávislou regulací průtoku pro možnost resuscitace dvojčat - integrovaná odsávačka s plynulým nastavením intenzity podtlaku, provozní rozsah min. 0 - 150 mmHg - připojení medicinálního vzduchu a kyslíku ze stávajícícho centrálního rozvodu medicinálních plynů, vč. hadicového systému a rychlospojek (standard MZ Liberec)
Stejné ovládání všech otočných regulačních prvků integrovaného resuscitačního modulu (zvyšování FiO2, průtok plynů, PIP a intenzity odsávání) po směru hodinových ručiček pro minimalizaci rizika chybovosti obslužného personálu, vzestupná číselná řada měřených hodnot po směru hodinových ručiček u všech manometrů pro minimalizaci rizika chybovosti obslužného personálu (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 8 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Napájení ze sítě 230V / 50Hz a v případě výpadku sítě z integrovaného záložního zdroje napětí (UPS)
Záložní napájení z integrovaného záložního zdroje napětí (UPS) musí umožnit po dobu min. 10 minut zachování všech funkcí přístroje (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 8 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA5 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Příslušenství
Základní sada kabeláže, hadicového systému a spotřebního materiálu, nutná pro okamžité zahájení plnohodnotného provozu
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech porodnice, místnost č. CH.3.13.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ….........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení