## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroje intenzivní péče o novorozence
Část 2: Lůžko vyhřívané novorozenecké s fototerapií
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 80
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Lůžko pro novorozence s výhřevem a fototerapií.
Technická specifikace
Vyhřívané lůžko pro novorozence
Počet kusů: 1 (jeden), Porodnice
Pojízdné provedení na mobilním stojanu se 4 pojezdovými kolečky, z toho min. 2 bržděnými
Ovládání dotykovou nebo tlačítkovou klávesnicí nebo dotykovou obrazovkou
Vrchní výhřevný modul s topnými tělesy a zabudovaným osvětlením ložné plochy
Výkonná LED fototerapie s modrým světlem, vlnová délka v rozsahu terapeutického okna min. 450 - 460 nm, intenzita záření v úrovni aplikace na pacienta min. 45µW/cm2/nm
LED fototerapie pevně zabudovaná ve vrchním výhřevném modulu (tento požadavek je stanoven s cílem co nejvíce snížit prostorovou náročnost přístroje s ohledem na pohyb obsluhujícího personálu v omezeném prostoru) (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 7,5 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Hydraulicky nebo elektricky polohovatelné lůžko o rozměrech matrace min. 480x680mm, rozsahem náklonu min. ±12° a odklopnými nebo odnímatelnými plastovými bočnicemi
Sada polic: min. 3 ks polohovatelné a upevněné na stojanu, min. 1 ks pevná police nebo zásuvka pod ložným prostorem
Polohovatelný držák infuzních roztoků
Modul elektronické regulace teploty s manuálním i automatickým režimem a autodiagnostikou
Min. 2 teplotní senzory pro pacienta
Bezpečnostní zvukové a světelné alarmy
Elektroinstalace pro připojení dalších přístrojů
Napájení ze sítě 230V / 50Hz
Příslušenství
Vyhřívaná pacientská matrace (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 7,5 bodů dle vzorce uvedeného v bodě 14. Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14. Zadávací dokumentace.) |  |  | 50%
Proudová odsávačka s možností regulace podtlaku
Upínací lištový systém pro příslušenství
Základní sada spotřebního materiálu vč. kabeláže pro okamžité zahájení plnohodnotného provozu
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie, medicinální plyny)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech porodnického lůžkového oddělení, místnost č. H.3.25.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ….........................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení