## Technické podmínky
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Výpůjčka analyzátoru a dodávka diagnostik pro zajištění vyšetření moče chemicky a morfologicky
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Hodnotící kritérium č. 2 - Plnění technických podmínek, funkčních vlastností, servisní a aplikační podpora - váha 50 %
č. | Požadavek / parametr | Hodnota požadavku (počet bodů) za 1 laboratoř |  |  | Plnění požadavku (ANO/NE) - Jičín | Plnění požadavku (ANO/NE) - Nový Bydžov | Plnění požadavku, specifikace průkazu plnění - odkaz na manuál (konkrétní stránka), prohlášení, certifikát, příbalový leták apod. | Maximální počet bodů dosažený oběma laboratořemi | Počet bodů stanovený uchazečem | Počet bodů získaný uchazečem - hodnocení zadavatele
Předmět zakázky - obecné požadavky
1 | Po dobu platnosti smlouvy zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění vyšetření moče chemicky a morfologicky a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené smlouvy | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | uchazeč doloží řádně vyplněnými listy této přílohy a podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
2 | Bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů včetně veškerého příslušenství k zajištění provádění vyšetření moče chemicky a morfologicky | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | uchazeč doloží řádně vyplněnými listy této přílohy a podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
Požadavky na analytické systémy
3 | Modulární integrovaný analytický systém pro vyšetření moče chemicky testačními proužky a morfologie močového sedimentu |  |  | požadovaný počet | 1 | 1 | uchazeč uvede pro jednotlivá pracoviště nabízené analytické systémy
|  | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
4 | Činnosti jednotlivých modulů jsou nezávislé (při poruše jednoho z modulů zůstává druhý modul nadále funkční) | ANO | → | 10 |  |  |  | 20
|  | NE | → | 0
5 | Typ vyšetřovaného vzorku - moč | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | uveďte, zda je možné zpracování i jiných tělních tekutin (př. punktát, likvor)
|  | NE | → | nepřípustné
6 | Současné zpracování různých druhů močových zkumavek, s různými tvary dna zkumavky (např. Sarstedt, Dispolab, BD Vacutainer, Greiner Vacuette) | ANO | → | 10 |  |  | specifikujte požadavky na užívané zkumavky | 20
|  | NE | → | 0
7 | Analytický systém pro chemické vyšetření moče - měřící princip - reflexní fotometrie (testační proužky), případně refraktometrie a další principy měření | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikujte princip měření pro požadované parametry
|  | NE | → | nepřípustné
8 | Minimální vyšetřované parametry: erytrocyty (hemoglobin), leukocyty, dusitany, bílkoviny, glukóza, ketolátky, bilirubin, urobilinogen, pH, specifická hmotnost, barva, zákal | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
9 | Zajištění potlačení interference kyseliny askorbové, případně její hodnocení prostřednictvím testačního proužku | ANO | → | 2 |  |  | specifikujte způsob plnění požadavku | 4
|  | NE | → | 0
10 | Analytický systém pro morfologické vyšetření moče - měřící princip - Automatizované kvantitativní hodnocení morfologie nativní moče s možností zobrazení jednotlivých hodnocených elementů | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikujte princip měření a SW hodnocení
|  | NE | → | nepřípustné
11 | Automaticky vyhodnocované kategorie - erytrocyty, leukocyty, dlaždicové epitelie, jiné než dlaždicové epitelie, hyalinní válce, jiné než hyalinní válce, bakterie, kvasinky, hlen, spermie, krystaly | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
12 | Možnost bližší specifikace elementů (např. krystaly, plísně) | ANO | → | 5 |  |  |  | 10
|  | NE | → | 0
13 | Možnost reklasifikace elementů obsluhou | ANO | → | 10 |  |  |  | 20
|  | NE | → | 0
14 | Následný způsob hodnocení analyzátorem automaticky nevyhodnotitelných vzorků (např. vzorků s velmi vysokým počtem elementů) | lze provést prostřednictvím analytického systému, např. při jiném nastavení, v jiném modu | → | 5 |  |  | specifikujte způsob plnění požadavku | 10
|  | nelze provést prostřednictvím analytického systému | → | 0
15 | Možnost kvantifikace bakterií, případně jejich následné semikvantitativní hodnocení | ANO | → | 5 |  |  | specifikujte způsob plnění požadavku | 10
|  | NE | → | 0
16 | Kapacita systému při samotné analýze testačními proužky (90% vzorků je vyšeřováno v dopoledních hodinách) | do 150 vzorků/hodinu pro Jičín do 70 vzorků/hodinu pro Nový Bydžov | → | 0 |  |  | uveďte dle specifikace systému | 4
|  | 150 a více vzorků/hodinu pro Jičín 70 a více vzorků/hodinu pro Nový Bydžov | → | 2
17 | Kapacita systému při samotném morfologickém vyšetření (90% vzorků je vyšetřováno v dopoledních hodinách) | do 80 vzorků/hodinu pro Jičín do 40 vzorků/hodinu pro Nový Bydžov | → | 0 |  |  | uveďte dle specifikace systému | 4
|  | 80 a více vzorků/hodinu pro Jičín 40 a více vzorků/hodinu pro Nový Bydžov | → | 2
18 | Vkládání vzorků - kapacita vstupního a výstupního podavače - alespoň 3 stojánky | méně než 30 vzorků | → | 0 |  |  | uveďte dle specifikace systému | 4
|  | 30 a více vzorků | → | 2
19 | Maximální doba do zahájení analýzy urgentního vzorku (STATIM), např. při naplnění podavače dvěma plnými stojánky rutinních vzorků | do 5 minut | → | 3 |  |  | specifikujte podmínky splnění uvedeného požadavku (např. STATIM pozice, předřazení stojánku) | 6
|  | 5 a více minut | → | 0
20 | Minimální požadovaný objem vzorku při standardním způsobu měření pro vyšetření moče chemicky i morfologicky | 3,0 ml a méně | → | 10 |  |  | uveďte minimální objemy vzorku pro samostatné vyšetření moče chemicky a pro kompletní vyšetření moče chemicky i morfologicky | 20
|  | více než 3,0 ml | → | 0
21 | Minimální požadovaný objem vzorku při alternativním způsobu zpracování (např. užitím specifických mikrozkumavek, v upraveném modu analyzátoru) pro vyšetření moče chemicky i morfologicky | 1,5 ml a méně | → | 5 |  |  | specifikujte způsob měření vzorků o objemu 1,5 ml a méně | 10
|  | více než 1,5 ml | → | 0
22 | Automatické promíchání vzorku před pipetováním | ANO | → | 5 |  |  |  | 10
|  | NE | → | 0
23 | Identifikace reagencií specifickým kódem (čarovým kódem, QR, RFID apod.) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
24 | Evidence použitých šarží reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, ostatních provozních roztoků a spotřebního materiálu, průběh jejich spotřeby (odhad zbývajícího množství), expirace | ANO | → | 2 |  |  |  | 4
|  | NE | → | 0
25 | Vyloučení manuálních operací obsluhy bez možnosti následné automatické kontroly systému (možnost odhalení případného pochybení obsluhy před zahájením provádění analýz), např. nemožnost provedení vyšetření testačním proužkem při otevřeném krytu analyzátoru a s možností chybného vyhodnocení při osvícení reakčních zón okolním světlem | zásahy obsluhy, které mohou mít vliv na výsledky vyšetření (viz příklad), nelze provést | → | 5 |  |  | specifikujte způsob plnění požadavku | 10
|  | zásahy obsluhy, které mohou mít vliv na výsledky vyšetření (viz příklad), lze provést, ale výsledek je jednoznačně identifikován chybovou hláškou | → | 2
|  | analyzátor nemá ochranný systém pro manuální zásahy obsluhy do systému | → | 0
26 | Garance minimalizace kontaminace vzorků | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | specifikujte způsob plnění požadavku
|  | NE | → | nepřípustné
27 | Upozornění na potřebu provedení kalibrace (pokud systém kalibrace vyžaduje) | ANO (také, pokud systém kalibrace obsluhou nevyžaduje) | → | 2 |  |  | specifikujte požadavky na kalibrace analytického sysému prováděné obsluhou | 4
|  | NE | → | 0
28 | Upozornění na potřebu provedení předepsané údržby | ANO | → | 2 |  |  |  | 4
|  | NE | → | 0
29 | Minimální délka denní údržby analytického systému | do 10 minut | → | 5 |  |  |  | 10
|  | více než 10 minut | → | 0
Požadavky na diagnostika, kontrolu kvality, návaznost
30 | Všechna nabízená diagnostika a analytické systémy jsou validovány pro použití v humánní medicíně a jsou bez dodatečných úprav, plně použitelné v klinické praxi | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
31 | Všechna nabízená diagnostika splňují národní požadavky pro IVD (Zákon č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v aktuálním znění), jsou adekvátně označena. | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
32 | Součástí dodávky jsou kompletní podklady (jak v elektronické, tak v písemné podobě) pro zpracování dokumentovaných postupů požadovancýh normou ČSN EN ISO 15189 a metodickými pokyny NASKL (např. SOPT a SOPV) v platném znění a to v českém jazyce | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
33 | Součástí dodávky jsou bezpečnostní listy nabízených diagnostik a všech chemických látek požadovaných pro provoz nabízených analytických systémů (zpracované dle platné legislativy), pravidla pro likvidaci obalů a nádob od diagnostik a souhrn skladovacích podmínek pro diagnostika (možno jak v elektronické, tak v písemné podobě) v českém jazyce | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
34 | Zdravotnické prostředky (analytický systém, reagencie, kalibrační příp. i kontrolní materiál, další spotřební materiál) jsou zajištěny přímo od výrobce nebo jím pověřeného dodavatele - uchazeč musí zajistit okamžitou dostupnost bezpečnostních a technických sdělení výrobců ZP a diagnostik na jednotlivá pracoviště zadavatele tak, aby nemohlo dojít k nebezpeční z prodlení a ohrožení zdraví pracovníků zadavatele či pacientů | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
35 | V rámci nabídky započteny kalibrační materiály a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené frekvenci provádění kalibrací přístroje dle specifikace výrobce | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
36 | V rámci nabídky započteny kontrolní materiály a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz a stanovené očekávané frekvenci kontrol; preferovány (ne však jediné možné) jsou nezávislé kontrolní materiály | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
37 | Pro minimální zásahy obsluhy (minimalizaci chyb lidského faktoru) jsou nabízené produkty dodávané ve stavu připraveném k přímému použití (ready to use): | ANO | → | 2 |  |  |  | 4
|  | NE | → | 0
38 | Nabízené kontrolní materiály mají shodnou matrici jako vyšetřované biologické vzorky | ANO | → | 5 |  |  |  | 10
|  | NE | → | 0
39 | Možnost identifikace kontrolního materiálu analytickým systémem prostřednictvím čarového kódu | ANO | → | 2 |  |  |  | 4
|  | NE | → | 0
40 | Možnost měření zcela nezávislých kontrolních materiálů analytickým systémem (včetně přenosu dat do LIS - modulu pro QC) | ANO | → | 2 |  |  |  | 4
|  | NE | → | 0
41 | Výrobce nabízených ZP (analytických systémů, diagnostik) je standardně hodnocen v rámci EHK | ANO | → | 2 |  |  | laboratořemi jsou využívány služby následujících poskytovatelů EHK - SEKK, RfB, UKNEQAS, Labquality | 4
|  | NE | → | 0
Software, analýza dat
42 | Součástí dodávky je kompletní HW a SW vybavení pro provoz analytických systémů s licencí platnou minimálně po dobu platnosti smlouvy včetně bezplatného update/upgrade předepsaného výrobcem po celou dobu životnosti zdravotnického prostředku | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
43 | Součástí dodávky ZP je propojení nainstalovaných analyzátorů s plnou obousměrnou komunikací (tj. respektování požadavku z LIS na vyšetření moče chemicky nebo moče chemicky i morfologicky) do laboratorního informačního systému (LIS) FONS OpenLIMS od fy Stapro Pardubice, který zadavatel vlastní, na náklady uchazeče. Uchazeč musí jako součást dodávky analyzátorů, dodat též všechny potřebné licencované propojovací a komunikační moduly. Komunikaci analytických systémů s LIS lze realizovat různými způsoby - přímo nebo prostřednictvím nadstavbového SW (middleware). | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
44 | Součástí dodávky je veškeré příslušenství integrovaných analytických systémů nezbytné pro správnou a plnou funkci zařízení a to včetně adekvátní zálohy výstupů ze ZP v elektronické i tištené podobě (výsledky, kontrola kvality, kalibrace) | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
45 | Kapacita paměti | dostupnost snímků morfologie moči po dobu 2 měsíce a déle | → | 2 |  |  | uveďte kapacitu paměti (maximální počet vzorků) včetně vyjádření k možnosti ovlivnění rychlosti analytického systému při naplněné kapacitě paměti | 4
|  | dostupnost snímků morfologie moči po dobu kratší než 2 měsíce | → | 0
46 | Automatická validace výsledků s možností uživatelského přizpůsobení - dle výsledků chemického či morfologického vyšetření | ANO | → | 5 |  |  |  | 10
|  | NE | → | 0
47 | Podíl vzorků vyžadujících před validací výsledku manuální reklasifikaci obsluhou ("personální zátěž") - cca 30 % vzorků tvoří pacienti v akutním stavu, pacienti nefrologických či dalších specializovaných ambulancí | do 20 % vzorků | → | 35 |  |  | plnění požadavku bude ověřováno dotazem u stávajícíh uživatelů nabízených technologií !!! | 70
|  | více než 20 % méně než 50 % vzorků | → | 20
|  | více než 50 %, méně než 70 % vzorků | → | 10
|  | 70 % vzorků a více | → | 0
48 | Možnost exportu morfologických snímků na externí datové médium | ANO | → | 5 |  |  |  | 10
|  | NE | → | 0
49 | Analytické systémy je možné obsluhovat pomocí jednoho software | ANO | → | 10 |  |  |  | 20
|  | NE | → | 0
50 | Tištěné výstupy primárních záznamů z analyzátoru je možné realizovat prostřednictvím síťové tiskárny (pro zvýšení efektivity a snížení nákladů na provoz tiskáren) | ANO | → | 2 |  |  |  | 4
|  | NE | → | 0
51 | Analytické systémy umožňují "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze servisního střediska dodavatele (kontinuální vzdálená správa analytického systému s proaktivním monitoringem abnormálního chování systému a s možností přístupu servisního technika do konfigurace ovládacího SW systému na dálku přes vzdálenou plochu umožňující rovněž online analýzu dat i logů pro identifikaci závady systému) | ANO | → | 10 |  |  |  | 20
|  | NE | → | 0
52 | Analyzátory umožňují "vzdálenou správu" - servisní podpora, kontrola stavu a funkčnosti analyzátoru ze spravující laboratoře | ANO | → | 10 |  |  |  | 20
|  | NE | → | 0
53 | Řídící software v českém jazyce včetně chybových a varovných hlášení | ANO | → | 2 |  |  |  | 4
|  | NE | → | 0
54 | Identifikace chyb a poruch analytického systému s návrhem postupu jejich řešení, možnost elektronické archivace chybových hlášení | ANO | → | 5 |  |  |  | 10
|  | NE | → | 0
55 | Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) | ANO | → | 5 |  |  |  | 10
|  | NE | → | 0
Instalační práce a služby, příslušenství
56 | Nabízené ZP je možné instalovat ve stávajících prostorových podmínkách laboratoří bez nutnosti stavebních úprav | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
57 | Montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
58 | Součástí dodávky je i průběžné bezplatné předávání všech, pro správný a bezpečný provoz vypůjčených ZP, vyžadovaných dokladů (tedy např. protokolů o provedení PBTK včetně kontroly elektrické bezpečnosti, servisních protokolů) v průběhu celé výpůjčky, s jednoznačným vyjádřením o ověření funkčnosti a provozuschopnosti ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
59 | Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě), příslušné certifikáty nebo atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona o ZP a souvisejících prováděcích předpisů např. osvědčení o odborné způsobilosti servisních techniků (jmenovitě, min. 2) | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
60 | Pro všechny vypůjčené ZP dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
61 | Možnost ověření funkčnosti analytického systému uživatelem (tzv. zkušební provoz) v délce až 30 kalendářních dnů - souběžný provoz původních a nově instalovaných technologií po nezbytně nutnou dobu porovnání a verifikace nových analytických systémů, kompletní zaškolení obsluhy | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
62 | Dodání veškerých podpůrných technologií a vybavení, reagencií, které jsou potřeba pro uvedení nabízených zařízení do provozu a pro jejich bezvadný, trvalý, bezpečný a správný provoz (za podpůrné vybavení jsou považovány i pracovní stoly vhodné pro umístění analyzátorů); obecně lze konstatovat, že bude dodán mechanicky stabilní funkční komplet analyzátoru, který se u zadavatele napojí na přívody energií, na datovou síť a případně na odpady | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
63 | Přesná specifikace podmínek nutných pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu vypůjčených ZP a doložení reálného návrhu na jejich splnění pro každé z pracovišť zadavatele (přípustná teplota, případně vlhkost v místnosti, napojení na odtah, na rozvod vody, na odpad, apod.) - nelze, bez souhlasu zadavatele, navrhovat stavební úpravy, přesouvat ZP do prostor mimo stávající místní umístění (nebo požadovat dodatečnou instalaci vzduchotechnické jednotky). Pokud uchazeč v předložené nabídce tyto podmínky nespecifikuje a budou pro zajištění provozu vypůjčených ZP nezbytné, potom naplnění těchto podmínek v konkrétních laboratořích musí uchazeč provést zcela ve své režii a na svůj náklad. | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
64 | Definování postupu pro případ nefunkčnosti nebo havárie ZP, tento postup je součástí zaškolování obsluhujícího personálu | ANO | → | minimální požadavek VZ
|  | NE | → | nepřípustné
65 | V rámci dodávky ZP bude provedeno bezplatné zaškolení všech stávajících pracovníků obsluhujících daný ZP v uživatelském rozsahu. Dále požadujeme pro některé pracovníky zaškolení v takovém rozsahu, aby měli od školitelů uchazeče dostatek informací pro provádění dalších školení v uživatelském rozsahu (to znamená, aby byl zadavatel schopen postupovat v souladu s ust. §61 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a to v následujícím rozsahu: | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
laboratoř Jičín - 3 pracovníci
laboratoř Nový Bydžov - 2 pracovníci
|  | NE | → | nepřípustné
66 | Instalace ZP musí být uskutečněna v těsné spolupráci s pověřujícími zadavateli tak, aby byl provoz laboratoří narušen jen minimálně (přechodně bude na některých pracovištích nutný souběžný provoz stávající a nové techniky). Většina činností spočívajících v dodávce a instalaci, zaškolení by měla být směrována mimo výkonové špičky laboratoří. Za výkonovou špičku zadavatel považuje dobu 8:00 - 11:00 hod v pracovní dny. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
67 | Likvidace veškerých obalů a odpadu vzniklého při dodávce a instalaci ZP | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
68 | Pokud při činnostech uchazeče směřujících ke splnění zakázky dojde k narušení povrchů (např. podlahy, stěny, výmalby), je povinností uchazeče provést jejich opravy zcela ve své režii a na svůj náklad. Všechny tyto úpravy musí být uchazečem dotaženy do finální podoby, a to minimálně v kvalitě, ve které se nalézaly před poškozením. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
69 | Vzhledem ke stávajícím stavebním dispozicím jednotlivých laboratoří musí být součástí dodávky záložní zdroj elektrické energie (UPS) takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení právě probíhajících analýz, a to včetně uložení výsledků. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
Servisní a aplikační podpora
70 | Bezplatné zajištění servisu a oprav nabízených ZP včetně dodávky všech potřebných náhradních dílů zdarma | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
71 | Pro nabízené ZP bezplatné zajištění předepsaných periodických bezpečnostně technických kontrol včetně kontroly elektrické bezpečnosti, pravidelných preventivních servisních prohlídek minimálně dle pokynů výrobce a aktuální legislativy (včetně potřebných náhradních dílů k provedení těchto prohlídek); systém preventivních prohlídek je dodavatelem navržen s ohledem na minimalizaci potřeby servisních zásahů a neplánovaných havarijních omezení provozu analytických systémů | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
72 | Minimálně 1x za 24 měsíců provedení SW a HW upgrade na nejnovější komerčně uvolněné verze/technologie výrobce pro daný analyzátor, případně častěji, pokud to vyžaduje provozuschopnost ZP. Uchazeč na své náklady zabezpečí ověření jejich funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek, testů, revizí, nastavení, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení obsluhujícího personálu, včetně vystavení příslušných protokolů; dodavatel je povinen informovat zadavatele o všech novějších komerčně uvolněných verzích/technologiích výrobce pro daný analytický systém a po souhlasu s požadavkem uživatele je nainstalovat | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
73 | Stáří nabízených analytických systémů - zadavatel s ohledem na technický vývoj v dané oblasti a častější poruchovost starších přístrojů požaduje výpůjčku nových ZP | dodávka analytických systémů s rokem výroby 2022 | → | 20 |  |  | uveďte rok výroby nabízených analytických systémů s označením "nový" nebo "již užívaný" | 40
|  | dodávka analytických systémů s rokem výroby 2021 a mladší | → | minimální požadavek VZ
|  | dodávka analytických systémů s rokem výroby 2020 a starší | → | nepřípustné
74 | 24 hodinový nepřetržitý servis (včetně víkendů a státních svátků), bezplatná 24 hodinová "hot linka" | ANO | → | 5 |  |  | specifikujte způsob servisního zajištění - konkrétní časová specifikace dostupnosti servisu (časová dostupnost technika, operátora, záznamníku pro hlášení poruch), uvedení kontaktních informací pro servis | 10
|  | NE | → | 0
75 | Lhůta pro odstranení vad činí 1 pracovní den od nahlášení závady. Pokud bude závada nahlášena po 13té hodině a odstaněna do 9té hodiny, potom se den nahlášení závady a den odstranění závady do této lhůty nezapočítává. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
76 | Dodávky reagencií a veškerého spotřebního materiálu do 10 kalendářních dnů, nejpozději do 11:00 hodin, od okamžiku objednání konkrétních reagencií a spotřebního materiálu. V případě požadavku na urgentní dodávku zajistit dodání do 3 pracovních dnů od objednání ze strany laboratoře. | ANO | → | minimální požadavek VZ |  |  | závazek k plnění požadavku uchazeč doloží podepsanou smlouvou
|  | NE | → | nepřípustné
Celkem | [7 empty] | 442 | 0 | 0
Poznámka: Tento dokument bude přílohou č. 2 Smlouvy o výpůjčce.
V ......................... dne: |  | V ……………….. dne:
............................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)