Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE – II. ETAPA - část B - Transportní ventilátor pro vozidlo rychlé zdravotnické pomoci |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |

| Transportní ventilátor pro vozidlo rychlé zdravotnické pomoci |  |
| --- | --- |
| Výrobce | [doplní dodavatel] |
| Typ | [doplní dodavatel] |
| Cena za 1 ks v Kč bez DPH | [doplní dodavatel] |
| Záruka za jakost (min. 24 měsíců) | [doplní dodavatel] |

- Transportní ventilátor s příslušenstvím pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro plně řízenou a asistovanou ventilaci

- Hmotnost přístroje do 6 kg včetně nosného systému, baterie a tašky

- Nastavitelné ventilační režimy: minimálně VC-CMV, VC-AC, SPN-CPAP, VC-SIMV

- Možnost neinvazivní ventilace přes masku v režimu CPAP s tlakovou podporou

- Možnost jednoduchého nastavení režimu pro kardiopulmonální resuscitaci

- Možnost plynulého nastavení dechového objemu od hodnoty 100 ml (pro děti)

- Možnost nastavení inspirační frakce kyslíku minimálně na dvou úrovních odpovídajících přibližně 40% kyslíku a 100% kyslíku

- Integrovaný PEEP s možností plynulého nastavení od 0 do 20 cm H2O

- Možnost nastavení tlakové podpory (PS) od 0 do 35 cm H2O vůči PEEP

- Nastavitelný poměr inspiria a expriria (I:E) od 1:4 po 4:1

- Kompletní příslušenství nutné k provozu přístroje: ventilační okruh pro opakované použití, tlakové hadice pro připojení ke zdroji O2 apod.

- Příslušenství pro neinvazivní ventilaci s každým dodaným přístrojem: 2 ks maska ClassicStar velikosti L a 2 ks maska ClassicStar velikosti M

- Vysoká spolehlivost přístroje a odolnost vůči vnějším negativním vlivům (náraz, vibrace, provozní teploty v rozmezí od -20 do +50 stupňů Celsia apod.)

- Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky pro snadnou údržbu a čištění přístroje

- Barevná obrazovka s velikostí minimálně 10 cm pro zobrazení ventilačních parametrů s přepínáním orientace obrazovky o 180 stupňů podle polohy přístroje

- Zvukový a optický alarm signalizující minimálně nízký tlak přívodu kyslíku, nízký a vysoký tlak v dýchacích cestách, rozpojení okruhu ventilátoru

- Integrovaný nosný systém pro tlakovou nádobu s kyslíkem o objemu 2 l s možností zavěšení na lůžko pacienta

- Dva vstupy pro připojení zdroje O2 s funkcí automatického bypassu tlakové nádoby po připojení ventilátoru na centrální rozvod O2 v sanitním vozidle

- Integrované madlo na těle přístroje pro snadné přenášení přístroje s možností zavěšení ventilátoru na lůžko nebo transportní nosítka během transportu

- Brašna nebo taška na nezbytné příslušenství používané k provozu přístroje

- Držák přístroje (1 kus pro každý dodaný přístroj) pro instalaci do vozidla zdravotnické záchranné služby s platnou certifikací nebo homologací pro daný účel použití a s dobíjecím systémem pro nabíjení baterií 12-28 V

- Nabíječka vyměnitelných a dobíjecích baterií

- Doklad o splnění evropské normy EN 1789:2007+A1:2010 + A2 2014 pro přístroje používané v provozu zdravotnické záchranné služby

- Doklad o schválení přístroje pro provoz v České republice

- Návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce