Příloha č. 3 ZD (příloha č. 3 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | SOL Trutnov / místo plnění: Rehabilitační ústav Hostinné |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Procházkova 818, Trutnov, 54101/ Husitská 352, Hostinné, 54371 |
| zastoupený: | Ing. Janou Totkovou, MBA |
| IČO: | 00195201 |
| název VZ: | 163 lůžek pro zdravotní péči s příslušenstvím pro RÚ Hostinné |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev. č. ve VVZ |  |
| ev. č. VZ u zadavatele: |  |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků:

- 163 ks lůžek pro zdravotní péči s příslušenstvím

- 163 ks pasivních matrací pro lůžka pro zdravotní péči

- 163 ks pacientských stolečků

Lůžka pro zdravotní péči s příslušenstvím budou používána na odděleních rehabilitační péče. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž – uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 89/2021., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2021 Sb.“) a dále poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání minimálně 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.

- Specifikace předmětu plnění, resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména: se zákonem č.

- 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| Výrobce / značka |  | ………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / model |  | ………………….. |  |  |
| I. | II. | III. | IV. | V. |
|  | Parametr | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 1. | 163 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných lůžek pro zdravotní péči. | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52. | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD). | ano - ne | ……. | …………… |
| 4. | Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost. | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg. | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-80 cm pro bezpečnou péči o rizikového pacienta, velmi snadnou mobilizaci pacienta, bezpečnou práci personálu | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x85 cm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů. | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Ložná plocha s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta. | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Integrované prodloužení lůžka min. o 30 cm ovládání z čela lůžka vč. integrované podpory pro matraci. | ano - ne | ………°. | …………… |
| 10. | Náklon do TR/ATR polohy minimálně +/-12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, plné posazení a mobilizaci pacienta, možný i v případě prodloužení ložné plochy. | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Snadno dostupné oboustranně mechanické spuštění zádového dílu pro rychlé zahájení kardiopulmonální resuscitace. | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Odnímatelná čela z lehkého kovu (hliník nebo jeho slitina), (výběr z několika dřevo dekorů před podpisem smlouvy – shodný design s pacientskými stolky). | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Dělené postranice z lehkého kovu (hliník nebo jeho slitina), aretované minimálně ve 4 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, koncipovaná bez sloupků bránících pohodlné mobilizaci, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, bezpečné a ergonomické ovládání – nahoře (na nebo nad úrovní ložné plochy). | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně polohy: resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha). | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Podsvícený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka. | ano - ne | ……… | …………… |
| 16. | Kolečka s centrálním ovládáním brzd s ovládacími pákami ve všech čtyřech rozích, průměr min. 150 mm. Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka – alarm nezabrzděného lůžka či automatická brzda. | ano - ne | ……… | …………… |
| 17. | Systém automatické ochrany všech motorů před přetížením. | ano - ne | ……… | …………… |
| 18. | Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti. | ano - ne | …… | …………… |
| 19. | Výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač. | ano - ne | ……… | …………… |
| 20. | Ochranná kolečka v rozích lůžka. | ano - ne | ……… | …………… |
| 21. | Bezpečnostní noční podsvícení lůžka s možností vypnutí. | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | Svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel. | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | 41 ks lůžek doplněno o postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství. | ano - ne | ………. | …………… |
| 24. | 4 ks lůžek doplněno o postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství + monitorovací systém pro signalizaci opuštění lůžka nebo pozdního návratu. | ano - ne | ………. | …………… |

| Výrobce / značka |  | ………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / model |  | ………………….. |  |  |
| I. | II. | III. | IV. | V. |
|  | Parametr | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 25. | 163 ks, nová, nepoužitá, nerepasovaná hrazda napřimovací pro pohyblivá čela, max. zatížení 75 kg, samonavíjecí rukojeť – plastová k zavěšení na hrazdu lůžka, výškově nastavitelná pomocí samonavíjecího mechanismu. | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | 163 ks, držák berlí. | ano - ne | ………. | …………… |

| Výrobce / značka |  | ………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / model |  | ………………….. |  |  |
| I. | II. | III. | IV. | V. |
|  | Parametr | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 27. | 163 ks matrací. Jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě min. 40 kg/m3, odpor proti stlačení max. 4,0 kPa/m2, na povrchu vrstva min. 5 cm z pěny o hustotě min 50 kg/m3, odpor proti stlačení max. 3,6, kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci. Všechny pěny se sníženou hořlavostí (/CRIB5) | ano - ne | ………. | …………… |
| 28. | Potah snadno snímatelný – tj. zip z všech čtyř stran (360˚) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně svařované či lepené | ano – ne | ………. | …………… |
| 29. | Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 7) | ano – ne | ………. | …………… |
| 30. | Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci | ano – ne | ………. | …………… |
| 31. | Nosnost min. 200 kg | ano – ne | ………. | …………… |
| 32. | Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm | ano – ne | ………. | …………… |
| 33. | 10 ks dílů prodloužení matrace o rozměrech dle prodloužitelnosti lůžka – standardní prodloužení s PU pěnou a voděodolným paroproupustným potahem se zipem. | ano - ne | ………. | …………… |

| Výrobce / značka |  | ………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ / model |  | ………………….. |  |  |
| I. | II. | III. | IV. | V. |
|  | Parametr | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| 34. | 163 ks stolků. Korpus stolku: vyrobený z HPL (high pressure laminate) – laminované dřevotřískové desky s posformingovou úpravou (dekor – shodný design s lůžky). | ano - ne | ………. | …………… |
| 35. | Vrchní deska – ve stejném dekoru jako korpus stolku. | ano – ne | ………. | …………… |
| 36. | V horní části stolku: zásuvka vybavena výsuvy se zajištěním proti úplnému vysunutí, uzamykatelná – 2ks klíčů k zámku. | ano – ne | ………. | …………… |
| 37. | Uvnitř zásuvky plastová (ABS) vyjímatelná vložka. | ano – ne | ………. | …………… |
| 38. | Ve střední části stolku: nika. | ano – ne | ………. | …………… |
| 39. | Ve spodní části stolku: skříňka s dvířky s pravým pantem (otevírání dvířek min. 175) ˚ | ano – ne | ………. | …………… |
| 40. | Zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku (rozteč min 300 mm). | ano – ne | ………. | …………… |
| 41. | Dvojitá kolečka s průměrem min. 50 mm, 2 brzditelná. | ano – ne | ………. | …………… |
| 42. | Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku. | ano – ne | ………. | …………… |
| 43. | Rozměry: 50 x 50 x 90 cm (+/- 5 cm u každého rozměru). | ano – ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. III, IV a V):

- do sloupce č. III uvedou účastníci hodnotu ANO u všech povinně požadovaných parametrů;

- do sloupce č. IV uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány);

- do sloupce č. V uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené ve sloupci č. IV, prokazovány např. strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky);

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem stanoveného jakéhokoliv absolutního technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný, tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného plnění

- návod k obsluze/uživatelskou příručku v českém jazyce

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (např. autorizace od výrobce)

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; u požadavků je nutné uvést odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.)

V souladu s § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného řešení ve vztahu k požadavkům dané normy.