## 1
Technická specifikace - Dodávka kolejnicového systému
Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky
Technicko - uživatelská specifikace kolejnicového systému | [6 empty] | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní hodnota)
Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami pro přechod mezi místnostmi systémem jednofázového transportu imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene. Akceptovatelná jsou také výměnná ramena za různých šířek pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů apod.)" Další požadavky na kolejnicový systém jsou součástí nákresu v příloze č. 3b jako součásti technické specifikace. Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Musí umožňovat doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování (prodloužené úchyty nejsou součástí této dodávky).
Záruka na kolejnicový systém min. 24 měsíců
Záruka na "kazetu, tj. zvedací jednotku" je min. 24 měsíců
Záruka na díly s definovanou životností (akumulátory, pacienstké závěsy, popruhy apod.) min. 24 měsíců.
Budova, patro, oddělení | Místnosti | Popis | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Množství | Cena v Kč bez DPH za 1 kus | Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů | DPH (15 %) v Kč celkem samostatně | Cena v Kč včetně DPH
Budova A X.NP (Krajní buňka) | Pokoj 1 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,1 x 3,1 m, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. Dodaný systém musí být kompatibilní se stávající zvedací jednotkou zadavatele (zadavatel používá Roomer, výrobce Human Care, nyní využívaný na stávajícím systému). |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
Budova A X.NP (Středová buňka) | Pokoj 1 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,7 x 3,6 m, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Pokoj 2 | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,3 x 3,6 m, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm. |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Koupelna | Kolejnicový systém portálový šikmý na ploše cca 2,1 x 2,5 m, včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn a na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg. Pohyblivá kolejnice profilu 87 x 70 mm, pevné kolejnice profilu 120 x 73 mm. |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Vybavení | Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Závěs pro transport s oporou hlavy, různé velikosti |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Závěs pro sprchování s oporou hlavy, různé velikosti |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0