Vyplněná příloha č. 2_6 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Biohazard box

# Část veřejné zakázky: 6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Bezpečnostní biohazard box II. třídy, certifikace dle ČSN EN 12469 (1 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |  |  |
| Laminární proudění vzduchu, mikroprocesorové řízení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnitřní rozměry (šxhxv) min. 1800x560x660 mm (výška nesmí být nižší než 660 mm z důvodu umístění užívané centrifugy). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj při stěhování musí projít dveřmi o šířce max. 90 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x filtry H14, třída filtrace dle EN 1822 a účinností filtrace 99,999%. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí být vybaven min. jedním ventilátorem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| UV lampa s časovačem a počítadlem provozních hodin. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dělená neperforovaná pracovní plocha z nerezové oceli. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vodotěsná ocelová vana pod pracovní deskou pro zamezení úniku nebezpečných látek mimo pracovní prostor. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Antiturbolentní opěrka zamezující kontaminaci okolo rukou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládací panel s dobře čitelným displejem na čelní stěně boxu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nízká hlučnost cca do 58 dB. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečnostní alarmy, optická i akustická signalizace, interní chybové hlášení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Částečně prosklené boční stěny, zaoblené rohy. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přední okno z netříštivého skla s UV ochranou a manuálním posuvem pro plné uzavření pracovního prostoru boxu, poloha pro oboustranné čištění celého skla. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnitřní osvětlení pracovní plochy min. 800 Lux, homogenní osvit, neoslňující. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost výměny lampy bez dekontaminace boxu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost do 350 kg. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stand-by režim pro uspoření energie v době nepoužívání. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájecí napětí 220-240 V / 50-60 Hz. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součást dodávky |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí dodávky musí být podstavec pro možnost pracovat v sedě (volný prostor na nohy, bez příček). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x elektrická zásuvka uvnitř boxu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro uživatele nastavitelný stojan alespoň s jedním brzdícím kolečkem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci, případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.