## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroje pro endoskopii operačních sálů
Část 1: Generátor elektrochirurgický
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 31
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Elektrochirurgický generátor, určený pro pokročilou bipolární technologii i technologii ultrazvukového (harmonického) skalpelu, umožňující koagulaci i řez tkání a cév do velikosti 7mm, vhodný pro laparoskopické i otevřené operace.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1) Multioborová elektrochirurgická jednotka
Počet kusů: 1 (jeden, Centrální operační sály)
Součástí systému musí být elektrokoagulační jednotka pro otevřenou a laparoskopickopickou operativu, obsahující pokročilou bipolární technologii i technologii ultrazvukového (harmonického) skalpelu, umožňující bipolární koagulaci tkání a velkých cév do velikosti 7mm a následné přerušení cévy jedním kompaktním nástrojem
Požadovaný výstupní vf výkon: bipolární technologie min. 135 W, harmonický skalpel min. 35 W kontinuálně
Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje
Plně automatická funkce a kontrola generátoru bez nutnosti nastavování parametrů uživatelem
Možnost ovládání všech nástrojů ručním ovládáním a/nebo nožním pedálem
Možnost upgrade SW prostřednictvím integrovaného USB portu
Univerzální konektor s automatickým rozpoznáním připojeného nástroje systémem
Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení předdefinovaných parametrů bez nutnosti dalšího ručního nastavování uživatelem
Akustická signalizace průběhu a ukončení koagulace nebo aktivace nástroje
Integrovaná technologie, která aktivně monitoruje nástroj během provozu a umožňuje tak systému v reálném čase inteligentně reagovat na změny ve tkáních pacienta a přizpůsobit adekvátně výstupní výkon se současným poskytnutím akustické zpětné vazby
Indikace chybových stavů - akustický i optický alarm se zobrazením chybových hlášení a popisem opatření k nápravě na displeji
2) Nástroje
Dostupnost nástrojů ve standardní, laparoskopické i prodloužené délce pro různé typy operací
Nástroje pro pokročilou bipolární technologii mají pistolový úchop, nezavislé ruční aktivační prvky pro koagulaci a řez a integrovaný nůž
Nástroje pro technologii harmonického skalpelu mají pistolový i nůžkový úchop a ruční aktivační prvky pro volbu intenzity řezu/koagulace
Nástroje pro pokročilou bipolární technologii umožňují kontrolu udržení pracovní teploty do max. 100 °C
Nástroje pro pokročilou bipolární technologii i technologii harmonického skalpelu umožňují plynulou rotaci čelistí o 360°
Čelisti u 5mm nástrojů pro pokročilou bipolární technologii jsou dostupné jak v rovném, tak zahnutém provedení pro laparoskopickou i otevřenou chirurgii, s délkou zahnutých čelistí min. 24mm a rovných čelistí min. 20mm pro zajištění co nejspolehlivějšího úchopu tkáně mezi celou aktivní plochou čelistí při jejich sevření operatérem
3) Příslušenství
1ks Pojízdný přístrojový vozík pro transport přístroje včetně ovládacích pedálů
1ks Dvojitý nožní pedál pro ovládání koagulace a řezu, příp. 2 samostatné nožní pedály
Min. 1ks Adaptér univerzálního konektoru pro převodníky na ultrazvukovou energii
Min. 1ks Převodník s kabelem pro nástroje s technologií ultrazvukového (harmonického) skalpelu
Min. 12 ks jednorázových nástrojů pokročilé bipolární technologie pro laparoskopii (zahnuté čelisti, délka min. 370 mm, průměr 5 mm)
Min. 6 ks jednorázových nástrojů pokročilé bipolární technologie pro otevřené operace (zahnuté čelisti, délka min. 200 mm, průměr min. 13 mm)
Min. 6 ks jednorázových nástrojů technologie harmonického skalpelu pro otevřené operace (koagulační nůžky - nůžkový úchop, délka min. 90 mm)
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech centrálních operačních sálů.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení