## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Přístroje pro endoskopii operačních sálů
Část 2: Cystoskop flexibilní a cystoskop rigidní
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 85
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Endoskopické vybavení pro flexibilní a rigidní cystoskopii na operačních sálech.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1.1) Cystoskop flexibilní
Počet kusů: 1 (jeden, Chirurgie - operační sál)
Průměr distálního konce max. 11,7Fr.
Distální konec musí mít zúžený a postupně se rozšiřující tvar pro snadnější a atraumatizující zavádění s postupnou dilatací a musí být keramický nebo z materiálu s obdobnými pevnostními a termorezistentními vlastnostmi z důvodu ochrany endoskopu při provádění elektrochirurgických zákroků v blízkém operačním poli
Průměr pracovní části max. 16,5Fr.
Velikost pracovního kanálu min. 7,0Fr.
Úhel zorného pole (Field of View) min. 110°
Hloubka ostrosti (Depth of Field) v rozmezí min. 3 - 50mm
Úhel pohledu (Direction of View ) 0°
Délka pracovní části min. 370mm
Přístroj musí umožnit ohyb tubusu min. o 210° směrem nahoru a min. 120° směrem dolů
Přístroj musí být kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami renomovaných výrobců (min. OLYMPUS, WOLF, STORZ)
Přístroj musí mít vestavěný moiré filtr pro eliminaci nežádoucího zkreslení obrazu při použití stávající kamerové hlavy s vysokým rozlišením OLYMPUS CH-S400-XZ-EB (4K UHD)
Přístroj musí umožnit připojení světlovodných kabelů od různých renomovaných výrobců (min. OLYMPUS, WOLF, STORZ)
Přístroj musí mít možnost připojení přenosného externího LED zdroje světla
1.2) Příslušenství
1ks Sada bioptických ventilů
1ks Sada čisticích kartáčků
1ks Krytka pro sterilizaci cystoskopu
1ks Tester těsnosti
1ks Bioptické kleště min. 5Fr. x 550mm, flexibilní, autoklávovatelné
1ks Úchopové kleště min. 5Fr. x 550mm, flexibilní, autoklávovatelné
1ks Světlovodný kabel, průměr max. 3,5mm, délka min. 3m, autoklávovatelný
2.1) Cystoskop rigidní
Počet kusů: 1 (jeden, Chirurgie - operační sál)
Rigidní cystoskopický tubus o průměru max. 22,5Fr., se dvěma bezúdržbovými kohouty
Zahnuté anatomické tvarování distální části cystoskopického tubusu pro snazší zavádění u mužských pacientů
Protektor ve výřezu na distálním konci cystoskopického tubusu proti sklouznutí nástroje mimo branže můstku (tzv. "slip off" protektor)
Standardní zavaděč v průběhu zavádění, sloužící pro dilataci močových cest
Optický zavaděč pro kontrolu močové trubice při zavádění
Adaptér urologické optiky pro napojení na cystoskopický plášť
Albarranův můstek dvoucestný s ovládáním a nastavením úhlu na distálním konci, dva vstupy do pracovního kanálu s možností použití samostatného jednoho nástroje o průměru min. 7Fr.
1ks HDTV optika 12°, průměr 4mm
1ks HDTV optika 70°, průměr 4mm
1ks Irigační set odvodní včetně koncovek pro napojení na cystoskop, typ LUER
1ks Irigační set přívodní včetně koncovek pro napojení na cystoskop, typ LUER
Všechny výše uvedené komponenty musí být autoklávovatelné
Přístroj musí být kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami renomovaných výrobců (min. OLYMPUS, WOLF, STORZ)
Přístroj musí umožnit připojení světlovodných kabelů od různých renomovaných výrobců (min. OLYMPUS, WOLF, STORZ)
2.2) Příslušenství
1ks Světlovodný kabel, průměr min. 2,5mm, délka min. 3m, autoklávovatelný
1ks Biptické kleště min. 7Fr. x 330mm, flexibilní, autoklávovatelné
1ks Extrakční kleště min. 7Fr. x 330mm, flexibilní, se zoubky na branžích, autoklávovatelné
1ks Sterilizační box pro bezpečný transport a sterilizaci sady pro rigidní cystoskopii, vč. vnitřního organizéru
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického operačního sálu, místnost č. CH.1.27.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení