## List1
Příloha č. 2 zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: CT systém
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 97, 99
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
Moderní, rychlý a výkonný multidetektorový systém počítačové tomografie (CT) umožňující simultánně získávat min. 128 klinicky hodnotitelných řezů v ose Z na jednu rotaci 360°. CT bude vybaveno 1 akviziční stanicí a nezávislým portálovým řešením pro min. 3 současně pracující lékaře. Jedná se o CT systém, umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku, včetně vyšetřování bariatrických pacientů, umožňující celotělové vyšetření, trauma a angiografické vyšetření a provádění intervenčních výkonů. CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál. CT přístroj musí splňovat požadavek na nejlepší možné parametry zobrazení při minimálních dávkách. Systém musí vykazovat plnou funkcionalitu se stávajícím nezávislým lokalizačním laserovým zařízením pro plánování radioterapie onkologických pacientů.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
CT Gantry
Otvor gantry o průměru min. 70 cm
Fyzický náklon gantry min. ± 30°
Víceúčelový LCD displej - monitor na gantry pro zobrazení minimálně základních informací, sloužících k identifikaci pacienta
Aktivní kolimátor - nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti, resp. mimo vyšetřovací pole v ose Z
Detektory
Počet fyzických detektorových řad v ose Z min. 64 (Hodnoceným parametrem bude skutečný počet fyzických detektorových řad v ose Z; účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede tuto hodnotu, jež musí činit min. 64. Účastník obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria maximálně 7,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TV1 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 25%
Šířka vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) max. 0,65 mm (Hodnoceným parametrem bude skutečná šířka vrstvy v každé řadě matrixového detektoru; účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede tuto hodnotu, jež musí činit max. 0,65 mm. Účastník obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria maximálně 7,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TN2 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 25%
Šířka detektoru v ose Z min. 38 mm
Parametry pro skenování, rekonstrukci a kvalitu zobrazení
Počet simultánně získaných klinicky hodnotitelných řezů na jednu rotaci 360° min. 128
Nejkratší dosažitelný čas rotace na 360º rotaci při axiálním i spirálním scanu pro všechny typy vyšetření max. 350 ms
Rozsah nastavitelných mA pro axiální i helikální sken min. 20 - 600 mA
3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování (např. CARE Dose4D, 3D mA Modulation, SUREexposure 3D apod., zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Orgánová modulace mA v průběhu skenování (např. X-CARE, ODM, OEM apod., zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Rozsah nastavitelných kV min. 80 - 135 kV
Automatické nastavení kV před skenováním (např. CARE kV, kV Assist, Sure kV apod., zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Objemový mozkový perfuzní scan o šířce min. 80 mm
Vysokokontrastní rozlišení (HCR) pro MTF 2%: min. 17 lp/cm
Nejnižší nutná dávka pro nízkokontrastní rozlišení (LCR) v 5 mm @ 0,3% nebo 3HU (120 kV, Phantom Catphan 20mm / řez 10 mm): max. 10 mGy (Hodnoceným parametrem bude skutečná nejnižší nutná dávka za uvedených podmínek; účastník ve sloupci s názvem "Hodnota/popis" uvede tuto hodnotu, jež musí činit max. 10 mGy. Účastník obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria maximálně 7,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TN3 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 25%
Rychlá rekonstrukční doba v matrici 512x512 pro rekonstrukce obrazu FBP min. 40 obr./s
Rychlá rekonstrukční doba v matrici 512x512 při použití nejmodernější iterativní rekonstrukce poslední generace na úrovni "raw" dat při redukci dávky záření min. 30 obr./s
Deep learning reconstruction - rekonstrukce obrazu pomocí AI (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 7,5 bodu dle vzorce uvedeného v bodě 14 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 14 Zadávací dokumentace.) |  |  | 25%
SW pro odstranění metalických artefaktů (např. O-MAR, iMAR, SEMAR, SmartMAR apod., zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Pacientský stůl
Nosnost pacientského CT stolu min. 300 kg
Maximální skenovaný rozsah min. 1900 mm
Rychlost posunu stolu min. 200 mm/s
Nožní pedály u paty stolu k ovládání pohybu stolu minimálně ve směrech nahoru a dolů
Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě
Plochá deska pro plánování léčby radioterapií
RTG lampa
RTG lampa s dostatečnou reálnou tepelnou kapacitou anody min. 7 MHU (neuvádět ekvivalenty)
Chladicí výkon anody RTG lampy min. 1000 kHU/min
Generátor
VN generátor vf typu s výstupním výkonem min. 70 kW
CT Akviziční - ovládací konzole
Monitor LCD s úhlopříčkou min. 19"
Kapacita HDD pro obrazová data min. 300 GB
Kapacita HDD pro raw data min. 500 GB
Operační paměť min. 32 GB
Ovládací software pro přípravu a řízení akvizice
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase
Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů
Software pro časování vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty HU
Dedikovaný HW a SW pro scan s duální energií pro přesné odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách, nebo dedikovaný HW a SW pro subtrakční scanování pro přesné odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách
Provedení plánovacího CT za účelem získání modelu pacienta pro plánování léčby radioterapií
Možnost importu pacientských dat z RIS/NIS (DICOM Modality Worklist) a funkce min. DICOM Storage, Print a Query/Retrieve
Základní obrazové zpracování: 2D, MPR, MIP, minIP, 3D SSD, 3D VRT, 4D
SW pro automatické odstranění skeletu
Možnost exportu CT obrazů přímo z akviziční konzole na CD nebo DVD včetně vlastního prohlížeče
Zálohování systému pomocí UPS s garantovanou délkou zálohy min. 15 minut
Parametry multimodalitního serverového portálu pro min. 3 současně pracující lékaře
Multimodalitní serverový portál s HW dostatečného výkonu, rozsahu klientských licencí a licencí SW dle požadavku uvedeného níže, který zajistí práci s daty od různých výrobců
Musí umožnit rychlé a bezpečné připojení na server z pracoviště mimo nemocnici (např. z domova lékaře) při zachování plnohodnotné práce se všemi požadovanými aplikacemi a funkcemi bez omezení
Při plném obsazení min. 3 současně pracujících uživatelů nesmí docházet ke zpomalení systému nebo prodlevám ve zpracování studií
Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent se stávajícím PACS a NIS zadavatele ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o., "mpa" - dodavatel ICZ a.s.)
Kapacita operační paměti RAM multimodalitního serverového portálu min. 96 GB
Kapacita pevného disku multimodalitního serverového portálu min. 2TB
Monitor s úhlopříčkou min. 24"
Zálohování serveru v případě výpadku dodávky el. energie pomocí UPS min. 15 minut
SW licence pro přístup min. 3 současně pracujících uživatelů, pro využití základní softwarové výbavy serveru a pokročilých aplikací, které jsou uvedeny níže; možnost instalace SW klientů na větší počet počítačů
Základní softwarová výbava pro min. 3 současně pracující uživatele: min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, SW pro automatické odstraňování kostí na principu HU treshold, DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM, AVI, JPG nebo PNG formátu.
SW pro CT cévní analýzu pro min. 3 současně pracující uživatele v min. rozsahu: automatické subtrakce skeletu CT-DSA, zahrnující pokročilou automatickou vaskulární analýzu se segmentací cévního řečiště včetně základního pojmenování, automatické vyhodnocení a kvantifikace stenóz, rekonstrukce zakřiveného a napřímeného zobrazení lumen cév, eliminace struktur stentů a kalcifikací při využití dat, získaných dle specifikace výše (dedikovaný HW a SW pro scan s duální energií, nebo dedikovaný HW a SW pro subtrakční scanování).
SW pro CT virtuální kolonoskopii pro min. 3 současně pracující uživatele v min. rozsahu: analýza lumen střeva s autocentrací, 2D a 3D zobrazení, automatická tvorba Filet view a endoluminální fly-through rekonstrukce, měření velikosti polypů a jejich charakteristika, elektronické čištění střev, současné a synchronizované zobrazení analýzy dat, získaných v poloze pacienta na břiše a na zádech.
SW pro hodnocení parenchymu plic pro min. 3 současně pracující uživatele v min. rozsahu: kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s automatickým měřením objemu plicní tkáně, automatické porovnání parametrů pravé a levé plíce, segmentace plicních laloků a trachey, vizualizace plicní denzity v barevně rozlišené škále dle HU.
SW pro analýzu plicních nodulů pro min. 3 současně pracující uživatele v min. rozsahu: vybavení pro hodnocení nízkodávkového CT plicního vyšetření automatickou detekcí nodulů (CAD), jejich rekonstrukci do 3D a kvantitativní analýzu. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (Elapsed time, Doubling time, Procentuální růst). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání.
Fotorealistické zobrazení pro 3D a 4D rendering v reálném čase pro min. 3 současně pracující uživatele (např. Cinematic Rendering, Global Illumination, PRVR apod., zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Export studií na CD, DVD nebo USB, import studií z CD, DVD nebo USB
Export souborů ve formátu pro 3D tisk (např. STL apod., zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Export dat min. ve formátu DICOM, AVI, JPEG
DICOM funkce min.: Storage, Print, Q/R
Pracovní stanice pro práci s portálovým serverem
3x HW s dostatečným výkonem a grafickou kartou, optimalizovaný pro práci s portálem
3x vysokokontrastní diagnostický lékařský monitor s certifikací třídy min. IIa s parametry: rozlišení min. 4 MPix , úhlopříčka min. 30“, IPS panel, ochranné antireflexní sklo, poměr stran 16:10
3x monitor pro NIS, úhlopříčka min. 24"
UPS se zálohovací kapacitou min. 15 min pro každou PC stanici
Příslušenství
Automatický, min. dvoupístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku, umístěný na otočném stropním závěsu, s možností vstřiku kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech, plně kompatibilní s nabízeným CT přístrojem
Elektrický technologický rozvaděč
Potřebné kabelové kanály
Potřebné podlahové rámy a kotvící prvky
Intercom - obsluha vs. pacient (nutné pro instruování pacienta během vyšetření)
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
provedení předinstalační prohlídky za účelem kontroly místa plnění z hlediska stavební, technické a IT připravenosti s předstihem min. 3 pracovních dnů před započetím instalačních prací v místě plnění
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
zprovoznění plnohodnotné datové komunikace v rámci instalovaného zařízení i mezi instalovaným zařízením a příslušným stávajícím vybavením zadavatele, kterého se to týká ("MARIE PACS" - dodavatel OR-CZ spol. s r.o., NIS "mpa" - dodavatel ICZ a.s.), vše ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
součinnost se zadavatelem při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v délce trvání min. 5 pracovních dnů po 8 hodinách, v českém jazyce
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - prohlášení o shodě, vydaná výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle ust. § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech vyšetřovny CT, ovladovny CT a technologické místnosti CT na odd. RDG (místnosti č. E.1.38, E.1.37, E.1.35).
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
V rámci dodávky musí být zajištěna plná funkčnost nového CT systému se stávajícím nezávislým lokalizačním laserovým zařízením LAP DORADO pro plánování radioterapie onkologických pacientů. Pokud nebude stávající prostorové umístění laserového zařízení vyhovovat prostorovému umístění nového CT systému, musí účastník ve své nabídce (konkrétně ve výkazu výměr v položce .....) ocenit odbornou přeinstalaci a opětovné uvedení do provozu stávajícího laserového systému. Vybraný dodavatel je potom povinen zajistit realizaci tohoto požadavku.
Součástí dodávky musí být seznam veškerého dodaného aplikačního SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ….................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení