## List1
kód položky | popis | rozměry | počet | cena | cena s DPH | celkem cena bez DPH | celkem cena s DPH | zobrazení
Z02 | Postel polohovatelná Provedení lůžka musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem Elektricky ovládané, v případě výpadku proudu s možností odblokování dílů Rozměry vnější105/208 cm (tolerance 4 cm) Rozměry vnitřní 88 cm/200 cm (tolerance 4 cm) Minimální výška postele 30 cm +/- 3 cm Maximální výška postele 80 cm +/- 3 cm Ložná plocha lůžka z kovových lamel pro matraci o šíři 90 cm Nosnost lůžka min 200 kg Snadná údržba a čištění všech částí lůžka Polohovatelný zádový a stehenní díl Kolečka postele min. 100 mm, nesmí přesahovat obrys lůžka Čela lůžka -masivní kovový rám (kov, nebo dřevo) s madlem Dělené postranice opatřené pojistkou proti náhodnému spuštění, nesmí přesahovat okraj lůžka Možnost pod lůžko zajíždět se zvedákem, jídelním stolkem Centrální brzda koleček, umístěná u nožní části. Poloha kardiackého křesla Klientský ovladač s podsvícením, lampička na čtení Možnost připojení sesterského ovladače Výběr dekoru na základě předložených vzorků Univerzální držák na drobné příslušenství Hrazda s rukojetí s možností výškového nastavení | 2080x1050 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
Z03 | Postel polohovatelná Provedení lůžka musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem Elektricky ovládané, v případě výpadku proudu s možností odblokování dílů Rozměry vnější105/208 cm (tolerance 4 cm) Rozměry vnitřní 88 cm/200 cm (tolerance 4 cm) Minimální výška postele 40 cm +/- 3 cm Maximální výška postele 80 cm +/- 5 cm Ložná plocha lůžka z kovových lamel pro matraci o šíři 90 cm Nosnost lůžka min 200 kg Snadná údržba a čištění všech částí lůžka Laterální náklon min 15 ’ Záložní baterie Kolečka postele min. 100 mm, nesmí přesahovat obrys lůžka Čela lůžka -masivní kovový rám (kov, nebo dřevo) s madlem Dělené postranice opatřené pojistkou proti náhodnému spuštění, nesmí přesahovat okraj lůžka Možnost pod lůžko zajíždět se zvedákem, jídelním stolkem Centrální brzda koleček, umístěná u nožní části. Možnost ovládat lůžko nožními pedály Klientský ovladač s podsvícením, lampička na čtení Možnost připojení sesterského ovladače Před programovatelné polohy (CPR, kardiacké křeslo, Trandelenburkova poloha, vyšetřovací poloha) Výběr dekoru na základě předložených vzorků Univerzální držák na drobné příslušenství Hrazda s rukojetí s možností výškového nastavení | 2080x1050 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Matrace | Matrace Pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů Nosnost min. 200 kg Rozměr odpovídající lůžkům Výška min. 14 cm Jádro složeno ze dvou typů kvalitních pěn – polyuretanová pěna o hustotě min. 40 kg/m3 a 50 kg/m3 Matrace upravená průřezy pro polohování lůžka Voděodolný potah s ochranou proti protečení kapalin Pratelný snadno omyvatelný potah Nehořlavá vrchní vrstva Zip u potahu min. ze tří stran Madlo u matrací pro snadnější přenos a manipulaci Evakuační podložky | 2000 x 900 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
Z01 | Noční stolky Korpus z laminátové dřevotřískové desky min. 18 mm tloušťka, lepené ABS hrany Stolek se zásuvkou, odkládací otevřenou plochou a uzamykatelnou skříňkou Dekor stejný jako u lůžek Otvor s plastovou záslepkou v zádech stolku pro připojení elektrospotřebičů v místě odkládací plochy mezi zásuvkou a skřínkou. Zásuvka s plno výsuvem a tlumením dorazů, se zábranou proti vysunutí, uzamykatelný Velká zaoblená madla na zásuvkách, dvířkách, bocích stolků min. rozteč 305 mm Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku Výklopný jídelní stolek opatřený stabilizací proti převrhnutí Držák na ručníky a žínky |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0