Technická specifikace veřejné zakázky s názvem:

Dodávka transportního izolačního prostředku osob (dále “TIPO”)

Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky

| Výrobce |  |
| --- | --- |
| Typ / Model |  |
| Počet ks | 1 |
| Cena v Kč bez DPH |  |
| DPH v Kč samostatně |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |

| Specifikace: |  | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TIPO určen k použití v běžných klimatických podmínkách České republiky. Minimální teplotní rozsah použití – 10° C až 50°C. |  |  |
| 2. | Fungování TIPO v podtlakovém režimu. |  |  |
| 3. | Nosnost TIPO min. 110 kg. |  |  |
| 4. | TIPO je v pevném provedení (pevná skořepina). Spodní díl neprůhledný, žluté barvy. Vrchní díl průhledný. |  |  |
| 5. | Napájení TIPO je pomocí zásuvky 230V , nebo z 12V zásuvky v sanitním vozidle. |  |  |
| 6. | Pevná, lehce dekontaminovatelná konstrukce odolná mokré dezinfekci Persterilem 2% v souladu s Bojovým řádem HZS - viz Bojový řád jednotek požární ochrany (1. 1. 2018) - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz) |  |  |
| 7. | Spojení jednotlivých dílů TIPO je pevné bez možnosti náhlého samovolného otevření TIPO. |  |  |
| 8. | Hmotnost TIPO do 60 kg - bez dalšího příslušenství (nabíječky, náhradních AKB, krycího povlaku, upínacího mezirámu pro podvozek apod.) |  |  |
| 9. | TIPO je vybaven kombinovanými filtry jak na vstupu, tak na výstupu. Filtry splňují specifikaci EN na biologické agens a chemické látky. |  |  |
| 10. | Filtračně ventilační jednotka (dále FVJ) – výkon od minimální po maximální výkon se 6-ti stupni intenzity v l/min. |  |  |
| 11. | Výkon FVJ do 235l/ min. |  |  |
| 12. | Baterie FVJ vydrží min. 500 nabíjecích cyklů. |  |  |
| 13. | Standardní dodávka 2 ks baterií do FVJ. |  |  |
| 14. | Dodávka minimálně 8 ks náhradních portů (ucpávek) každého použitého portu. |  |  |
| 15. | Ucpávky portů či průchodky zajišťují požadovanou těsnost. |  |  |
| 16. | Možnost speciální úpravy pro napojení stávajícího přístrojového vybavení používaného zadavatelem (např. ventilátory Oxylog). |  |  |
| 17. | Jeden z portů umožňuje umělou plicní ventilaci pacienta. |  |  |
| 18. | Minimálně 4 porty pro zdravotnické přístroje. Minimálně 6 párů rukavic. Konkrétní rozmístění portů a rukavic bude řešit zadavatel s dodavatelem. |  |  |
| 19. | Rukavice určené k ošetření pacienta v TIPO musí být opatřeny krytem, aby při dekontaminaci TIPO nedocházelo k zatékání dekontaminačního činidla do rukavic. |  |  |
| 20. | Výměnu rukavic v TIPO svépomocí bez nutnosti návštěvy výrobce či odborného servisu. |  |  |
| 21. | S TIPO dodány 2 sady náhradních výše uvedených rukavic určených na ošetření pacienta v TIPO. |  |  |
| 22. | TIPO vybaven bezpečnostními 5 bodovými pásy pro upoutání pacienta a bezpečnostním pásem |  |  |
| 23. | Přezky bezpečnostních pásů jsou s kovovým jádrem jako v automobilech či na nosítkách. |  |  |
| 24. | TIPO vybaven madly či rukojeti umožňující přenášení. Minimálně 4 madla či úchyty. |  |  |
| 25. | Veškeré pásy a přezky vyrobeny z dekontaminovatelného materiálu. |  |  |
| 26. | V TIPO dekontaminovatelná měkká podložka pod celé tělo |  |  |
| 27. | Záruční doba min. 24 měsíců. |  |  |
| 28. | TIPO musí být uzpůsoben, tak aby bylo možné jej přichytit k podvozku nosítek Kartasana, které používá zadavatel |  |  |
| 29. | Součástí nabídky dodavatele je grafický náhled TIPO |  |  |