## List1
Příloha č. 2a) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Ultrazvuky diagnostické
Část 1: Ultrazvuky diagnostické pro Chirurgii + COS + ARO
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 90
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Kompaktní, snadno transportabilní ultrazvukové přístroje pro využití v intenzivní péči a anestezii.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Ultrazvukové přístroje pro Chirurgii + COS
Počet kusů: 2 (dva, 1ks Chirurgie, 1ks Centrální operační sály)
Mobilní ultrazvukový přístroj tabletového typu s možností umístění na transportním stojanu (originálním od výrobce)
Vlastní integrovaný stojan pro využití bez transportního stojanu
Nízká hmotnost, max. 7 kg i s akumulátorem
Kompaktní rozměry, max. 40 cm (š) x 10 cm (h) x 35cm (v)
LCD barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou minimálně 15“
LCD obrazovka s ochranným sklem, vhodným pro dezinfekci
LCD obrazovka se zornými úhly minimálně 80° do všech stran
Dynamický rozsah min. 102 dB
Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1,1 - 22 MHz
Čitelný indikátor nabití akumulátoru, zobrazující zbývající čas skenování
Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití akumulátoru i při úplném vypnutí přístroje (ne pouze ve Stand-by režimu)
Interní SSD disk s kapacitou min. 128 GB
Konektor pro připojení externí obrazovky HDMI
Minimální konektivita: RJ45 konektor, integrovaná Wi-Fi
Obsluha přes dotykovou obrazovku
Jednoduché nastavení parametrů příslušnými tlačítky bez nutnosti využívání menu (gain, presety)
Rychlý start max. 50 sekund z vypnutého stavu a max. 7 sekund z pohotovostního stavu
Min. tři aktivní porty pro připojení tří sond současně přímo na těle přístroje
Držáky sond umístěny ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku
Rozhraní pro export či archivaci záznamů: min. 4x USB 3.0 port
Archivace snímků v běžných PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI nebo MPEG, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení), RAW a DICOM
Možnost připojení externí tiskárny přes USB konektor
Pacientské složky: import, export a prohlížení pacientských složek
Možnost vytvoření neomezeného počtu uživatelských účtů
Provoz na interní akumulátor i na síť 230V / 50Hz
Doba provozu na akumulátor: min. 2 hodiny
Možnost ovládání přístroje přes integrovaná programovatelná tlačítka minimálně na lineární sondě, kdy není nutné se dotýkat displeje (vhodné řešení pro pracoviště s vyšší mírou hluku, kde není vhodné např. ovládání hlasem)
Možnost přenosu dat a záznamu na přenosnou paměť USB nebo obdobná média
SW a HW pro přenos dat ve formátu DICOM do PACS
1.1 Možnosti zobrazení
B-mód
B/B mód (duální)
CFM mód (barevné mapování průtoku)
CFM/B (barevné mapování průtoku, B-mód - duální zobrazení)
CW - kontinuální Doppler
M-mód, Anatomický M-mód
Power mód - Power Doppler
Tkáňový Doppler (TDI)
Min. 4 délky videosekvence - nastavitelné
Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Zobrazení střední osy lineární sondy
Panoramatické zobrazení
Porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem
Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) pro ventilovaného i neventilovaného pacienta
Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
1.2 Ultrazvukové sondy pro každý přístroj (celkem vždy po 2ks)
1.2.1) Lineární tlačítková multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,5 - 12,5 MHz, šířka aktivního pole max. 40 mm, min. 190 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy minimálně 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů - CF, PDI, uložení obrazu apod.)
1.2.2) Konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,5 - 5,5 MHz, min. 190 krystalů ve snímači
1.2.3) Sektorová multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 - 4 MHz, úhel zobrazení min. 120°
Přístroj musí mít možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie s frekvenčním rozsahem min. 4 - 18 MHz a počtem elementů v sondě větším než 1000
Přístroj musí mít možnost připojení multifrekvenční kardiologické sondy pro vyšetření dětí s frekvenčním rozsahem min. 2 - 8 MHz a úhlem zobrazení min. 115°
1.3 Příslušenství pro každý přístroj (celkem 2ks)
Transportní vozík pro upevnění a převoz ultrazvukového přístroje vč. sond, výškově stavitelný, s možností stranového nastavení zobrazovací jednotky, s min. čtyřmi bržděnými kolečky a úložným prostorem pro spotřební materiál
2. Ultrazvukový přístroj pro ARO
Počet kusů: 1 (jeden, ARO - lůžková část)
Mobilní ultrazvukový přístroj tabletového typu s možností umístění na transportním stojanu (originálním od výrobce)
Vlastní integrovaný stojan pro využití bez transportního stojanu
Nízká hmotnost, max. 7 kg i s akumulátorem
Kompaktní rozměry, max. 40 cm (š) x 10 cm (h) x 35cm (v)
LCD barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou minimálně 15“
LCD obrazovka s ochranným sklem, vhodným pro dezinfekci
LCD obrazovka se zornými úhly minimálně 80° do všech stran
Dynamický rozsah min. 102 dB
Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1,1 - 22 MHz
Čitelný indikátor nabití akumulátoru, zobrazující zbývající čas skenování
Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití akumulátoru i při úplném vypnutí přístroje (ne pouze ve Stand-by režimu)
Interní SSD disk s kapacitou min. 128 GB
Konektor pro připojení externí obrazovky HDMI
Minimální konektivita: RJ45 konektor, integrovaná Wi-Fi
Obsluha přes dotykovou obrazovku
Jednoduché nastavení parametrů příslušnými tlačítky bez nutnosti využívání menu (gain, presety)
Rychlý start max. 50 sekund z vypnutého stavu a max. 7 sekund z pohotovostního stavu
Min. tři aktivní porty pro připojení tří sond současně přímo na těle přístroje
Držáky sond umístěny ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné, zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku
Rozhraní pro export či archivaci záznamů: min. 4x USB 3.0 port
Archivace snímků v běžných PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI nebo MPEG, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení), RAW a DICOM
Možnost připojení externí tiskárny přes USB konektor
Pacientské složky: import, export a prohlížení pacientských složek
Možnost vytvoření neomezeného počtu uživatelských účtů
Provoz na interní akumulátor i na síť 230V / 50Hz
Doba provozu na akumulátor: min. 2 hodiny
Možnost ovládání přístroje přes integrovaná programovatelná tlačítka minimálně na lineární sondě, kdy není nutné se dotýkat displeje (vhodné řešení pro pracoviště s vyšší mírou hluku, kde není vhodné např. ovládání hlasem)
Možnost přenosu dat a záznamu na přenosnou paměť USB nebo obdobná média
SW a HW pro přenos dat ve formátu DICOM do PACS
2.1 Možnosti zobrazení
B-mód
B/B mód (duální)
CFM mód (barevné mapování průtoku)
CFM/B (barevné mapování průtoku, B-mód - duální zobrazení)
CW - kontinuální Doppler
M-mód, Anatomický M-mód
Power mód - Power Doppler
Tkáňový Doppler (TDI)
Min. 4 délky videosekvence - nastavitelné
Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze
Zobrazení střední osy lineární sondy
Panoramatické zobrazení
Porovnání nálezu (uložených obrázků) v minulosti s aktuálním stavem
Záznam trendu vývoje VTI (velocity time integral) automaticky do grafu
Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly (IVC - vena cava inferior) pro ventilovaného i neventilovaného pacienta
Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření
Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu
Automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce v reálném čase během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu; funkce zobrazuje okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce; automatická funkce pro výpočet ejekční frakce obsahuje integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli poznat, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků
2.2 Ultrazvukové sondy
2.2.1) Lineární tlačítková multifrekvenční sonda, frekvenční rozsah min. 3,5 - 12,5 MHz, šířka aktivního pole max. 40 mm, min. 190 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, součástí sondy minimálně 4 programovatelná tlačítka s možností přiřazení funkcí jednotlivým tlačítkům (změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů - CF, PDI, uložení obrazu apod.)
2.2.2) Konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 1,5 - 5,5 MHz, min. 190 krystalů ve snímači
2.2.3) Sektorová multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 - 4 MHz, úhel zobrazení min. 120°
Přístroj musí mít možnost připojení vysokofrekvenční lineární matrixové sondy pro zobrazení periferních nervů a provádění regionální anestezie s frekvenčním rozsahem min. 4 - 18 MHz a počtem elementů v sondě větším než 1000
Přístroj musí mít možnost připojení multifrekvenční kardiologické sondy pro vyšetření dětí s frekvenčním rozsahem min. 2 - 8 MHz a úhlem zobrazení min. 115°
2.3 Příslušenství
2.3.1) Transportní vozík pro upevnění a převoz ultrazvukového přístroje vč. sond, výškově stavitelný, s možností stranového nastavení zobrazovací jednotky, s min. čtyřmi bržděnými kolečky a úložným prostorem pro spotřební materiál
2.3.2) EKG konektor (možno i jako externí řešení) včetně pacientského EKG kabelu
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
připojení zařízení do stávajícího PACS zadavatele ("MARIE PACS" - dodavatel ORCZ spol. s r.o.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého aplikačního SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše v následujících místnostech: Chirurgie: G.P.41 Centrální operační sály: CH.1.17 ARO: CH.2.10
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení