## List 1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Ultrazvuky diagnostické
Část 2: Ultrazvuky diagnostické pro Porodnici + odd. RDG
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 90
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis | Dílčí váha
Účel použití a obecné požadavky
1) Ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie se zaměřením na gynekologicko - porodnická vyšetření. 2) Ultrazvukový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie pro obecnou diagnostiku.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko - porodnické oddělení
Počet kusů: 1 (jeden)
Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 - 18 MHz
Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm
Min. tři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje
1.1 Požadavky na diagnostický monitor
Upevnění na pohyblivém rameni
Poloha monitoru nastavitelná ve třech rovinách: výškově, stranově a čelně
Technologie displeje LCD, LED nebo OLED, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení
Délka úhlopříčky min. 23"
Vysoké rozlišení min. 1920x1080 pixelů
Velikost diagnostické výseče 2D zobrazení min. 200x200 mm
Digitální vstup dle současného standardu (např. HDMI nebo DP, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
1.2 Požadavky na obslužný panel
Výškově nastavitelná poloha ovládacího panelu
Vysouvatelná textová klávesnice
Volná programovatelnost uživatelem (přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům)
Zesílení UZ signálu (STC/TGC) pomocí klasických tahových ovladačů a současně na dotykové obrazovce
Integrovaná pomocná barevná dotyková obrazovka s délkou úhlopříčky min. 10" pro zjednodušení a urychlení ovládání a pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací, s volnou programovatelností uživatelem vč. definování měřicích postupů a výpočtů
Integrované odkládací držáky pro min. dvě zobrazovací sondy
1.3 Požadovaná zobrazení a další požadavky
B-mode na základních frekvencích s hloubkou vyšetřitelnosti min. 40 cm na abdominální sondě
B-mode na harmonických frekvencích s hloubkou vyšetřitelnosti min. 40 cm na abdominální sondě
Dosažitelná hloubka vyšetřitelnosti na abdominální sondě v B-módu na základních i harmonických frekvencích min. 50 cm (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4 body dle vzorce uvedeného v bodě 14.2 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA1 - viz bod 14.2 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. ± 30°
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
Simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase
Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie minimálně:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Integrované SW vybavení pro gynekologicko - porodnické aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 4000 snímků
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 s
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínky vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení)
Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně připravenosti k vyšetření po zapnutí max. do 50 s z vypnutého stavu a max. do 15 s z režimu stand-by (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4 body dle vzorce uvedeného v bodě 14.2 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA2 - viz bod 14.2 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
Integrovaná jednotka pro záznam obrazové informace na nosiče DVD-R/RW, CD-R/RW
Interní HDD s kapacitou min. 1000GB
Archivace snímků v běžných PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI nebo MPEG, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení) a DICOM
Min. 3x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Přímý RAW data výstup
B/W printer s digitálním vstupem
1.4 Ultrazvukové sondy
1.4.1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 3 - 8 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 90°
Dosažitelná nejnižší frekvence u konvexní sondy pro abdominální vyšetření max. 1 MHz a dosažitelný úhel konvexní zobrazovací výseče u této sondy min. 110° (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4 body dle vzorce uvedeného v bodě 14.2 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA3 - viz bod 14.2 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
1.4.2) Transvaginální sonda v rozsahu min. 3 - 10 MHz
2. Ultrazvukový přístroj pro odd. RDG
Počet kusů: 1 (jeden)
Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku
Mobilní provedení - hmotnost do max. 120 kg, šířka přístroje do max. 65 cm
Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření
Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 - 24 MHz
Min. čtyři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
2.1 Požadavky na diagnostický monitor
Technologie displeje LCD, LED nebo OLED, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení
Úhlopříčka min. 23"
Rozlišovací schopnost min. 1920x1080 px
Velikost diagnostické výseče 2D zobrazení min. 200x200 mm
Digitální vstup dle současného standardu (např. HDMI nebo DVI-D, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení)
Poloha nastavitelná ve všech směrech
Upevnění na pohyblivém rameni
2.2 Požadavky na obslužný panel
Výškově a stranově nastavitelná poloha
Výšková stavitelnost prostřednictvím elektrického motorizovaného systému
Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)
Uživatelská programovatelnost funkcí k jednotlivým ovládacím prvkům
Integrovaný pomocný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12" pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací, uživatelsky programovatelný
Integrovaný ohřívač gelu
2.3 Požadovaná zobrazení a další požadavky
B-mode na základních frekvencích
B-mode na harmonických frekvencích
PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. ± 30°
Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - rozšíření obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně
Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách, zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení; zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
Simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase
Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
Nastavitelná hloubka vyšetření pro abdominální aplikace v rozsahu min. 0 - 500 mm
Možnost rozšíření o modul pro synchronizované zobrazení ultrazvukového vyšetření v reálném čase s vyšetřením provedeným na CT nebo MRI přístroji na displeji ultrazvukového přístroje
Vyšetření elasticity tkáně na principu shearwave elastografie v zájmové oblasti (požadováno u konvexní i lineární sondy) a s možností provedení kvantitativní analýzy včetně následujících možností: - možnost měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení propagace střihové vlny - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s - automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním - zobrazení na monitoru v reálném čase v průběhu vyšetření v režimu quad - 2D, rychlost, elasticita, kvalita signálu
Modul detekce a vizualizace mikrokalcifikací ve vyšetřované oblasti v reálném čase
Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do stávajícího archivačního systému PACS zadavatele pro všechny kategorie (včetně Worklist)
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy, nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření, používaných v sonografické diagnostice
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 4000 snímků
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu délky min. 30 s
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení)
Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na nosiče DVD-R/RW, CD-R/RW
Interní HDD s kapacitou min. 1000 GB
Archivace snímků v běžných PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI nebo MPEG, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení) a DICOM
Min. 3x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
Přímý RAW data výstup
B/W printer s digitálním vstupem
Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje
Přístroj musí být konstruován jako rychlý systém včetně připravenosti k vyšetření po zapnutí max. do 25 s z vypnutého stavu a max. do 15 s z režimu stand-by
Záložní zdroj napětí (UPS) nebo integrovaný akumulátor s automatickým dobíjením, zajišťující nepřerušené napájení min. po dobu, nutnou pro korektní vypnutí systému v případě výpadku napájení ze sítě 230V / 50Hz
2.4 Ultrazvukové sondy
2.4.1) Konvexní matrixová sonda (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) s frekvenčním rozsahem v rozmezí min. 1 - 6 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 80°
Dosažitelná nejvyšší frekvence u konvexní matrixové sondy min. 8 MHz a dosažitelný úhel konvexní zobrazovací výseče u této sondy min. 130° (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4 body dle vzorce uvedeného v bodě 14.2 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA4 - viz bod 14.2 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
2.4.2) Lineární sonda pro vyšetření malých částí s frekvenčním rozsahem v rozmezí min. 5 - 14 MHz, aktivní šířka zobrazení min. 50 mm
Dosažitelná aktivní šířka zobrazení u lineární sondy pro vyšetření malých částí min. 55 mm (Hodnoceným parametrem bude údaj "ANO" nebo "NE". V případě, že účastník uvede ve sloupci s názvem "ANO / NE" údaj "ANO", obdrží v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria celkem 4 body dle vzorce uvedeného v bodě 14.2 Zadávací dokumentace. V případě, že účastník uvede "NE", neobdrží žádný bod. Tato položka je součástí hodnotících kritérií a pro tento účel má označení TA5 - viz bod 14.2 Zadávací dokumentace.) |  |  | 20%
2.4.3) Lineární matrixová sonda (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) pro vyšetření periferních cév s frekvenčním rozsahem v rozmezí min. 3 - 11 MHz s aktivní šířkou zobrazení max. 50 mm
Přístroj musí mít možnost doplnění o konvexní bioptickou matrixovou sondu (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) s frekvenčním rozsahem v rozmezí min. 1 - 6 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
připojení zařízení do stávajícího PACS zadavatele ("MARIE PACS" - dodavatel ORCZ spol. s r.o.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše v následujících místnostech: Porodnice: CH.3.04 RDG: E.1.28
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení