## List1
Příloha č. 2c) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Ultrazvuky diagnostické
Část 3: Ultrazvuky diagnostické pro Interní oddělení
Kódové označení zdravotnické technologie v projektu REACT-EU: 90
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Ultrazvukový přístroj vysoké výkonnostní kategorie pro interní JIP, kardiologii, endokrinologii, gastroenterologii a angiologii.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
1. Ultrazvukový přístroj
Počet kusů: 2 (dva, Interní - semiintenzivní péče (1ks), Interní - JIP (1ks))
Plně digitální přenosný přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku s vozíkem pro převoz
Mobilní provedení s provozem na akumulátor v minimální délce 45 minut
Snadná obsluhovatelnost a přizpůsobivost pro různé druhy vyšetření
Frekvenční rozsah přístroje v rozmezí min. 1 - 15 MHz
Min. tři aktivní konektorové vstupy pro zobrazovací sondy
1.1 Požadavky na diagnostický monitor:
- technologie displeje LCD, LED nebo OLED, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení
- úhlopříčka min. 15“
- rozlišovací schopnost min. 1280 x 1024 px
1.2 Požadovaná zobrazení:
- B-mode na základních frekvencích
- B-mode na harmonických frekvencích
- PW - pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 20°, high-PRF
- CW - kontinuální doppler
- M-mód, anatomický M-mód, barevný M-mód
- M-mód tkáňový doppler
- color TDI a PW TDI
- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
- trapezoidní zobrazení na lineárních sondách - rozšíření obrazu na lichoběžníkový o min. 20° na každé straně
- úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení
- simultánní duální zobrazení (twin view) B-mode a B-mode + CFM v reálném čase
- rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase
- modul EKG pro monitorování EKG křivky
Modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie minimálně:
DICOM Verification/Service
DICOM Print
DICOM Storage
DICOM Query/Retrieve
DICOM Worklist
Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření
Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice
Komplexní programové vybavení pro kardiovaskulární aplikace
Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání
Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze
Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)
Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu
Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení
Hloubka vyšetřitelnosti min. 300 mm pro abdominální aplikace
Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení min. 2000 snímků
Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení)
Přístroj musí obsahovat mechanické jezdce pro úpravu časového a laterálního zisku
Vybavení jednotkou pro záznam obrazové informace na nosiče DVD-R/RW, CD-R/RW
Interní HDD s kapacitou min. 0,5 TB
Archivace snímků v běžných PC formátech (např. JPG, TIFF, AVI nebo MPEG, zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení) a DICOM
Min. 2 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení
B/W printer s digitálním vstupem
Printer a záznamová zařízení v dosahu sedící obsluhy, ovládání z hlavní klávesnice přístroje
Možnost rozšíření o modul pro kontrastní látky s možností duálního zobrazení, fundamentálního zobrazení a kontrastního zobrazení a nastavitelnou délkou smyčky pro kontrast min. 6 minut
Možnost rozšíření o kardiologické kvantifikační moduly pro hodnocení speckle tracking, strain/strain rate kvantifikaci
Možnost rozšíření o 3D/4D zobrazení pomocí TEE sondy
1.3 Ultrazvukové sondy ke každému přístroji (celkem vždy po 2ks)
1.3.1) Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 - 5 MHz s možností zobrazení na harmonických frekvencích, hloubka vyšetřitelnosti v rozsahu min. 0 - 300 mm
1.3.2) Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření dospělých pacientů v rozsahu min. 1,5 - 4 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
1.3.3) Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 5 - 12 MHz, aktivní šíře max. 40 mm, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
1.3.4) Jícnová multiplanární matrixová sonda s min. 5 řadami elementů v rozsahu min. 3 - 7 MHz, s možností zobrazení na harmonických frekvencích
Instalační práce a služby
Dodávka musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodu médií (el. energie)
připojení zařízení do stávajícího PACS zadavatele ("MARIE PACS" - dodavatel ORCZ spol. s r.o.) a zprovoznění plnohodnotné datové komunikace ve spolupráci s odd. IT zadavatele
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během instalace předmětu plnění veřejné zakázky
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle ust. § 41 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 45 zák. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení dle specifikace výše v následujících místnostech: Interní oddělení - semiintenzivní péče: 114 Interní oddělení - JIP: 351
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení