## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
Stavba: |  | Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
1 | C-ram | Skiaskopický přístroj s C ramenem s plochým detektorem | 1
Všeobecné požadavky
| zařízení musí splňovat všechny požadavky platné legislativy | zařízení musí splňovat všechny požadavky platné legislativy | zařízení musí splňovat všechny požadavky platné legislativy
| synchronní ovládání na monitorovém vozíku i na C-rameni | synchronní ovládání na monitorovém vozíku i na C-rameni | synchronní ovládání na monitorovém vozíku i na C-rameni
| mobilní C rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacím dotykovým monitorem umístěným na těle C ramene a monitorovém vozíku. | mobilní C rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacím dotykovým monitorem umístěným na těle C ramene a monitorovém vozíku. | mobilní C rameno s monitorovým vozíkem, s ovládacím dotykovým monitorem umístěným na těle C ramene a monitorovém vozíku.
Generátor |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| vysokofrekvenční generátor mikroprocesorem řízený s frekvencí min. 40 kHz | vysokofrekvenční generátor mikroprocesorem řízený s frekvencí min. 40 kHz | vysokofrekvenční generátor mikroprocesorem řízený s frekvencí min. 40 kHz
| výkon generátoru min. 2,2 kW | výkon generátoru min. 2,2 kW | výkon generátoru min. 2,2 kW
| pulzní skiaskopie | pulzní skiaskopie | pulzní skiaskopie
| minimální rozsah použitelného napětí | minimální rozsah použitelného napětí | minimální rozsah použitelného napětí
| min. 40–110 kV | min. 40–110 kV | min. 40–110 kV
| rozsah mA nastavitelný min. 0,3-20 mA | rozsah mA nastavitelný min. 0,3-20 mA | rozsah mA nastavitelný min. 0,3-20 mA
| pulzní fluoroskopie s možností nastavení ve více krocích s frekvencí min. 1-25 pulzů/sec (pps) | pulzní fluoroskopie s možností nastavení ve více krocích s frekvencí min. 1-25 pulzů/sec (pps) | pulzní fluoroskopie s možností nastavení ve více krocích s frekvencí min. 1-25 pulzů/sec (pps)
| režim pro snížení dávky | režim pro snížení dávky | režim pro snížení dávky
| orgánová automatika | orgánová automatika | orgánová automatika
Rentgenka |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| velikost ohniska 0,6 mm | velikost ohniska 0,6 mm | velikost ohniska 0,6 mm
| tepelná kapacita anody min. 80 kHU | tepelná kapacita anody min. 80 kHU | tepelná kapacita anody min. 80 kHU
| monitorování zátěže rentgenky | monitorování zátěže rentgenky | monitorování zátěže rentgenky
| tepelná kapacita systému min. 0,9 MHU | tepelná kapacita systému min. 0,9 MHU | tepelná kapacita systému min. 0,9 MHU
| automatická optimalizace dávky | automatická optimalizace dávky | automatická optimalizace dávky
Rozsah a polohování C-ramene |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost přímé dezinfekce | přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost přímé dezinfekce | přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost přímé dezinfekce
| C-rameno optimálně vyvážené pro snadné polohování | C-rameno optimálně vyvážené pro snadné polohování | C-rameno optimálně vyvážené pro snadné polohování
| orbitální pohyb v rozsahu min. 140° | orbitální pohyb v rozsahu min. 140° | orbitální pohyb v rozsahu min. 140°
| horizontální pohyb (výsuv) v rozsahu min. 20 cm | horizontální pohyb (výsuv) v rozsahu min. 20 cm | horizontální pohyb (výsuv) v rozsahu min. 20 cm
| horizontální rotace v rozsahu min. ±200° | horizontální rotace v rozsahu min. ±200° | horizontální rotace v rozsahu min. ±200°
| motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm | motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm | motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm
| volný prostor SID min. 100 cm | volný prostor SID min. 100 cm | volný prostor SID min. 100 cm
| šířka max. 83 cm | šířka max. 83 cm | šířka max. 83 cm
| dvojitý nožní spínač – skiaskopie/uložení | dvojitý nožní spínač – skiaskopie/uložení | dvojitý nožní spínač – skiaskopie/uložení
| hloubka C-ramene (volný prostor v oblouku od osy svazku) min. 66 cm | hloubka C-ramene (volný prostor | hloubka C-ramene (volný prostor
| hmotnost C-ramene max. 350 kg | hmotnost C-ramene max. 350 kg | hmotnost C-ramene max. 350 kg
Detektor |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| plochý detektor – typ CMOS pro zachování plynulosti obrazu | plochý detektor – typ CMOS pro zachování plynulosti obrazu | plochý detektor – typ CMOS pro zachování plynulosti obrazu
| plochý detektor o velikosti pole min. 20x20 cm | plochý detektor o velikosti pole min. 20x20cm | plochý detektor o velikosti pole min. 20x20cm
| velikost pixelu max. 138 µm | velikost pixelu max. 138 µm | velikost pixelu max. 138 µm
| rozlišení min. 2000 x 2000 pix | rozlišení min. 2000 x 2000 pix | rozlišení min. 2000 x 2000 pix
| laserové zaměřování | laserové zaměřování | laserové zaměřování
| automatická kalibrace | automatická kalibrace | automatická kalibrace
| min. 16bitová šedá škála | min. 16bitová šedá škála | min. 16bitová šedá škála
Zobrazení |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| velkoplošný monitor 2x19“ s rozlišením min. 1280x1024 dělený na 2 nezávislé obrazy LIVE a REF na monitorovém vozíku, nebo 27“ monitor s rozlišením min. 3600x2100, možnost otáčení monitoru minimálně o 90 stupňů. | velkoplošný monitor 2x19“ s rozlišením min.1280 x 1024 dělený na 2 nezávislé obrazy LIVE a REF na monitorovém vozíku, nebo 27“ monitors rozlišením min. 3600 x 2100 | velkoplošný monitor 2x19“ s rozlišením min.1280 x 1024 dělený na 2 nezávislé obrazy LIVE a REF na monitorovém vozíku, nebo 27“ monitors rozlišením min. 3600 x 2100
| rozlišení min. 1280x1024 pixelů,kontrast ratio min. 800:1, svítivost min. 1000 cd/m2 | rozlišení min. 1280x1024 pixelů,kontrast ratio min. 800:1,svítivost min. 1000 cd/m2 | rozlišení min. 1280x1024 pixelů,kontrast ratio min. 800:1,svítivost min. 1000 cd/m2
| kolimace | Kolimace | Kolimace
| čtvercová, podélná, irisová clona | čtvercová, podélná, irisová clona | čtvercová, podélná, irisová clona
| rotace kolimátoru +- 90° | rotace kolimátoru +- 90° | rotace kolimátoru +- 90°
| virtuální nastavení bez rtg záření | virtuální nastavení bez rtg záření | virtuální nastavení bez rtg záření
| kapacita paměti v maximálním rozlišení min. 100.000 snímků | kapacita paměti v maximálním rozlišení min. 100.000 snímků | kapacita paměti v maximálním rozlišení min. 100.000 snímků
| zpracování obrazu v reálném čase i postprocessing | zpracování obrazu v reálném čase i postprocessing | zpracování obrazu v reálném čase i postprocessing
| funkce last image hold, zoom, rotace, inverze, redukce šumu | funkce last image hold, zoom, rotace, inverze, redukce šumu | funkce last image hold, zoom, rotace, inverze, redukce šumu
| popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání | popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání | popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání
| možnost zadání pacienta | možnost zadání pacienta | možnost zadání pacienta
| režimy skiaskopie s možností volby anatomických režimů o Kostní: končetiny, páteř a pánev o Mohutný pacient o Kardio, srdce / hrudník, břicho / trup, Software pro zobrazení měkkých tkání o Metal (eliminace kovů) | režimy skiaskopie s možností volby anatomických režimů | režimy skiaskopie s možností volby anatomických režimů
| zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímky pacienta do PACS | zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímky pacienta do PACS | zobrazení dávky, automatické uložení záznamu o dávce se snímky pacienta do PACS
Ostatní požadavky |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
| přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele skrze LAN – ethernetové rozhraní RJ-45 | přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele skrze LAN – ethernetové rozhraní RJ-45 | přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele skrze LAN – ethernetové rozhraní RJ-45
| archivace dat na USB | archivace dat na USB | archivace dat na USB
| mozaika – 16 obrazů | mozaika – 16 obrazů | mozaika – 16 obrazů
| DICOM 3.0 | DICOM 3.0 | DICOM 3.0
| DVD/RW | DVD/RW | DVD/RW
| DVI video konektor pro externí monitor | DVI video konektor pro externí monitor | DVI video konektor pro externí monitor
| Napájení 230 V / 50 Hz | Napájení 230 V / 50 Hz | Napájení 230 V / 50 Hz
Minimální technické požadavky týkající se úpravy pracovišť: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
Nejsou vyžadovány žádné další technické úpravy pracovišť s ohledem na charakter zadavatelem požadovaného zařízení.
Další požadavky: |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
Součástí dodávky musí být funkční připojení zařízení do počítačové sítě PACS ve formátu "nativní" DICOM (DICOM Send, Storage Commitment) včetně doložení DICOM Conformance Statement,
NDK provozuje MARIE-PACS a worklist server od firmy OR-CZ spol. s r.o.
Veškerá datová připojení musí být prováděna ve spolupráci s útvarem IT
Termín instalace musí být na útvar IT oznámen emailem (sukup@mndk.cz) minimálně 3 pracovní dny předem a musí být zpětně potvrzen.