Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou – část 7: EKG vč. podtlakových elektrod

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

| 12 svodový EKG přístroj pro záznam klidového EKG na pracovištích nemocnice, s tiskem na termocitlivý papír formátu ve formátu A4 a systém podtlakových elektrod |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |  |  |
| Typ / Model |  |  |  |  |
| Záruka v měsících (min. 24 měsíců) |  |  |  |  |
| Počet ks |  | 2 |  |  |
| Cena v Kč bez DPH za 1 kus |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů |  |  |  |  |
| DPH v Kč celkem samostatně |  |  |  |  |
| Cena v Kč včetně DPH celkem |  |  |  |  |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |  |  |
| číslo | specifikace |  | Splněno ANO / NE | Konkrétní specifikace / hodnota |
| 1.1 | 12/16 svodový EKG přístroj pro záznam klidového EKG. |  |  |  |
| 1.2 | 16 svodový záznam plnohodnotně snímaný, nedopočítávaný. |  |  |  |
| 1.3 | Kontinuální dlouhodobý záznam EKG s možností vložení události (arytmie). |  |  |  |
| 1.4 | Možnost vybrat 10 vteřinové klidové EKG z dlouhodobého EKG záznamu. |  |  |  |
| 1.5 | Vektorové zobrazení EKG. |  |  |  |
| 1.6 | Zobrazení pozdních potenciálů. |  |  |  |
| 1.7 | Barevný dotykový kapacitní displej o velikosti min. 15“: - zobrazení všech 12/16 svodů, - zobrazení aktuálního pacienta, - použitelný s medicínskými rukavicemi. |  |  |  |
| 1.8 | Klávesnice alfanumerická s krytím pro jednoduchou dezinfekci a udržení čistoty. |  |  |  |
| 1.9 | Zadávání základních údajů o pacientovi (ID, jméno, příjmení, věk) pomocí klávesnice. |  |  |  |
| 1.10 | Možnost připojení čtečky čárových kódů pro zadání pacienta. |  |  |  |
| 1.11 | Frekvenční rozsah přístroje min. 0,05 Hz až 250 Hz. |  |  |  |
| 1.12 | Vzorkovací frekvence EKG signálu min. 32.000 vzorku/sec/kanál. |  |  |  |
| 1.13 | Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů. |  |  |  |
| 1.14 | Ochrana proti defibrilaci. |  |  |  |
| 1.15 | Grafická prezentace správného umístění EKG svodů. |  |  |  |
| 1.16 | Indikace kvality signálu. |  |  |  |
| 1.17 | Indikace konkrétního svodu se špatnou kvalitou signálu či odpadnutého svodu. |  |  |  |
| 1.18 | Software pro automatické rozměření a interpretaci 12 a 16 svodového EKG záznamu závislý na věkové kategorii. |  |  |  |
| 1.19 | Možnost software pro ergometrické vyšetření s možností tvorby zátěžových protokolů a kontinuální ST analýzou. |  |  |  |
| 1.20 | Možnost připojení a ovládání ergometru pro zátěžové testy. |  |  |  |
| 1.21 | Tisk EKG záznamu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, o nastavení, rozměřením a interpretací na termocitlivý papír velikosti A4 (ne role). |  |  |  |
| 1.22 | Funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem nebo odesláním záznamu. |  |  |  |
| 1.23 | Uživatelsky volitelná tisková sestava (včetně interpretace, rozměření, údajů o pacientovi apod.) ve standardních provedeních, min. 2x6, 4x3, 12x1, rytmový svod. |  |  |  |
| 1.24 | Režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií. |  |  |  |
| 1.25 | Rychlost posuvu papíru min. 5 / 25 / 50 mm/s |  |  |  |
| 1.26 | Citlivost min. 5 – 20 mm/mV |  |  |  |
| 1.27 | Paměť pro uložení EKG záznamů a pacientských dat – min. 200 záznamů |  |  |  |
| 1.28 | Provoz ze sítě i akumulátoru. |  |  |  |
| 1.29 | Interní dobíjení akumulátoru. |  |  |  |
| 1.30 | Provoz z akumulátoru min. 4 hod. |  |  |  |
| 1.31 | Konektivita přes LAN a WiFi. |  |  |  |
| 1.32 | Export EKG křivek na USB ve formátu PDF. |  |  |  |
| 1.33 | Obousměrná komunikace s nemocničním informačním systémem pomocí protokolů kompatibilních se SW zadavatele - zadavatel používá DICOM Worklist, HL7, GDT. |  |  |  |
| 1.34 | Přístroj je dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky. |  |  |  |
| Systém podtlakových elektrod |  |  |  |  |
| 1.35 | Systém 10-ti podtlakových elektrod s regulací vakua vhodný pro snímání EKG. |  |  |  |
| 1.36 | Kompresor systému s nastavitelnou silou podtlaku – min. 4 stupně podtlaku |  |  |  |
| 1.37 | Ochrana proti defibrilaci. |  |  |  |
| 1.38 | Umístění na pojízdném stojanu na kolečkách. |  |  |  |
| Ostatní příslušenství |  |  |  |  |
| 1.39 | Pacientský kabel pro snímání 12 a 16 svodů. |  |  |  |
| 1.40 | EKG klipsy pro končetinové sondy. |  |  |  |
| 1.41 | EKG balonkové elektrody pro hrudní svody. |  |  |  |
| 1.42 | EKG gel – 1 ks |  |  |  |
| 1.43 | Stabilní, pojízdný vozík s bržděnými kolečky, s prostorem pro odkládání drobného příslušenství a držákem pacientského kabelu. |  |  |  |

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje:			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také):			……………..(doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.