## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem II
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks] | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
1 | C-ram | Skiaskopický přístroj s C ramenem, zesilovačem a monitorovým vozíkem | 1
Výkon a funkce systému:
Dvouohnisková anoda s vysokou tepelnou kapacitou
Velké ohnisko max. 1,4 mm
Malé ohnisko max. 0,6 mm
Min. 9“ zesilovač
Min. 1x zoom
DQE min. 65%
Procesní velikost obrazu min. 1k x 1k
Tepelná kapacita systému min. 0,9 MHU
Tepelná kapacita anody min. 75 kHU
Chladící výkon anody min. 50 kHU/min
Výkon generátoru min. 2 kW
Vysokofrekvenční generátor min. 30-40 kHz
Rozsah kVp min. 40-100
Bitová hloubka min. 14 bit
Napájení 230 V / 50 Hz
Pulzní fluoroskopie min. 1-8 f/s
Fluoroskopie v rozsahu min. 3-20 mA
Kontinuální fluoroskopie pro plynulá vyšetření
Funkce nízké dávky vhodná i pro pediatrická vyšetření
Irisová clona i nastavitelné otočné polopropustné clony
Post-processing |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
Eliminace vlivu kovových implantátů
Zobrazení obrázků v mozaice
Přiblížení obrazu, rotace obrazu, LIH, reverze obrazu, negace obrazu
zobrazení pohybu irisových a polopropustných clon na monitoru bez záření
Nastavení kontrastu a jasu
Zvýraznění hran
Potlačení šumu
Redukce pohybového artefaktu
Systémová paměť – min. 100 000 snímků
Vlastnosti systému |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
Kompaktní a snadno manipulovatelné, možnost odpojení vozíků s monitory od přístroje
Hmotnost C ramene bez vozíku max. 310 kg
Dva min. 19“ medicínské monitory s rozlišením 1280x1080 umístěné na monitorovém vozíku, nebo 27" monitor s rozlišením 1920x1080 umístěný na monitorovém vozíku
Jas min. 600 Cd/m2
kontrast min. 700:1
Wig-wag - Vyklonění ramene min. ± 10°
Horizontální pohyb min. 20 cm
Vertikální pohyb min. 42 cm
Orbitální rotace min. 120°
Laterální rotace min. +/- 185°
Hloubka ramene min. 66 cm
Vzdálenost zdroj – obraz - SID min. 95 cm
Volné místo v oblouku min. 75 cm
Laserový zaměřovač min. z jedné strany
Komunikace |  |  |  | Splněno? | Upřesnění splnění požadavku
Plná kompatibilita s PACS a DICOM
Digitální video output
Komunikační nástroje: Dicom Print, DICOM Storage, Dicom Worklist
Dávkový report
Informace o dávce přes DICOM – RDSR
Ochrana pacientských dat při výpadku proudu
Archivace dat na USB
Portová komunikace – 2x USB, 1x RJ-45 port, bezdrátová 2.4 GHz / 5 GHz
Textilní roušky s úchytkami pro zakrytí C-ramene s možností sterilizace vč. úchytek
Uzemňovací kabel pro použití na operačním sále