## část 1.) Náchod
Splnění technických podmínek
„Pořízení automatických osmometrů pro ONN a NRK“
Medicínský účel:
pro rutinní i statimová vyšetření ke stanovení osmotické koncetrace v biologickém materiálu (sérum, moč, plasma a pro ostatní tělní tekutiny)
část 1. Osmometr pro Náchod včetně 72 měsíců pozáručního servisu (včetně dodávky, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu)
Specifikace -Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Požadovaný parametr | Hodnota parametru účastníka (odkaz na číslo stránky v produktovém listu/technické specifikaci apod.)
Max.objem vzorku 200 ul | ano
meření na principu kryoskopie | ano
výkon min. 20 vzorků za hodinu (výkon min. 35 vzorků za hodinu) | ano
rychlost vyhodnocení 1 výsledku do max. 180 sekund | ano
podavač vzorků (karusel) na min. 20 pozic pro vzorky, které jsou uživatelem vkládány do přístroje v primárních zkumavkách | ano
stabilní termistor - délka záruky 24 měsíců | ano
stanovení ze séra, plasmy, moče a ostatních tělních tekutin | ano
měření v jednotkách mOsm/kg H2O v rozsahu - 0-2000 mOsm/kg v H2O s rozlišením 1 mOsm/kg v H2O | ano
možnost průběžného vkládání vzorků pro statimová vyšetření | ano
vestavěné SW nástroje pro statistická vyhodnocování výsledků kontroly kvality (vestavěné SW nástroje pro statistická vyhodnocování výsledků kontroly kvality) | ano
pamět pro min. 500 výsledků | ano
akustický i optický alarm | ano
možnost zálohy dat | ano
intergrovaná termotiskárna a intergovaná čtečka čárových kódů pro minimalizaci záměny vzorku a zrychlení pracovních postupů v laboratoři | ano
automatické testování | ano
minimálně dvoubodová kalibrace přístroje
dotykový displej nebo ovládání přes integrovanou klávesnici | ano
Připojení do LIS FONS společnosti STAPRO s.r.o. na vlastní náklady dodavatele včetně případných souvisejícíh nákladů | ano
záložní UPS zdroj pro případ výpadku el.energie | ano
Spotřební materiál (je-li vzhledem k povaze předmětu validní): | (ANO/NE)
Termopapír do osmometru
Kep pro osmometr
kalibrační standardy
kontrolní materiál min. 2 hladiny
prostředky k čištění termistoru
čistící papírový disk
Součástí předmětu plnění je rovněž:
doprava, stěhování do příslušné laboratoře dle místa plnění
instalace a uvedení do provozu
instruktáž dle zákonač. 89/2021 o ZP nebo zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostickcýh zdravontických prostředcích in vitro, případně zaškolení obsluhy
dodání příslušné dokumentace - Prohlášení o shodě, návod k osbluze, veškeré protokoly z meření a zkoušek apod.
Požadavky na servis:
záruční servis v délce 24 bezplatně - včetně provedení pravidelných bezpečnsotně technických kontrol v souladu s ustanoením zákona o zdravotnickcých prostředcích, nebo dle nařízení výrobce předmětného zařízení, pokud není stanoveno - provádní se mimálně každé dva roky. Součástí PBTK je i elektrorevize předmětného přístroje.
pozáruční servis v délce 6 let, v souladu s požadavky uvedenými v servisní smlouvě.
Doklady požadované zadavatelem:
Prohlášení s shodě
Autoritaze výrobce k distribuci a servisu předmětného plnění
Návod k obsluze v českém jazyce
Doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zradotnickcýh prostředků (dle ZPP) a doklad prokazující, že přístroj splňuje veškeré podmínky pro prodej a použití v EU stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích (MDR) a zákonem č. 89/2021 Sb., případně zákonem č. 2368/2014 Sb - pokud je přístroj zdravotnickým prostředkem
Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "Požadovaný parametr" minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Pokud ve sloupci "Požadovaný parametr" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít - uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).
V …………………………dne ……………..
________________________________________
Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka