## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Sterilizátory pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah ± 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízená zařízení jsou vyhovující pro požadovaný účel, tj. k dekontaminaci a sterilizaci laboratorního skla, dalšího spotřebního materiálu a pomůcek z provozu Centra klinických laboratoří (odbornost klinické biochemie, lékařské mikrobiologie, hematologie a transfuzní lékařství) různými druhy aplikací, s možností dokumentace procesů
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | Z102 | Sterilizátor parní 73l (1 STJ) s vyvíječem páry | 2
| rozměr 600x800x1500 mm | Rozměr 600x800x1500 mm | Rozměr 600x800x1500 mm
| sterilizátor parní neprokládací | Sterilizátor parní neprokládací | Sterilizátor parní neprokládací
| objem komory 73 litrů | objem komory 73 litrů | objem komory 73 litrů
| dveře na pantech s automatickým zatěsněním/odtěšněním | dveře na pantech s automatickým zatěsněním/odtěšněním | dveře na pantech s automatickým zatěsněním/odtěšněním
| kvádrová sterilizační komora | kvádrová sterilizační komora | kvádrová sterilizační komora
| integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry | integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry | integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry
| vanička do komory | vanička do komory | vanička do komory
| nerezová drátěná vestavba pro police a síta | nerezová drátěná vestavba pro police a síta | nerezová drátěná vestavba pro police a síta
| 2 ks nerezových děrovaných polic | 2 ks nerezových děrovaných polic | 2 ks nerezových děrovaných polic
| boční obkladové plechy z nerez oceli | boční obkladové plechy z nerez oceli | boční obkladové plechy z nerez oceli
| program Arnold | Program Arnold | Program Arnold
| ovládací panel se zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu | Ovládací panel se zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu | Ovládací panel se zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu
| jednoduché a přehledné ovládání pomocí dotykového displeje | jednoduché a přehledné ovládání pomocí dotykového displeje | jednoduché a přehledné ovládání pomocí dotykového displeje
| zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test) | zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test) | zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test)
| rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC | rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC | rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC
| parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU | Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU | Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | Z103 | Sterilizátor parní 160l (2 STJ) s vyvíječem páry, prokládací | 1
| rozměr 700x1000x1700 mm | Rozměr 700x1000x1700 mm | Rozměr 700x1000x1700 mm
| sterilizátor parní prokládací | Sterilizátor parní prokládací | Sterilizátor parní prokládací
| objem komory 160 litrů | objem komory 160 litrů | objem komory 160 litrů
| dveře na pantech s automatickým zatěsněním/odtěšněním | dveře na pantech s automatickým zatěsněním/odtěšněním | dveře na pantech s automatickým zatěsněním/odtěšněním
| kvádrová sterilizační komora | kvádrová sterilizační komora | kvádrová sterilizační komora
| integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry | integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry | integrovaný elektrický vyvíječ medicinální páry
| vanička do komory | vanička do komory | vanička do komory
| nerezová drátěná vestavba pro police a síta | nerezová drátěná vestavba pro police a síta | nerezová drátěná vestavba pro police a síta
| 2 ks nerezových děrovaných polic | 2 ks nerezových děrovaných polic | 2 ks nerezových děrovaných polic
| boční obkladové plechy z nerez oceli | boční obkladové plechy z nerez oceli | boční obkladové plechy z nerez oceli
| program dekontaminace vč. 2 ks dekontaminačního nerezového kontejneru s víkem o rozměrech 280x280x580mm | Program dekontaminace vč. 2 ks dekontaminačního nerezového kontejneru s víkem o rozměrech 280x280x580mm | Program dekontaminace vč. 2 ks dekontaminačního nerezového kontejneru s víkem o rozměrech 280x280x580mm
| ovládací panel se zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu | Ovládací panel se zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu | Ovládací panel se zabudovanou tiskárnou, možnost tisku, tiskárna se zápisem průběhu cyklu, posouzení a archivace detailního protokolu každého sterilizačního cyklu
| jednoduché a přehledné ovládání pomocí dotykového displeje nebo foliové klávesnice | jednoduché a přehledné ovládání pomocí dotykového displeje nebo foliové klávesnice | jednoduché a přehledné ovládání pomocí dotykového displeje nebo foliové klávesnice
| zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test) | zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test) | zobrazení zvoleného programu, fází sterilizačního cyklu, případných odchylek, základní testovací programy (Vakuum test a Bowie&Dick test)
| rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC | rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC | rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC
| parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU | Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU | Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | Z104 | Sterilizátor horkovzdušný 222l, prokládací | 1
| rozměr 760x806x1110 | Rozměr 760x806x1110 | Rozměr 760x806x1110
| horkovzdušný sterilizátor prokládací | Horkovzdušný sterilizátor prokládací | Horkovzdušný sterilizátor prokládací
| objem komory 222 litrů | objem komory 222 litrů | objem komory 222 litrů
| policový systém s 2 chromovanými síty | policový systém s 2 chromovanými síty | policový systém s 2 chromovanými síty
| 2-dvéřové provedení | 2-dvéřové provedení | 2-dvéřové provedení
| komora a panel dveří – nerez | komora a panel dveří – nerez | komora a panel dveří – nerez
| přesná regulace teploty, krátký čas vyrovnání teploty v komoře | přesná regulace teploty, krátký čas vyrovnání teploty v komoře | přesná regulace teploty, krátký čas vyrovnání teploty v komoře
| mikroprocesorová řídící automatika | mikroprocesorová řídící automatika | mikroprocesorová řídící automatika
| 3 přednastavené sterilizační programy s předehříváním (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou) | 3 přednastavené sterilizační programy s předehříváním (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou) | 3 přednastavené sterilizační programy s předehříváním (možnost uživatelské modifikace oprávněnou osobou)
| blokování nastavených programů, funkce zpožděného zapnutí programu, předehřívací čas - nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky, akustický a vizuální alarm, digitální ochranný termostat - chrání přístroj, jeho okolí a zpracovávaný materiál proti nepřípustnému překročení teploty | blokování nastavených programů, funkce zpožděného zapnutí programu, předehřívací čas - nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky, akustický a vizuální alarm, digitální ochranný termostat - chrání přístroj, jeho okolí a zpracovávaný materiál proti nepřípustnému překročení teploty | blokování nastavených programů, funkce zpožděného zapnutí programu, předehřívací čas - nastavitelná doba vyrovnávací teploty vsázky, akustický a vizuální alarm, digitální ochranný termostat - chrání přístroj, jeho okolí a zpracovávaný materiál proti nepřípustnému překročení teploty
| manuální ovládání klapky sání a výfuku | manuální ovládání klapky sání a výfuku | manuální ovládání klapky sání a výfuku
| adaptér pro rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC | Adaptér pro rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC | Adaptér pro rozhraní RJ45 pro připojení tiskárny nebo PC
| napětí: 230 V, max. příkon - cca 2 kW, příkon v pohotovostním stavu - cca 5 W | Napětí: 230 V, max. příkon - cca 2 kW, příkon v pohotovostním stavu - cca 5 W | Napětí: 230 V, max. příkon - cca 2 kW, příkon v pohotovostním stavu - cca 5 W
| stolek pod přístroj tvořící jednotný celek s přístrojem | Stolek pod přístroj tvořící jednotný celek s přístrojem | Stolek pod přístroj tvořící jednotný celek s přístrojem