## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: | BD Hajnice-dodávka hydromasážních van
Stavba: | BD Hajnice-výstavba a rekonstrukce obytné a provozní budovy
Název dodavatele: |  | IČ: |  | Datum:
|  | Splněn požadavek ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Název výrobku: | Výškově stavitelná hydromasážní vana
Automatické napouštění vody na předvolenou hladinu s předem nastavenou teplotou vody, možnost volby minimálně dvou úrovní napuštění pomocí ovládacích tlačítek
Nouzové spuštění do dolní pozice v případě výpadku proudu
Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 350 mm, horní hrana vany od podlahy při maximálním spuštění do dolní pozice max. 750mm, minimální možnost zvednutí (horní hrana vany) 1050mm
Materiál vynyl hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s prskyřičným povlakem bez pórů
Tvarovaný okraj vany je madlem pro úchyt klienta po celém obvodu vany
Bez vnitřních madel, vnitřní madla v rozšířené části vany
Ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části, umožnující otáčet klenta na bok, minimální světlá šíře v místě tělové části 750 mm
Sprcha s pistolovým uzávěrem
Čistící a dezinfekční sprcha s mícháním dezinfekčního roztoku s vodou, umožnující provést dezinfekci vany po každé koupeli
Dezinfekční sprcha mechanicky oddělena pod krytem, kvůli nemožnosti záměny za běžnou sprchu
Podložka pod hlavu, odnímatelná.
Odnímatelná opěrka pro nohy, možnost nastavení úrovní délky (dle velikosti klienta) minimálně ve třech úrovních
Konzolové uchycení vany
Sprchovací hadice, včetně nástěnného držáku
Hydromasáž s nastavitelnou hydromasážní tryskou, nebo hydromasážní hadicí. S nastavitelným tlakem vody a vzduchu (perlička)
Digitální směšovač vody zajišťující ochranu proti opaření, bezpečnostní funkce pro omezení maximální teploty vody.
Možnost dohřívání napuštěné vody předehřátým vzduchem.
Minimální nosnost klienta 150 kg